桂林市中医医院招标公告

根据医院业务发展需求，我院公开招标采购外科双极等离子电切系统1套、纤维输尿管肾镜2把、腹腔镜1把。欢迎有实力的公司参加投标，现将有关事项通知如下：

一、项目编号：GLSZYYY201826

二、项目名称：1分项：外科双极等离子电切系统1套；

2分项：纤维输尿管肾镜2把,腹腔镜1把。

三、报名人必须提供: 具有本次采购项目经营质资，经营企业许可证、企业法人营业执照、组织机构代码证、法人及被委托人身份证复印件、企业授权委托书原件。

四、报名时间、地点：2018年5月16日至 2018年5月22日正常上班时间。

地点：桂林市临桂路2号（桂林市中医医院设备科）。邮编：541002。

五、联系人及电话：陈老师  0773-2812614， 传真：0773-2811070。

六、要求：1 、报名提供报名表，注明报名项目名称，联系方式，拟投产品品牌和型号，用A4纸打印、加盖公章。提供完整有效的资质证明文件(以上投标人资格要求)。加盖公章，否则报名无效。（报名表见附件二）

2、议标会上提交标书正本1份、副本8份，标书内必须提供所投产品的清晰完整的医疗器械产品注册证及注册登记表。必须提供技术参数偏离表及售后服务。否则投标无效。

3、议标采用完整唯一报价，请盖公司公章后自备信封封好，议标会上交工作人员,未盖公章投标无效。

桂林市中医医院

2018年5月16日

附件一：货物采购需求

| 外科双极等离子电切镜 | 一、双极等离子电切镜 ★1、连续对流式前列腺汽化电切镜，视向角度：≤30度，直径≤4mm， 工作长度：≤307mm。 ★2、被动式双极工作手件 3、自动锁扣内外鞘系统。内外鞘件进出水系统360°可旋转。 4、无创伤性斜嘴镜鞘设计，前端设计成特别形状，灌流效果更集中，电极和内窥镜引导灌流方向，因而提供更佳视野，特别在12点钟的位置进行电切，内窥镜影像不会有气泡。 5、镜鞘带有较大的灌流开关，灌流效果好。 6、配置要求： 1）30度电切镜，直径4mm 1 支 可高温高压消毒 2）外鞘，26Fr. 1个 3）内鞘，24Fr. 1个 4）闭孔器 1个 8）被动式双极电切手件 1个 9）电极（环状），可重复使用 1支 10）带圆锥的转换头，（含排空器1个） 1个 11）器械消毒网盒 1个 二、双极等离子电刀 1.1 设备名称：双极等离子系统 ★1.2用途：用于水下组织切割和止血，适用于前列腺等离子手术、前列腺电切手术、可以提供单极切割、单极凝血、双极切割、双极凝血、 双极等离子等各种功率输出模式。 2.1 可视指示： 2.1.1 触摸按键，LED显示屏。 2.1.2负极板报警指示灯。 2.1.3 4个输出口： 2个单极、2个双极，同时连接四组单双极器械，并可独立 设置各自的参数 2.2 主机技术：采用先进的32位高性能处理器，数据传输和响应速度快；具有ARC-control自动控制功率、具备组织感应技术，实时调整输出，实时调控。 2.3.1双极凝血：0-120W可调 2.3.2双极等离子切割：多种效果调节 2.3.3双极等离子凝血：多种效果调节 3.1 单极切割/水下切割模式：功率连续可调，多种效果调节。 3.2 单极凝血模式：包括柔和电凝、强力电凝、喷射电凝，多种工作方式调节。 3.3 双极切割模式：功率连续可调，10种效果调节。 3.4 双极凝血模式：包括精确双极、标准双极、宏双极等。 3.5 双极等离子切割模式：新型的生理盐水下切割功能，自动调整功率输出， 10种效果供调节，最大功率≥300W，适用于经尿道前列腺切除术的手术。 3.6 双极等离子凝血模式：新型的生理盐水下凝血功能，自动调整功率输出， 10种效果供调节，适用于宫腔电切和经尿道前列腺切除术的手术。 4.1 负极板安全性：EASY中性电极监测系统不间断监测电极与病人之间的各项参数， 发现危险自动发出声光报警，尽可能避免负极板烫伤的风险。 4.2 设备安全性：实时动态安全检测系统对仪器（包括附件）进行全面的自检，实时 连续监控系统各部分的工作状态，发现故障立即报警并自行对故障部分进行调整。 4.3 漏电流安全性：持续的高、低频漏电流监控。 4.4 外部通讯接口：用于设备连接、仪器维修、远程诊断和仪器的软件升级；可与计算机相连，采集电外科手术系统有关信息，提供给手术医生和手术室护士长根据电外科功能发展，可进行新功能软件升级。 | 1 | 套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纤维输尿管肾镜 | 1. 镜视野度数：5度; 2. 工作直径：6/7.5Fr; 3. 工作长度：430mm; 4. 器械通道：4Fr; 5. 两边进出水口同镜身成90。; 6. 两边进出水阀中心相距≦35mm; 7. 进出水阀必须可拆卸塑料水阀； 8. 尾端器械通道有内置密封圈机构； 9. 可134℃高温高压消毒； 配置含：1）5度纤维输尿管肾镜，6/7.5Fr 1支 2）鼠齿抓钳，4Fr.工作长度550mm 1把 3）内窥镜消毒网盒 1个 | 2 | 把 |
| 腹腔镜 | 1.视向角30度； 2.工作长度：300mm; 3.工作直径：10mm; 4.超广角，观察到的视野范围更广阔，超出传统内窥镜视野； 5.耐134度高温压力消毒； 6.镜体带有“HD”高清标记，连接高清摄像系统更清晰； 含：内窥镜消毒网盒 1个 | 1 | 把 |
| 免费保修期 | 1、免费送货上门，免费安装调试合格，免费技术培训。按国家有关产品三包规定执行“三包”，免费质保期：整机质保期不少于2年。 2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后6个小时内响应，24小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复。 3、重大故障处理时限不超过48小时修复，若72小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购方使用。 |
| 其他要求 | 1、竞标人竞标时，必须于响应文件中提供所竞产品相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等），否则投标无效。 2、交货期：签订合同后15天内送货验收完毕。 3、本项目预算资金：1分项：外科双极等离子电切系统1套49万元；2分项：纤维输尿管肾镜2把,腹腔镜1把16.5万元，投标时写明各设备单价，超过预算价投标无效。 4、★标书内必须提供在“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询网站直接打印的信用查询记录打印材料。 5、付款：货物验收合格开具正规合法发票后3个月内支付合同金额的90%，质保期满后支付剩余款，不计息。 |

附件二：招标会报名表

报名表

| 项目名称： | 项目编号：GLSZYYY201826 |
| --- | --- |
| 联系人（授权人）： | 电话： |
| 项目设备名称 |  |
| 设备品牌、 型号 |  |
| 报名商家全称： 盖章 时间：2018年 月 日 |

注:商家认真填写,报名时和相关材料一并交至设备科,报名后不能更改,报名材料经医院审核通过后即为报名成功。报名时提供同款产品中标通知书（或合同书）复印件至少2份。报名材料不退。