参考参数
	名称
	采购需求
	数量

	中药熏蒸仪
	技术参数：
1.预热及治疗功率≥4 档可调； 
2.预热设定温度为70℃～90℃可调，允差±20%，步长1℃；
3.药液从常温加热到95℃时间≤15min； 
4.温度保护开关：温度高于130℃时，设备应停止加热；
5.该设备治疗时间1～60分钟可调，步长为1分钟，时间精度±30s，当完成熏蒸时间，治疗应停止输出蒸汽，并有声音信息提示；
6.当加热药液温度达到97℃±5℃时，药液能自动从喷头均匀喷出；
7.在非治疗及预热状态可进行排液操作；
8.低液位警告功能：容器内药液≤200ml 时，设备应蜂鸣器长鸣并停止加热；
9.按键操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示；
10.当容器内气压＞0.08Mpa 时，减压阀动作；
▲11.配备传感器测量皮肤温度及实时显示装置，传感器误差应不大于士1°；
12.皮肤温度超过45°时应持续发出声音提示，显示值＞45°的持续时间到10mimn之前，治疗仪应停止加热。提示音≥60dB(A)。
13.安全保护功能：
a) .治疗仪应具有两路独立的超温保护装置。当容器内溶液超过115°时，第一路保护装置应启动,停止加热。当温度降低到预热值以下后可以恢复加热；
b). 如果第一路保护装置失效导致患者皮肤温度升高至50°时,第二路保护装置应立即启动,切断加热装置的电源；
c).治疗仪在加热过程中，当蒸汽发生器内压力≥5kPa时应不能被打开；
d).治疗仪应具有防止药物残渣堵塞蒸汽管路的结构；
▲14.≥7寸触摸屏操作与显示；
▲15.单缸容量：≥4L； 
16.设备使用年限：≥8年。
17.双通道独立输出

配置参数：
1.主机1台
2.喷头罩2个
3.清洁刷1个
4.量水杯1个
5.水桶1个
6.腿部熏蒸桶3套
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	砭石电子罐疗仪
	技术参数：
1、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动； 
2、≥7寸触摸屏设计，所有调节均可通过触控按压实现； 
▲3、输出路数：双通道独立输出； 
4、罐体包含平口和曲口两种规：曲口罐直径72 mm，高94 mm，误差≤±5 mm；平口罐直径72 mm，高91 mm，误差≤±5 mm；
6、罐体的主要材质为砭石；
▲7、负压监测：具有负压监测功能，负压实测值与实时负压偏差应不大于±5kPa；
▲8、治疗模式：具备闪罐、走罐、留罐三种治疗模式；
9、负压压力：负压压力可调节范围为10kPa～65kPa，步进1kPa，精度±5kPa；闪罐模式、留罐模式负压压力可调节范围为10kPa～65kPa，步进1kPa，精度±5kPa；走罐模式负压压力可调节范围为10kPa～55kPa，步进1kPa，精度±5kPa；
10、罐体加热：温度调节具有≥五档选择，室温下罐体加热温度≤55℃；
11、定时功能：定时范围为1～30 min，调节步长为l min，
12、密封性能：抽气使得罐体内负压值达到65kPa±5kPa，持续≥20 min，罐体不因漏气而脱落，且罐体内压力下降不超过10%；在最大设定负压连续满程抽吸条件和次数下，负压测试装置显示的负压值不小于65kPa±5kPa；
13、抗负压强度：抽取罐体气体至负压值65kPa±5kPa，持续30 min，罐体不开裂、不变形；
14、连接软管吸气导管的吸扁度：吸气导管在承受最大负压65kPa±5kPa 的作用时，在整个长度上的吸扁度应＜0.5；
15、罐体负压消除功能：提供消除罐内负压的措施，该措施应在任意时刻均能完成，且不应依赖于空气从罐体与皮肤接触面进入罐体。
16、抽气停止：在抽气过程中，电动拔罐设备可在任意时刻终止抽气的措施；
17、压力调节：压力可调的电动拔罐设备应设计成负压值不应随输出设定的下降而升高。
18、噪声：正常使用中，最大A计权声压级（稳态值或峰值）≤65dB；

配置参数：
1.主机1台
2.平口、曲口电子罐各2个
3.电气导管2根
4.电源线1根
5.艾草精油20瓶
6.防尘罩1
7.震动机2台
8.砭石揉腹仪1台
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	悬空灸灸疗仪
	技术参数：
1.治疗温度：施灸温度不超过60℃。
[bookmark: _GoBack]2.定时功能：治疗仪应有定时装置，治疗时间范围为1min~30min,  误差不大于±1min。
3.工作噪声:工作状态下的噪声≤60dB(A)。
4.调节角度：灸柱存储装置沿水平方向应可旋转0°~180°,允差±10%。
5.升降功能：悬空灸灸疗仪支撑装置应可以升降，升降距离:0~37.5(cm), 允差±10%。
6报警装置：当治疗温度超过60℃时，应有指示灯和报警声提示。
7.灸材燃烧时间：灸材燃烧时间应≥20min,灸材采用磁吸方式。
8.双通道输出单独调节

配置参数：
主机1台
电源线1根
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商务要求
本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含免费与本院相关信息系统（PACS、HIS、LIS等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。
1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于两年，质保期内故障时间顺延质保期。
2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。 
3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。
4、需提供不少于8小时的系统化操作培训，可根据临床科室实际情况分次完成但总时长不得低于8小时，培训内容应包括设备及配套器械的基本原理、安装与拆卸流程、操作规范、日常维护保养、常见故障识别及应急处理等。

付款方式
签订合同开具正规合法发票且设备验收合格后 22个工作日内支付合同金额 95%,剩余合同价款的5%待履行完合同约定的权利义务事项后【成交供应商承诺保质期(免费保修、维护、升级期)满】且不存在争议的,成交供应商凭合同和《项目验收单》向采购人申请办理支付手续，22个工作日支付剩余款，不计息。
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