
桂林市中医医院磁共振系统移机及机房防护改造项目需求调研
	标项号
	标的名称
	数量
	单位
	服务需求

	1
	磁共振系统移机及机房防护服务项目
	1
	项
	一、移机设备：MR磁共振系统 GE 1.5T Signa HDxt 

二、城北院区机房防护改造：机房长7.2  宽5.6 高4.0 . 四面墙体加顶面体射频屏蔽等 面积为127.42平米。
三、工期：不超过55天

四、具体服务内容：

1、对城中院区磁共振机房（一楼）拆除及复原工程；对城北区医技楼医学影像科一楼磁共振机房外墙体开洞拆除、吊装设备工程；

2、MR设备拆机、退磁、吊装、运输、安装、励磁、从城中院区移到城北院区的所有调试安装完毕。

3、MR配套相关设备（如核磁机房第三方精密空调等）的相关移机服务。

4、对城北院区磁共振机房2室做屏蔽防护工程及装修。
五、服务要求：

1、MR设备拆机前，需要对机型性能进行全面测试。检查机器的各项性能参数指标和各子系统的稳定性。及早发现机器潜在的问题，以便提前作出处理预案。确保机器与工作站配套的各种软件光盘，保存主机软件，做好各种参数的备份。

2、退磁前，磁体液氦水平应该大于70%。如果低于70%，需要先添加液氦，才能进行退磁操作。

3、MR设备及附属设备搬运到新场地之后，必须尽快安装调试、减少停机时间，避免工期延误。磁共振移机十天的移机工期。

4、对城北院区磁共振机房2室做四面墙体加顶面体的各类项目。（1）射频屏蔽;（2）地面屏蔽;（3）隔音处理;（4）地面绝缘;（5）射频屏蔽门;（6）射频屏蔽窗;（7）传导板框;（8）上进及回风系统;紧急排风系统;（9）紧急失超系统;（10）电源过滤系统及接地系统;（11）磁屏蔽及各种效能检测;

5、磁体间装修含所有基础建设部分，工期为45天内完成。



