参考参数

| 序号 | 名称 | 采购需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | 全功能护理训练模拟人(多功能综合护理操作模拟人) | ▲ 模拟人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，左右上臂、小腿可旋转。 包括不限于进行以下模拟护理： • 洗头、洗脸 • 眼耳清洗、滴药 • 口腔护理、假牙护理 • 口鼻气管插管 • 气管切开护理 • 吸痰法 • 氧气吸入法 • 口鼻饲食法 • 洗胃法 • 手臂静脉穿刺、注射、输液（血） • 三角肌皮下注射 • 股外侧肌注射 • 骨外侧肌注射 • 胸腔、腹腔、肝脏、骨髓、腰椎穿刺 • 灌肠法 • 女性导尿术 • 男性导尿术 • 女性膀胱冲洗 • 男性膀胱冲洗 • 造瘘引流术 • 臀部肌肉注射 • 腹腔解剖重要器官结构 • 整理护理：擦浴、穿换衣裤 • 四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动 • 创伤评估与护理、消毒、换药、止血、包扎 • 胸壁切开缝合伤口 • 大腿外伤切开缝合伤口 • 大腿皮肤裂伤 • 大腿感染性溃疡 • 足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮 • 上臂截肢伤口 • 小腿截肢伤口 | 2 | 个 |
| 2 | - 压力性损伤护理模型(压疮仿真模型) | - 1、 由压力溃疡所形成的四个阶段的褥疮均有显示。 - 2、 显示褥疮类型包括但不限于：窦、瘘、腐痂、褥疮感染、骨头暴露、焦痂、缝合的伤口、疱疹和念珠菌感染。 - 3、 学员可以在其上练习伤口的清洗，对伤口进行分类，并且对伤口发展的各个阶段进行评估，同时也可以对伤口的长度、深度进行测量。 | 2 | 个 |
| 3 | 透明男导尿模型 | 1.具备外部生殖器官。 2.可通过透明的耻骨观察骨盆和膀胱的相对位置，骨盆位置固定，可观察膀胱的位置和插入导管的角度。 3.插入导管的阻力和压力与真实人体相似。 4.练习插入导管的各个步骤，可以外部观察到气囊导管膨胀和膨胀后导管的位置。 5.导管正确插入喉，尿液（水）才会流出。 | 2 | 个 |
| 4 | 透明女导尿模型 | 1.具备生殖器官，小阴唇可以分开，否则无法看到尿道。 2.可通过透明的耻骨观察骨盆和膀胱的相对位置，骨盆位置固定，可观察膀胱的位置和插入导管的角度。 3.插入导管的阻力和压力与真实人体相似。 4.练习插入导管的各个步骤，可以外部观察到气囊导管膨胀和膨胀后导管的位置。 5导管正确插入后，尿液（水）才会流出。 | 2 | 个 |
| 5 | 多功能透明洗胃模型 | 模型为成年男性上半身，可实现洗胃时的多种体位：仰卧位、左侧卧位、坐位。 ▲ 解剖结构精确，包括牙、舌、悬雍垂、气管、支气管、左右肺脏、食管、胃、膈、胆囊、胰腺、脾、十二指肠、结肠等结构。 ▲ 胸腹部外皮为透明外壳，便于观察内部解剖结构以及操作全过程。 ▲ 真实大小的透明胃，可在操作时观察胃管进出胃腔的全过程，并能容纳≥300ml的液体。 ▲模型使用完毕，消化道内残存液体可方便的从专用管道排出。 可实现功能： ▲ 洗胃术：经口、鼻洗胃器洗胃法，电动吸引洗胃法，胃管洗胃法，洗胃机洗胃法。 ▲ 胃肠减压术、胃液采集术、十二指肠引流术、双气囊三腔管压迫术。 ▲ 鼻饲术、氧气吸入、口腔护理、经口经鼻吸痰术、气管切开术术后护理等多项护理操作。 ▲ 示教瞳孔：瞳孔缩小与瞳孔散大直观对比。 ▲ 带有灯光警示系统，提示胆囊的不同解剖部位。 | 1 | 个 |
| 6 | 高级创伤模型 | ▲ 模拟人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，左右上臂、小腿可旋转 ▲ 骨组织暴露； ▲ 模拟人身体各部位的创伤，烧伤皮肤更换； ▲ 模拟创伤部位的清洗、消毒、止血、包扎、固定、搬运； ▲ 模拟人身体各个部位的开放性骨折、断裂处理； •洗头、洗脸 •眼耳清洗、滴药 •口腔护理，假牙护理 • 口鼻气管插管 • 气管切开护理 • 吸痰法 • 氧气吸入法 • 口鼻饲食法 • 洗胃法 • 胸腔解剖重要器官结构 • 手臂静脉穿刺、注射、输液（血） • 三角肌皮下注射 • 股外侧肌注射 • 胸腔、腹腔、肝脏、骨髓、腰椎穿刺 • 灌肠法 • 女性导尿术 • 男性导尿术 • 女性膀胱冲洗 • 男性膀胱冲洗 • 造瘘引流术 • 臀部肌肉注射 • 整理护理：擦浴、穿换衣裤 创伤评估模块主要配置： • 面部烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度 • 前额撕裂伤口 • 颌骨创伤 • 锁骨开放性骨折与胸壁挫伤 • 腹部创伤伴有小肠突露 • 右上臂肱骨开放性骨折 • 右手开放性骨折、软组织撕裂伤口 • 骨组织暴露 • 右手掌抢弹伤口 • 右大腿股骨开放性骨折 • 左大腿复合型股骨骨折 • 右大腿金属异物刺激 • 右小腿胫骨开放性骨折 • 右足开放性骨折右小趾截断创伤 • 左前臂烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度 • 左大腿截断创伤 • 左小腿胫骨闭合性骨折以及踝关节和足挫伤 | 1 | 个 |
| 7 | 心肺复苏模型人 | ▲ 模拟人解剖特征明显。 ▲ 模拟生命体征： • 初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。 • 按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 • 抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 • 瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。 ▲ 可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。 三种操作方式：可进行CPR训练、模式考核和实战考核。 • 方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练。 • 方式二：模式考核，在设定的时间内，根据2020国际心肺复苏标准，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作。 • 方式三：实战考核，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。 控制器显示屏功能： ▲ 电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。 ▲ 语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。 ▲ 条形码显示吹气量：正确的吹气量为500~600ml-1000ml： • 吹气量过少时，条形码为黄色。 • 吹气量合适时，条形码为绿色。 • 吹气量过大时，条形码为红色。 • 吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示； ▲ 条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm： • 按压深度过少时，条形码为黄色。 • 按压深度合适时，条形码为绿色。 • 按压深度过大时，条形码为红色。 ▲ 可自行设定操作时间，以秒为单位。 ▲ 操作频率：2020标准为至少100次/分，也可自行设定数值。 ▲ 电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压后输出电源12V。（可选加装锂电池，适用于无外接电源的情况下直接使用。） 打印机功能： ▲ 操作结束后打印操作过程。 ▲ 成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。 ▲ 面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用PVC热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点。 配置： ▲ 高级复苏全身人体模型一具； ▲ 高级显示控制器一台； ▲ 豪华手拉推式人体硬塑箱一只； ▲ 复苏操作垫一条； ▲ 电源适配器一根； ▲ 数据线一根； ▲ 屏障面膜(50张/盒)一盒 ； ▲ 可换肺囊装置四套； ▲ 可换面皮一只； ▲ 热敏打印纸二卷； ▲ 急救手册 1 本； ▲ 使用说明书一本； ▲ 保修卡、合格证； | 2 | 个 |
| 8 | 心电监护仪 | 1.1、彩色液晶触摸屏≥12.1英寸，屏幕采用最新电容屏非电阻屏，分辨率≥1280×800像素或更高，≥6通道波形显示，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用，整机无风扇设计，配置提手,方便移动，有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿。 1.2、显示屏可支持亮度自动调节功能，屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 1.3、可支持遥控器或其他方式无线远程操作监护仪。 1.4、内置高性能锂电池，工作时间≥6小时，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 1.5、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 1.6、监护仪设计使用年限≥10年。 1.7、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa，监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C，监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。 1.8、防水等级≥IPX2。 2：监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。 2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 2.3、支持≥27种心律失常分析,包括房颤分析。 2.4、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.5、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 2.6、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 ★2.7、支持指套式血氧探头≥IPX7防水等级。 2.8、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿，提供手动，自动，连续和序列、整点5种测量模式，并提供动态血压分析，可以直观地了解病人在24小时内的血压变化和分布情况，满足临床应用，无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 2.9、提供辅助静脉穿刺功能。 2.10、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 2.11、心电波形基线恢复时间＜5秒，呼吸波形、无创血压波形、血氧饱和度波形除颤恢复时间≤15秒。 3：系统功能： 3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2、支持肾功能计算功能。 3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。 3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 3.6、≥1000组NIBP测量结果。 3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。 3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能。 3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 ★3.12、呼吸氧合界面可显示呼吸暂停、心动过缓、低血氧饱和度事件提示，支持房颤概览显示内容包括但不限于：房颤心率分布、每小时的房颤负荷、生命体征参数趋势图、心搏标志开关。 3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。 3.14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 ★3.15、心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。 3.16、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 3.17、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 3.18、信息互连：支持有线和无线（内置WiFi模块）方式直接与同品牌中央监护系统互联，把监测信息参数和波形实时显示到中央监护系统上，满足科室信息化的需求。 3.19、配置要求： 主机1台。 三芯电源线1根。 配备3／5导除颤型分体式主电缆组件1根。 配备5导分体式导联线组件AHA按扣式1根。 配备7针血氧主电缆1根。 成人指套式血氧探头1根。 无创血压导气管1根。 成人血压袖套1个。 | 3 | 台 |
| 9 | 电子血压仪 | 显示方式:数字式显示方式 测量方式:示波测定法 脉搏数:40次/分-180次/分 压力:0mmHg~299mmHg (OkPa~39.9kPa) 测量范围:压力:±3mmHg(±0.4kPa)脉搏数:精度为土5% 测量精度:压力:±3mmHg(±0.4kPa)脉搏数:精度为土5% 压力检测:压力传感器或更优 电源:5号干电池4节(DC6V)，电源适配器(100V-240V~ 50Hz-60Hz 0.12A-0.065A) 适用臂围22-32cm，可存储≥30次测量值，，支持智能加压、袖带佩戴自检、误动作提示、不规则脉波提示和血压偏高提示 | 4 | 副 |
| 10 | 体温计 | 测量范围‌：显示范围32°C-43°C，测量范围34℃～42.2℃。 ‌分辨率‌：最小分辨率0.1°C。 ‌温度单位‌：摄氏度°C/华氏度°F可切换。 ‌电源‌：2节7号（AAA）电池，1.5V。 ‌材质‌：ABS外壳或更优。 ‌自动关机‌：约60秒无操作自动关机。 ‌测量时间‌：约1-2秒。‌‌ | 4 | 个 |
| 11 | 治疗车 | 1、规格：900×500×850mm 2、性能材质： （1）整车由优质201不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，管厚为：1.5mm,板厚为1.0mm； （2）整车分上下二层，每层设有三面护栏，配置两个抽屉，滑轨设计，抽屉配置圆型拉手，右前车脚25公分处焊有垃圾桶圈，以便回收废品； （3）采用3寸万向轮4只，无噪音； | 3 | 台 |

商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含免费与本院相关信息系统（PACS、HIS、LIS等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于两年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、需提供不少于8小时的系统化操作培训，可根据临床科室实际情况分次完成但总时长不得低于8小时，培训内容应包括设备及配套器械的基本原理、安装与拆卸流程、操作规范、日常维护保养、常见故障识别及应急处理等。

付款方式

签订合同开具正规合法发票且设备验收合格后 22个工作日内支付合同金额 95%,剩余合同价款的5%待履行完合同约定的权利义务事项后【成交供应商承诺保质期(免费保修、维护、升级期)满】且不存在争议的,成交供应商凭合同和《项目验收单》向采购人申请办理支付手续，22个工作日支付剩余款，不计息。