
全数字化彩色多普勒超声诊断仪参考参数

设备用途： 

腹部、妇产科、泌尿科、小器官、心脏、血管、肌肉骨骼、外周神经、微创介入等各科系病例诊断、疑难病例会诊和科研教学等。
1. 彩色超声多普勒诊断仪

1.1 显示器：≥22.8寸LED显示器，显示器可以升降、前后、左右自由活动、仰俯，具备1,920 x 1,080x 24比特的分辨率，旋转角度可达+/-360度

1.2 具备≥13英寸彩色LED触摸控制屏,显示分辨率: 1,920 x 1,080。 
1.2.1 触摸屏幕操作菜单可自主编辑,并可滑动翻页

1.2.2 触摸屏可做倾斜角度调整，角度可达30度。

1.2.3 通过触摸屏直接对三维图像进行剪切等多种操作

▲1.3 数字化增益补偿，TGC调节≥10段，LGC调节≥8段，可在触摸屏上调节并存储预设。

1.4 操作面板具有自定义按键设置，可以左右旋转，自由升降。
▲1.5主机系统处理通道数：≥8000000
1.6 系统最大动态范围：≥372dB

▲1.8 系统最大扫查深度：≥55cm

2  成像及分析单元：
2.1 二维灰阶成像及分析单元

2.2 M型显示及分析单元

2.3 彩色多普勒显示及分析单元

2.4 能量多普勒显示及分析单元

2.5方向性能量多普勒单元

2.6 脉冲多普勒显示及分析单元

2.7组织多普勒显示及分析单元

2.8连续多普勒显示及分析单元

3. 先进的成像及应用技术

3.1 智能差量谐波成像技术

3.2 智能声影补偿成像技术
3.3 高清真实成像技术

3.4斑点噪声抑制技术

3.5 空间复合成像技术

3.6 组织速度校正技术：根据不同组织内不同的声速特点调节成像声速，达到最佳成像效果。可调声速级别。

3.7 双幅实时动态显示功能，同屏显示二维及彩色血流的实时图像，不降低帧频和图像质量

3.8 多模态图像一键优化功能：通过一键操作，迅速优化二维、彩色、多普勒频谱图像

3.9 图像后处理功能，可任意选择剪贴板中存储的影像，进行回放、参数调节、测量、分析和诊断

3.10 全景成像：连续获取系列切面，自动快速无缝拼接为整幅图像，用于观察较大组织或病灶，支持成角扫查，可任意选取节段图像同屏对比分析或独立分析，可进行任意旋转、放大及测量

3.11 微细血流成像技术，超高的血流敏感性将组织中极低速和微弱的血流信号与组织运动噪音鉴别、提取，得到纯净、敏感的血流信息，具有高敏感度、高帧频、高空间分辨率、高穿透力。

3.12 微血流定量分析功能，可以在机选择规则或者手动描记取样框，并将取样框内彩色血流所占像素值与整体灰阶像素值显示在显示器上，并可以将彩色血流像素比和相对应像素所占面积比显示在显示器。
3.13测量放大镜：独立放大显示测量区域，与主图像同屏双区域显示，提高测量精确性，且不影响观察测量区域与周边组织位置关系
4. 高级临床应用技术

4.1 血管内中膜自动测量技术

4.1.1自动同时测量前壁和后壁内中膜一段范围内的厚度

4.1.2自动计算最大厚度、平均厚度和标准差等
4.2 增强造影成像技术

4.2.1 低机械指数实时成像，支持声诺维和示卓安等多种造影剂，并具有快速造影剂切换键

4.2.2造影图像及基波图像双幅实时同屏对比，可独立调节成像参数

4.2.3双造影计时器和Flash爆破成像，快速廓清造影剂，以支持二次造影成像需求

4.2.4 具备在机定量分析功能TIC曲线分析，支持12个参数分析，充分满足造影模式下的临床应用及科研需求
4.3动态剪切波弹性成像：动态实时检测剪切波通过组织的速度，定量化评价组织的硬度，以直观的方差变化示意图展现组织的硬度，并利用质量图或者可靠性指数来保证测量的准确度。具备速度值（m/s）和杨氏模量值（Kpa），支持支持凸阵、线阵探头
5. 具备全身测量和分析软件包
6. 探头规格

6.1 频率：所有探头均为超宽频变频电子探头，支持宽频带发射与接收

6.2 具有单晶体凸阵探头、单晶体线阵探头、单晶体相控阵探头、单晶体容积探头等。

6.3探头规格:

6.3.2 探头类型：腹部凸阵，高频线阵，心脏相控阵具备单晶体探头技术。

6.3.3凸阵探头：单晶体材质，频带范围1-7MHz；基波成像的中心频率个数≥5个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调，具凸型扩展功能

6.3.4线阵探头：单晶体材质，频带范围2-14MHz；基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调

6.3.6相控阵探头：单晶体材质，频带范围3-8MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调

6.3.7腔内探头：频带范围2-11MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调

▲6.3.8线阵探头：单晶体材质，频带范围3-22MHz；基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调

6.4探头接口：探头接口≥4个，全部激活并通用，均为最新的无针式探头接口，具备防尘盖板。

7. 输入/输出信号：

7.1 输入包括但不限于：USB2.0、USB3.0、DICOM、外部音频

7.2 输出包括但不限于：HDMI、音频输出、USB2.0、USB3.0、DICOM

8. 二维成像主要参数

8.1 扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，帧速度≥65帧/秒

8.2 扫描线：线密度可调
8.3 声束聚焦：发射≥8段，接收自动连续聚焦

9. 频谱多普勒

9.1方式：脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF）、连续波多普勒（CW）

9.2最大测量速度：（基线为零,量程范围最大，无角度纠正时）PW：血流速度≥10m/s

CW：血流速度≥20m/s

9.3最低测量速度：≤0.5mm/s。

9.4取样宽度：多级可调，最小取样宽度0.5mm，最大25mm。

10.彩色多普勒

10.1 扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，彩色帧频≥10帧/秒。
10.2 扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，彩色帧频≥9帧/秒。

11. 扫查标准化流程

可将经常用到的或者按质控扫描需求必需扫查的多个操作步骤按顺序固定在一个选项中，帮助科室实现在不同医师中的扫查流程标准化，大大提高不同检查者对病人检查的前后一致性和可重复性
12. 超声图像及病案管理系统：

12.1数字化SSD固态硬盘容量≥512GB，可扩充存储容量；

12.2动、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像

▲12.3 中央超声管理系统：超声设备一站式管理平台内置主机中，提供多模态数据，深入分析数据，挖掘使用模式，为设备管理与临床实践提供科学指导，进行科学研究；并可提供数据备份与恢复功能，保障数据安全与完整监控、了解设备使用情况等。

12.4 可批量、选择性输出图像

四、配置5把探头：

4.1.腹部探头1把

4.2.成人心脏探头1把 
4.3.高频线阵探头1把

4.4.超高频线阵探头1把

4.5.腔内探头1把

五、其他要求

5.1.超声工作站一套（主机+液晶显示器、打印机、高清采集卡、采集器、DICOM功能、信息网络端口费）。

5.2.造影软件包1套

5.3.超声检查床、检查椅1套

商务及售后条款

本项目为交钥匙项目，项目总价包括全部产品价格【含与本院相关信息系统（HIS，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、交货期：自签订合同之日起25日内安装调试并交付使用

2、交付地点：由甲方指定地点（桂林市内）

3、付款方式：签订合同开具正规合法发票且设备验收合格后22个工作日内支付合同金额 95%,剩余合同价款的5%待履行完合同约定的权利义务事项后【成交供应商承诺保质期（免费保修、维护、升级期）满】且不存在争议的,成交供应商凭合同和《项目验收单》向采购人申请办理支付手续，22个工作日支付剩余款，不计息。

售后要求

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机（含配件）质保期不少于2年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复；重大故障处理时限不超过48小时修复，若72小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购人使用。 

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、按采购人要求提供相关培训服务。

PAGE  

