彩色多普勒超声诊断仪参考参数
用途说明：

腹部、泌尿、妇科、产科、小器官、血管、儿科、急诊、其它 。
系统技术规格及概述：
≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器

▲≥13 英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作控制，触摸屏角度可调

控制面板可独立旋转、升降

全域动态聚焦技术，基于全息域数据的连续发射聚焦技术，明显提升图像均匀性
组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真

声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值在屏幕上显示

多级信号处理系统

高倍波束并行处理系统

▲除笔式探头接口外，常规探头接口≥５个，大小一致
谐波成像模式

M型模式

彩色M型模式

彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

自由臂三维成像

宽景成像

空间复合成像，最高可达9线偏转

斑点抑制成像

频率复合成像

独立角度偏转

扩展成像

实时双幅对比成像

高分辨率血流成像

精细血流自动识别成像

支持立体血流成像

一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

全屏放大；局部放大（支持前端、后端放大）

支持自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间

测量/分析和报告

常规测量

全科测量包，自动生成报告

腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标

自动NT测量

专业的IVF成像模式，具备专业的报告、多项IVF评估指标及发育曲线分析

支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。

胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。

电影回放和原始数据处理

所有模式下可用

支持手动、自动回放

支持4D 电影回放

支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

支持图像对比（动态、静态）

原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行3６项参数调节。

检查存储和管理（内置超声工作站）

检查存储

≥1T硬盘 

内置超声工作站

多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

连通性要求

▲具有远程图像通讯功能，超声机器内可登录远程通讯账号，可进行将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端随时随地可以查看，并可以在手机和电脑端进行添加备注

通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等

系统技术参数及要求

二维灰阶模式

全程动态聚焦

多倍信号并行处理

最大显示深度:≥38cm 

最大帧率: ≥650 帧/秒

TGC: ≥8段

LGC: ≥8段

二维灰阶：≥256

动态范围: ≥160，可视可调

增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

伪彩图谱: ≥8种

彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

最大帧率: ≥200 帧/秒

支持B/C 同宽

频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）

最小速度: ≤3cm /s（非噪声信号）

取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头

偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

零位移动：≥8 级

快速角度校正

支持频谱自动测量

实时四维模式：支持多种模式渲染成像及裁剪等功能，容积图像支持斑点噪声抑制。

容积厚层成像，包括任意剖面成像

支持深度宣染成像,通过深度伪彩的强弱显示不同距离间三维信息

4D最大显示帧率≧45

支持VOI 在同一平面进行360度旋转

容积光源渲染成像，通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示，提供更多临床信息（可调节阴影强度及移动光源）

胎儿颅脑自动切面识别功能,自动获取胎儿颅脑四个标准切面,并自动获取6项评估参数值.

胎儿面部自动容积成像，可以自动的去除胎儿颜面部前面的遮挡物，使胎儿三维颜面部显示更清晰。同时可以一键调整胎儿面部的显示方向，支持正/反向橡皮擦。

胎儿心脏容积自动切面识别功能，可以自动获取胎儿心脏检查的六个标准切面。

支持自动胎心率测量，可在B/M模式下自动计算胎心率。

妇产场景自动容积成像功能，通过自动识别当前切面的器官类型，自适应调节3D/4D扫描相关参数（例如取样框大小与位置、扫描质量、角度等），数据采集完成后自动选择适当的后处理方式（例如渲染模式、切面自动成像等），支持产科、妇科、盆底等应用。

▲自动盆底超声解决方案，支持盆底检查中-前中后盆腔的自动测量，支持腹部、腔内、耻骨联合中轴线等三大坐标系，结合妇产场景自动容积成像功能，实现从二维盆底切面全自动识别评估肛提肌裂孔面积及自动测量等。

子宫内膜自动成像与容积分析功能，结合妇产场景自动容积成像功能，可自动识别并呈现子宫内膜冠状面成像、自动进行子宫内膜容积和厚度测量。

▲颅内容积自动测量功能，结合妇产场景自动容积成像功能，可自动显示识别胎儿颅脑，呈现胎儿颅内立体轮廓，并自动获取胎儿颅内容积测量数据。

支持小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型。

支持剪切波定量式弹性成像，支持凸阵，线阵，腔内等探头。具备三种定量参数，包括杨氏模量，剪切波速度，剪切模量。
支持容积造影（输卵管造影）
探头规格

配置5把探头：
单晶凸阵探头，带宽: 1.2-6.0MHz，角度≥72°

腹部容积探头，带宽: 1.8- 8.2MHz，角度≥85°

超高频线阵探头，带宽: 3.8-15.4MHz

腔内容积探头，带宽: 2.0-9.0MHz，图像角度≥190°

高频线阵探头，带宽: 3.0-9.0MHz

9其他要求

9.1超声工作站一套（主机+液晶显示器、打印机、高清采集卡、采集器、DICOM功能、信息网络端口费）。
9.2超声造影软件1套

9.3超声检查床、检查椅1套

9.4耦合剂恒温加热器1个

商务及售后条款

本项目为交钥匙项目，项目总价包括全部产品价格【含与本院相关信息系统（HIS，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、交货期：自签订合同之日起25日内安装调试并交付使用

2、交付地点：由甲方指定地点（桂林市内）

3、付款方式：签订合同开具正规合法发票且设备验收合格后22个工作日内支付合同金额 95%,剩余合同价款的5%待履行完合同约定的权利义务事项后【成交供应商承诺保质期（免费保修、维护、升级期）满】且不存在争议的,成交供应商凭合同和《项目验收单》向采购人申请办理支付手续，22个工作日支付剩余款，不计息。

售后要求

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机（含配件）质保期不少于2年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复；重大故障处理时限不超过48小时修复，若72小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购人使用。 

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、按采购人要求提供相关培训服务。

