彩色多普勒超声诊断仪（阴超）参考参数

一 设备名称：彩色多普勒超声诊断仪（阴超）

二 用途说明

- 2.1 主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急重症、盆底等应用

三 物理规格及人机交互要求

- 3.1 显示器要求：≥23英寸高分辨率彩色液晶显示器

- 3.2 ≥15英寸触摸屏，角度可以独立于主机调节

- 3.3 触摸屏可显示自动记忆的最近使用过的检查探头及模式，支持一键切换探头及模式

- 3.4 操作面板具有≥6向独立的电动调节功能，方便操作者进行操作

- ▲3.5 探头接口数量≥5个，均为无针式接口且大小一致，相互通用，可全激活

四 先进成像技术

- 4.1 数字化全域动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹， A/D ≥ 16bit

- 4.2 宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，探头频率可视可调

- 4.3 斑点噪声抑制技术：支持所有探头，≥7档可调

- 4.4 多角度扫描空间复合成像技术，调节档位≥3档

- 4.5 声速匹配技术，根据人体组织真实情况，自动匹配至最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示

- 4.6 一键实时全屏图像放大功能，支持≥2种放大模式，放大后图像可全屏显示

- 4.7 具备B模式局部ROI区域优化增强显示，支持全局图像与局部增强图像的同屏左右双幅双实时显示，其中双幅双实时的局部图像支持彩色血流实时高清显示

- 4.8 具备二维灰阶图像呈现立体纤细效果的专用技术，可利用组织的结构信息和灰阶的梯度信息，通过增强算法使二维灰阶的组织结构与边界显示更纤细立体

- 4.9 具备针对强回声结构产生的声影区图像进行增强优化的专用技术，减少声影对后方组织造成图像不清等不利影响

- 4.10 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵，相控阵探头均具有此功能

- 4.11 频谱多普勒成像

- 4.12 连续多普勒成像

- 4.13 二维/彩色取样框角度独立偏转技术，彩色取样框偏转角度≥30度

- 4.14 支持内置超声教学软件，同屏显示基本扫查技巧，包括探头扫查位置，解剖图和超声标准切面图

- ▲4.15 超微血流成像技术，支持Color和Power模式； 可支持2D和3D微血流灌注的评估，其中2D下可计算彩色灰阶像素比，3D下可计算血管指数、血流指数和血管血流指数

- 4.16 微血流量化分析，微血管灌注及形态多参数分析

五 高级成像功能

5.1 宽景成像

- 5.1.1 宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、相控阵探头、容积探头

- 5.1.2 宽景拼接长度≥100cm

5.2  3D/4D

- 5.2.1 支持3D/4D模块：支持3D/4D成像和自由臂3D成像；容积图像支持斑点噪声抑制

- 5.2.2 支持多光源模式的容积渲染

- 5.2.3 可基于3D容积数据实现不同临床场景的自动识别和差异化应用的场景化自动容积扫描功能，包括3D模式下的自动场景识别，实现自动容积成像及优化，自动定量分析等

- 5.2.4 支持血管三维成像

- 5.2.5 支持胎儿颅脑自动切面识别功能

- 5.2.6 支持自动盆底超声解决方案，支持前中后盆腔2D自动测量，支持肛提肌裂孔自动评估，支持肛门括约肌自动断层成像

- 5.2.7 支持卵巢卵泡自动识别；支持卵泡和窦卵泡的自动识别；支持卵巢间质比的自动计算

5.3 粘弹性成像

- 5.3.1 支持粘弹性成像及定量分析

5.4 造影成像

- 5.4.1 造影成像功能支持腹部探头、浅表探头、相控阵探头、腔内探头、容积探头

- 5.4.2 支持混合模式，将组织图像叠加在造影图像上

5.5	弹性成像

- 5.5.1剪切波弹性成像定量分析，定量参数包括杨氏模量值、剪切模量值、剪切波速度，定量组织的硬度信息

- 5.5.2应变式弹性成像，支持肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能

- 5.5.3支持在同一切面下同时进行应变式弹性成像和剪切波弹性成像并实时双幅显示

- 5.5.4具有质控稳定性指数、质控图、质控指数等质控形式，可自动生成剪切波弹性检查数据报告，并且提供临床阈值供临床参考

六 测量分析和报告

- 6.1 全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

- 6.2 自动描迹病灶边界

- 6.3 小儿髋关节自动测量功能

- 6.4 自动工作流协议

- ▲6.5 基于人工智能算法的尿量测量

- 6.6 具备羊水指数自动计算

- 6.7 支持子宫内膜二维妇产场景自动配置

- 6.8 支持卵巢二维妇产场景自动配置

- 6.9 支持自动胎心率测量

- ▲6.10 基于人工智能算法的产科切面自动识别，基于大数据及 AI 深度学习，实现产科切面智能识别，存储，及质控等；可识别标准切面数量≥50个；支持自动存图工作流

- 6.11 子宫内膜蠕动波定量工具，多定量参数包括：方向、频次；支持统计学分析报告

七  电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

- 7.1 电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D电影回放

- 7.2 原始数据处理，最大可进行32项参数调节

- 7.3 具备数据防御系统，可对不同人群设置数据开放度及访问权限

- 7.4 支持3D 打印格式文件的导出: STL/OBJ 格式

- 7.5 支持外部USB 移动存储

- 7.6 支持本地固态硬盘存储≥1TB

八 系统技术参数及要求

8.1. 二维灰阶模式

- 8.1 最大显示深度:≥40cm

- 8.2 动态范围:≥260dB

- 8.3  TGC增益补偿: ≥8段

- 8.4  LGC侧向增益补偿: ≥8段，

- 8.5 腹部单晶凸阵探头扫描角度:≥130度

- 8.6 腔内探头扫描角度:≥207度

8.2 彩色多普勒成像

- 8.2.1  显示方式：B/C、B/C/M、B/C/PW

- 8.2.2  线阵探头取样框偏转: ≥±30度

- 8.2.3 支持速度、速度方差、能量、方向能量显示

8.3 PW/CW模式

- 8.3.1  显示方式：B， PW， B/PW， B/C/PW，B/CW

- 8.3.2  频谱多普勒频率≥ 3 段

- 8.3.3 最大速度: PW血流速度≥8m/s，CW血流速度: ≥30m/s

- 8.3.4 最小速度: ≤1 mm /s

- 8.3.5 取样容积：0.5-30mm，连续可调

- 8.3.6  PW偏转角度: ≥±30度

- 8.3.7 基线：≥9步

九  连通性要求

- 9.1 支持网络连接

- 9.2 支持DICOM 3.0，支持DICOM结构化报告

十 系统输入输出

- 10.1 支持视频/音频输入输出

- 10.2 支持S-Video,  HDMI，VGA， 音频输出

- 10.3  USB接口数量≥6个 ，支持Type-C数据传输接口

十一  探头规格

- 11.1  单晶体凸阵探头，频率：1.2-6.0MHz

- 11.2  矩阵线阵探头，频率：3.8-15.0MHz

- 11.3  矩阵线阵探头，频率：8.0-23.0MHz

- 11.4  腔内容积探头，频率：3.0-9.0MHz

11.5  腹部容积探头，频率：3.0-8.0MHz

11.6  单晶体线阵探头，频率：5.0-9.0MHz

十二 其他要求

12.1.超声工作站一套（主机+液晶显示器、打印机、高清采集卡、采集器4个、DICOM功能、信息网络端口费）。

12.2.造影软件包1套

12.3.超声检查床、检查椅1套

12.4配备不间断电源UPS≥3000VA，续航时间≥30分钟

12.5另配台式电脑+液晶显示器1套。

12.6整机质保至少5年。