彩色多普勒超声诊断仪（含食管探头）(偏向成人心脏)参考参数

一、设备名称：彩色多普勒超声诊断仪（含食管探头）(偏向成人心脏)

二、设备用途及说明：本设备用于成人心脏、儿童心脏、外周血管、腹部血管、脑血管、颅脑、小器官等多部位临床超声诊断；系统具备二维超声心动图、实时三维经胸超声心动图成像技术，满足心血管内科、心脏外科、介入诊疗、超声科等临床精准诊断与医学科研需求。

三、主要技术规格及系统概述

3.1 主机成像系统

3.1.1系统数字化通道≥6000000，支持集束精准发射与海量并行处理，可同步完成多声束形成、采集与处理。

3.1.2 配备≥22英寸 OLED 高分辨率显示器，对比度≥22550:1，无闪烁，可上下左右旋转、倾斜调节。

3.1.3 操作面板搭载≥12英寸液晶触摸屏，支持手指滑动翻页、触控调节参数；操作面板可上下、左右高度调节及旋转。

3.1.4 触摸屏可与主显示器实时同步显示动态图像，支持在触摸屏上完成容积图像旋转、放大等操作。

3.1.5 显示器支持全屏显示二维、彩色、频谱、实时三维等扫查图像，可自由显示/隐藏屏幕菜单。

3.1.6 通用成像探头接口≥4个，均为微型无针式通用接口，可同时支持矩阵实时三维探头，接口可任意互换。

*3.1.7.系统支持单晶体探头≥4支，包含相控阵探头、经食道矩阵探头、腹部凸阵探头、血管微凸阵探头。

3.1.8 具备数字化二维灰阶成像及M型显像单元。

3.1.9 支持M型及解剖M型技术。

3.1.10 具备脉冲反向谐波成像技术。

3.1.11 具备彩色多普勒血流成像、彩色多普勒能量图技术。

3.1.12 具备数字化频谱多普勒显示与分析单元，包含PW、CW、High PRF模式。

3.1.13 系统动态范围≥310dB。

3.1.14 支持实时双同步/三同步成像功能。

3.1.15 内置DICOM 3.0标准输出接口，集成一体化超声工作站，主机内置1TB硬盘。

3.2 二维灰阶成像单元

3.2.1 所有探头为宽频、变频探头，屏幕上可显示基波频率及具体数值。

3.2.2 具备自适应核磁像素优化技术，增强组织边界、抑制斑点噪声，支持2D/3D多模式，≥5级可调，适配所有探头。

3.2.3 具备高级心肌增强功能，自适应算法抑制组织杂波，提升心肌及心脏结构信号。

3.2.4 支持实时空间复合成像技术，发射与接收多角度声束同步作用。

3.2.5 凸阵、线阵探头支持扩展成像，可与空间复合、斑点噪声抑制技术联合使用。

3.2.6 具备一键图像优化、自动实时持续增益补偿功能。

*3.2.7 具备侧向增益补偿技术（LGC）≥8段，可视可调，支持相控阵、矩阵实时三维探头。

3.2.8 支持双幅对比显示，自动识别收缩/舒张期，支持Simpson法快速测量。

3.2.9 分辨率与帧频可视可调，支持线阵、相控阵、矩阵实时三维探头。

3.2.10. 具备超宽视野全景成像（线阵/凸阵均支持，可测量），可结合像素优化技术使用。

3.2.11 支持多探头穿刺引导：相控阵探头≥3个引导角度；凸阵探头≥9个引导角度；线阵探头≥8个引导角度

3.2.12 具备专业心超定制操作界面，支持2D/3D功能选件个性化设置。

3.3 彩色多普勒血流成像单元

3.3.1 支持二维彩色、实时三维彩色、能量图、彩色M型、组织多普勒等多成像模式。

3.3.2 具备自适应超宽频带彩色多普勒成像技术，支持彩色实时同屏双幅对比显像。

3.3.3 具备专业冠脉血流成像模式，适配所有心脏成像探头。

3.3.4 彩色增益可独立调节，支持线阵、相控阵、矩阵实时三维探头。

3.4 频谱多普勒成像单元

3.4.1 提供PW、CW、High PRF模式，支持高性能三同步成像。

3.4.2 具备实时自动多普勒测量分析、一键自动优化多普勒频谱功能，自动调整基线、量程等参数。

3.4.3 具备频谱自动分析系统，支持实时/手动包络，自动计算血流动力学参数，参数可灵活选择。

3.5 组织多普勒成像单元

3.5.1 支持高帧频彩色及脉冲波组织多普勒成像，二维图像与速度曲线同屏显示。

3.5.2 配备专业TDI测量软件包，可定量分析组织速度、位移、应变、应变率，支持整体及节段分析。

3.5.3 可同时显示≥32个亚节段心肌速度、位移、应变及应变率曲线。

3.6 组织谐波成像单元

3.6.1 具备脉冲反相谐波技术，可同步显示谐波频率与基波频率。

3.7 超声造影成像单元

3.7.1 搭载造影成像单元，支持左心腔造影LVO、LowMI实时灌注、Flash爆破造影。

3.7.2 支持负荷超声心肌灌注造影、心腔造影、心肌造影。

3.7.3 支持实时双平面同屏造影、矩阵实时三维造影成像。

3.7.4 具备在机及脱机造影定量分析软件，可提供≥6种参数及动态曲线，造影连续采集时间≥6分钟。

3.8 负荷超声成像单元

3.8.1 内置专业负荷超声模板，支持负荷超声斑点追踪定量分析。

3.8.2 智能旋转角度可植入模板，优化工作流程。

3.9 心脏实时三维成像单元

3.9.1 支持实时任意多平面成像，同屏显示两幅交互图像，适配2D、彩色、造影、负荷等多模式，支持自动心功能定量。

*3.9.2 具备心腔镜成像，高分辨率三维渲染，模拟组织光传播，实时立体显示心脏结构及病变毗邻关系，支持平面及深度光源投照。

3.9.3 支持实时双容积视野成像，支持内面观/对面观，一键显示同一容积双方向切面，支持实时/冻结状态。

*3.9.4 触摸屏可同步显示三维图像，支持手指多维度调节光源、缩放、旋转等操作。

3.10 测量及定量分析

3.10.1 常规测量：直径、面积、体积、压差、多普勒血流分析、心脏功能Simpson三点法快速测量。

3.10.2 支持血管中内膜厚度自动测量，无需手动描记，自动计算平均值。

3.10.3 心肌应变定量：支持≥32节段曲线显示，可分析速度、位移、应变、应变率。

3.10.4 自动心肌运动定量：不依赖ECG，可分析三层心肌，以18节段牛眼图显示；支持自动瓣环位移定量。

3.10.5 支持负荷心肌运动定量，可在负荷状态下进行整体及节段应变分析。

3.10.6 三维心功能定量：自动识别收缩/舒张末期，计算容积、射血分数，同步显示≥16个切面。

3.11 图像存储、回放及病案管理

3.11.1 数字化图像捕捉、回放、存储，支持JPEG解压缩与参数编程调节。

3.11.2 主机内置≥1TB硬盘，支持移动硬盘、DVD-RW、DVR等扩展存储。

3.11.3 病案管理支持患者资料、报告、图像存储、修改、检索、打印。

3.12 参考信号及输入输出

3.12.1 参考信号：ECG心电信号。

3.12.2 输入：DICOM DATA；输出：DP高清数字化输出。

3.13 图像管理与记录

3.13.1 内置图像管理系统，支持DVD/USB图像导出存储。

3.14 连通性

3.14.1 配备DICOM 3.0标准接口部件，符合医学数字图像通信协议。

四、技术参数及要求

4.1 系统通用功能

4.1.1 监视器：≥22英寸 OLED，对比度≥22550:1，可旋转、倾斜。

4.1.2 操作面板：≥12英寸触摸屏，触控操作，可高度、角度调节，可升降、旋转、平移、电子锁定。

4.2 探头规格

4.2.1 频率：超宽频变频，1MHz～12MHz。

4.2.2 类型：相控阵、凸阵、微凸阵、线阵、经食道矩阵三维探头。

4.2.3 材料：相控阵、凸阵、微凸阵、经食道矩阵三维探头均采用单晶体材料。

4.3 二维成像主要参数

4.3.1 探头频率：成人相控阵：1.0–4.8MHz；经食道矩阵三维：2.2–8.0MHz；经胸三维心脏：1.0–5.0MHz；微凸阵：3.5–12.0MHz；高频线阵：3.0–12.0MHz；腹部凸阵：1.0–5.0MHz

4.3.2 扫描速率：相控阵 18cm 深度：≥100帧/秒；线阵 4cm 深度：≥63帧/秒

4.3.3 最大扫描深度：40cm，发射接收动态连续聚焦。

4.3.4 灰阶图像回放＞2500幅，存储时间≥6分钟。

4.3.5预设条件：针对不同的检查器官，预设最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节，每个探头预置条件≥40个。

4.3.6 2D/Color/Doppler增益独立调节，TGC≥8段，支持LGC调节。

4.4 三维成像主要参数

4.4.1 实时三维矩阵探头，支持2D、M型、彩色、PW、CW、TDI、造影、负荷等全模式。

4.4.2 支持实时智能旋转、任意多平面、全容积、三维彩色、心腔镜、深度光源、三维造影、负荷超声。

*4.4.3 单/多心动周期成像，实时三维容积角度≥105°×105°。

4.4.4 具备TouchVue功能，触摸屏可调节缩放、旋转、光源位置。

4.5 频谱多普勒

4.5.1 支持PW、CW、HPRF。

4.5.2 PW最大血流速度≥8m/s，CW≥25m/s，最低测量速度0.5mm/s。

4.5.3. 显示方式：B/D、B/C/D、D；电影回放≥21000帧；零位移动≥8级；

*4.5.4取样宽度及位置范围：宽度0.5–20mm分级可调。

4.5.5 支持高低通滤波、图像反转、零移位、扩展等显示控制。

4.6 彩色多普勒

4.6.1 显示方式：速度方差、能量、速度、方差。

4.6.2 支持二维/频谱/彩色三同步显示。

4.6.3 彩色角度20°–120°可调；18cm深度帧频≥19帧/秒；组织多普勒帧频≥110帧/秒。

4.6.4 显示位置-20°～+20°可调，零位移动±15级，具备CDE/CPI、TDI彩色增强。

4.7 超声图像及病案管理系统

4.7.1 动态图像一次连续采集≥100幅，同屏电影回放≥4画面，速度可调

4.7.2  1TB硬盘，支持CD/DVD存储，支持报告存储、检索、统计。

4.7.3 支持隐去患者隐私信息存储，配备DICOM QVue图像阅读器。

4.8 超声功率输出调节

- 配置清单

五、配置6把探头及相关软件：

- 5.1经食道矩阵三维探头1把

- 5.2成人相控阵探头1把

- 5.3经胸三维心脏探头1把

- 5.4高频线阵探头1把

- 5.5腹部凸阵探头1把

- 5.6微凸阵探头1把

- 5.7自适应应变定量1套

- 5.8造影临床应用功能1套

- 5.9心腔镜成像应用功能1套

六、其他要求

6.1.超声工作站一套（主机+液晶显示器、打印机、高清采集卡、采集器4个、DICOM功能、信息网络端口费）。

6.2.超声检查床、检查椅1套

6.3配备不间断电源UPS≥3000VA，续航时间≥30分钟

6.4另配台式电脑+液晶显示器1套。

6.5整机质保至少5年。