内窥镜系统参考参数

一．基础配置

3D4K内窥镜摄像系统一台

4K摄像头一个

内窥镜冷光源一台

导光束二条

4K监视器一台

3D眼镜5副
脑室镜一套
脑室镜支架一套
器械一套
台车一台
前颅底内镜手术器械一套
二．4K内窥镜摄像系统一台

4K摄像系统，3D，≥3840×2160超高清分辨率；

具有≥7寸IPS触摸屏，可在触摸屏上进行功能显示设置；

主机菜单主要功能具有白平衡、拍照、录像、画面冻结、图片、视频、图像设置（亮度、饱和度、清晰度、对比度、噪声、增益、烟雾消除、防色彩溢出、暗区提升、Gama、过亮压制、色调、色彩、曝光模式、当前场景）、系统配置等多种功能；

触摸屏主界面至少包括以下功能方便临床快捷操作：白平衡、拍照、录像、场景切换；
主机开机界面带有锁屏按键功能，锁屏状态下主界面所有功能按键均不能使用，防止误碰；
主机亮度调节方式自动低/中/高和手动调节；
具有USB 3.0接口，支持U盘或移动硬盘存储设备即插即用；

具有拍照和录像功能，可进行静态或动态图像拍照和录像，并通过USB端口进行录像和图片输出；

内置LAN接口：通过 LAN 接口接入局域网后，可以实现与其他设备的高速数据传输和资源共享；

数据接口：应具有USB数据接口和LAN网络接口。USB数据接口的传输支持USB3.0，向下兼容USB2.0；存储的视频图像格式为MP4，静态图像的格式为JPG。LAN网络接口通过TCP/IP向其他设备传输动态视频信号；

产品接口：具有HDMI视频信号接口和SDI视频信号接口HDMI2.0视频接口至少2路，SDI视频接口至少1路；
具有多种用户应用场景配置功能，用户可自定义参数保存，并直接调用自定义模式；

具有烟雾消除功能，可有效减少或消除烟雾对图像的影响，提高手术效率；

具有HDMI/SDI等多种视频信号同时输出功能，可实现手术室主/副显示器多种视频信号连接；

具有多种语言设置功能；

具有抗干扰处理，有效避免临床使用中高频设备带来的的信号干扰。
支持专用输出接口、特殊抗干扰处理、2D/3D转换功能；
二．4K摄像头一个

1.4K成像，能够更准确地显示人体内部组织的细节；

2.具有≥3840×2160（≥60帧）分辨率；

3.具有多功能按钮，可通过设置实现白平衡、冻结、拍照、录像、亮度+、亮度-、色彩、饱和度、对比度、清晰度、变倍、单画面白光、单画面黑白/彩色荧光、用户模式切换、用户场景切换、图像水平移动、图像垂直移动、浏览照片等按键功能；

4.具备低温等离子消毒灭菌；

5.具有防水性能，防水等级≥IPX7；

6.光学适配器可选变焦F16-32mm。

三．内窥镜冷光源一台
≥7寸IPS触摸屏；可在触摸屏上进行亮度调节
具有一键待机功能

开机界面带有锁屏按键功能

光源操作界面应具备中英文转换功能

光源操作界面应具备累计时长显示
色温3000K-7000K；

显色指数≥90；

整机功率≥200VA；

LED灯寿命≥60000h；

支持白光和近红外光输出

光输出孔直径为Φ10mm±0.5mm；

耐高温导光束4mm*3000mm±10%
四．3D4K监视器一台

3D4K监视器采用≥32寸液晶屏、具有多种伽马曲线；

支持60Hz/4K超高清≥3840×2160分辨率显示；

支持3D格式：左右、上下、行交织、2D转3D等

遥控一键2D/3D随意切换

支持3D图片转换

对比度：1400:1

帧频：≥120 Hz

视频解码：图像运动降噪、运动自适应滤波等

输入输出：HDMI*2、USB2.0*2、VGA IN*1、PC-AUDIO IN*1、RF-IN*1

支持HDMI/VGA等多种信号源输入

五．内窥镜
1.
0°内镜，直径≥4mm，长度≤18cm

2.  30°内镜  直径≥4mm，长度≤18cm
3.
视场角≥70°

4.
图像要求无失真，平面图像，大视野。

6.
兼容性高，无需转接口就能连接其他品牌的导光束

7.
▲分辨率≥9.36lp/mm

8.
照度≥1500lx

9.
▲有效景深范围≥3‐98mm

10.
▲在 A 标准照明体下的显色指数 Ra≥91

11.
在D65标准照明体下显色指数Ra≥94

12.
照明镜体光效≥0.683

13.
综合镜体光效≥0.57

14.
综合边缘光效≥0.086

15.
单位相对畸变Vu-z控制量在-39.9% 

16.
可接受温度≥：269°F和压力值≥：26psi的高温高压灭菌
六．内镜支撑机械臂（与摄像系统为同一品牌）

1、旋转插座以固定到手术台上，有侧面夹持装置可调节关节支架的高度和角度，有一个机械中心夹以便控制所有5个关节，

2、固定架，L型，高度≥48 cm,操作范围≥52 cm

3、金属夹，夹口范围16.5 到23 mm,带快速连接器，用于器械和内镜夹持固定。

