钬激光治疗机参考参数

1.用于泌尿系碎石，泌尿系肿瘤手术。

2.工作激光输出波长：2100nm±100nm ；激光器工作方式：脉冲。

3.最大输出功率：≥90W，可调最大功率：≥80W。

4.单脉冲能量可调，最大单脉冲能量：≥4.5J。

5.能量统计：可累计手术中能量输出总值。

6.可调最大脉冲重复频率：≥42Hz。

▲7.检测标准要求激光能量输出不稳定度：≤±5%。

8.检测标准要求激光输出功率的复现性：≤±5%。

▲9.脉宽可调，靶向碎石，宽距≥600μs，屏幕具备窄脉宽（碎块化）/宽脉宽（粉末化）模式选择。

10.窄脉宽：≤200μs，宽脉宽：≥800μs。

11.注册单元包含光纤，规格≥5种。

12.激光输出接口：国际通用SMA905接口，可兼容其他品牌光纤。

13.具有光纤连接导航装置精准对接，避免光纤端面损坏。

14.搭配内径为150μm的光纤，有效传输功率≥30W；搭配内径为200μm的光纤，有效传输功率≥45W

15.200μm光纤内径：200μm±2%，外径：365μm±2%，最小弯曲半径：≤6mm。

16.272μm光纤内径：272μm±2%，外径：400μm±2%，最小弯曲半径：≤7mm。

17.激光耦合效率≥85%。

18.指示光亮度可调节，调节挡位≥6挡，绿色，波长520±20nm，功率≤5mW。

19.单脚踏，脚踏防水等级：IPX8；脚踏开关连接线长度不低于5米。

20.控制方式：彩色控制屏，屏幕具备软镜/硬镜模式选择 。

21.配备遥控锁开关：可确保机器外部门打开时激光不能发射。

22.装配激光棒数量≥2，单根激光棒故障时，仍能发射激光，保障手术安全。

23.使用常规电源：AC≥220V/≥50Hz，单组电源，输入功率≥5.5KVA。

24.冷却系统：水冷，拥有制冷专利技术，确保性能稳定（验收时提供专利证书）。

25.设备温度显示：可精确显示设备实时温度。

26.激光治疗机可靠性高：连续工作≥8小时，功率稳定性高无衰减（需提供第三方检测报告）。

27.移动性：配有万向轮，可灵活移动。

28.生产企业通过ISO9001:2015、ISO13485:2016认证。

29.配备内窥镜手术刨削器，适用于泌尿外科内窥镜手术下，对软组织进行绞碎或切除操作。

▲29.1刨削器最大输出转矩：≥80 mN·m。

▲29.2刨削器最高输出转速：≥2400 r / min。

29.3刨削器调速范围≥3档。

29.4刨削器工作模式：正向旋转、反向旋转、正反交替。

29.5刨削器极限负压：≥-80kPa。

29.6刨削器吸引通道液体流量：≥400 mL / min。

29.7刨削器具备外径≤4.0 mm的刀具。

29.8刨削器刀具工作长度：≥400 mm。

29.9刨削器手柄可高温高压消毒，可消毒次数：＞100次。

30.配备手术内窥镜，与激光手术设备配套使用， 用于良性前列腺增生症的激光手术治疗。

30.1内窥镜直径：≤Φ4.0mm。

30.2内窥镜工作长度：＞300mm。

30.3内窥镜视角：≥30°。

30.4内窥镜光学镜的有效景深范围：3 mm～50 mm。

30.5内窥镜外鞘≤26Fr。

30.6内窥镜内鞘：≤24Fr，可360°旋转。

31.配备膀胱镜，供检查尿道或膀胱内疾病和手术时观察用。

31.1膀胱镜插入部最大外径（内窥镜）：≤Φ4.0mm。

31.2膀胱镜内窥镜工作长度：≥280mm。

31.3膀胱镜视场角：65°。

31.3膀胱镜视向角：0°。

附配置清单至少包含以下内容：
钬激光治疗机主机1台

钬激光脚踏1套

150μm光纤2根
200μm光纤2根
272μm光纤2根
550μm光纤2根

光纤剥离器1把

光纤切割笔1把

手持光纤端面检验仪1个

激光防护镜1副

内窥镜手术刨削器
1套

刨削器手柄
1把

刨削器刀具
2套

刨削器脚踏
1只

台车
1台

负压吸引装置
1套

溢流保护杯部件
1只

组织收集容器部件
1只

废液收集容器部件
1只

过滤网
15只

管道部件
2套

器械盒1个

手术内窥镜
1套

膀胱镜
1支

光纤操作器
1把

镜鞘 (外鞘)
1把

镜鞘 (内鞘)
1把

镜鞘 (闭孔器)
1个

冲洗接头
1个

冲洗瓶
1个

光纤操作杆
各1个

鸭嘴帽
5个

膀胱镜
1套

鸭嘴帽
5个

消毒盒
1个
商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含与本院相关信息系统（Pacs、HIS、lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于五年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。 

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、按采购人要求提供相关培训服务。提供不少于2次现场集中培训，每次不少于4小时，培训人数≤10人，培训内容包括设备操作、日常保养、简易故障判断，并提供书面教材及操作视频。
