输尿管肾镜参考参数
	
	设备名称
	参考参数
	数量
	单位

	1


	输尿管肾镜
	一、4K内窥镜摄像系统 壹套
▲（一）、配置要求至少包含以下内容
4K白光摄像系统1套、4K专用光源系统1套、腹腔镜1根、医用4K高清监视器1台、高流量气腹机1套、专用设备台车1台及其他附件等。

（二）、技术要求

1.内窥镜摄像系统：

1.1图像输出分辨率≥3840*2160，逐行扫描，像素≥800万（响应文件中请提供说明书或技术白皮书或第三方检测报告等国家有关部门认可的佐证材料）；

1.2 主机自带的菜单按键，对主机进行功能操作及参数设置，可操作的功能≥20项,包括白平衡、拍照、录像、亮度调节、增强模式、科室参数、色调等；

1.3主机内置图像抓取及录像功能，内置USB3.0接口，可实现术中实时高清拍照和4K极清分段录像功能，图片及影像的分辨率为4K或1080P可选，录制的视频≥3840*2160，60帧（响应文件中请提供说明书或技术白皮书或第三方检测报告等国家有关部门认可的佐证材料）；

1.4具备分段录像功能，图片及影像的分辨率≥3840*2160，60帧；

1.5摄像主机具有≥3种图像增强的算法，如细节增强、色彩增强、暗场增强等模式，可提高手术血管、组织的辨识度；

1.6数字高清输出端口≥4种，包括4K输出端口4×3G-SDI、HDMI、12G-SDI、DP，高清输出端口DVI等；
1.7具有单根接线线缆（4K）12G-SDI；

1.8 视频输出分辨率≥3840*2160；

1.9 可通过AUX接口连接脚踏开关实现拍照、录像功能；

1.10 具有与摄像系统同品牌的电子胆道镜的“双镜联合”手术功能；

1.11具有≥3种色调可选，可根据用户需求选择不同的色调，其中包括自定义色调、柔和色调、标准色调等；
1.12 具有数字变倍功能，可实现图像的放缩≥8级；

1.13 具有与摄像系统同品牌镜种的系统兼容功能，且兼容镜种≥3种：腹腔镜、外视镜、鼻窦镜等（响应文件中请提供说明书或技术白皮书或第三方检测报告等国家有关部门认可的佐证材料）；

1.14功能菜单支持多种语言，至少有简体中文，繁体中文，英语；

2.4K超高清摄像头

▲2.1全数字化超高清摄像系统，具有CMOS芯片≥2个；

2.2 4K模式下，色阶≥16bit，

2.3 帧频 ≥2档可调

2.4 摄像头分辨率≥3840*2160，逐行扫描，像素≥800万。

2.5 摄像头按键功能可预设色调切换、录像、拍照、亮度调节、白平衡等功能；

2.6 具有电子变焦功能：放大倍数≥2倍

2.7 光学镜头≥2种可配；

2.8 配备≥2倍光学变焦镜头，焦距为14-28mm，分辨率完全适配4k极清分辨率（标配），可选配≥20mm的定焦镜头，分辨率完全适配4k极清分辨率；

3.医用内窥镜冷光源

3.1 白光照明采用纯白光LED，光谱色温4000~6500K、显色指数为90±5，LED寿命≥35000小时；

3.2 具有双重出光防护功能，未插入光纤时光源关闭，避免对人眼的意外损伤； 

3.3 具有温度监控功能，灯泡寿命警示功能；

3.4 自检功能：通过专用的数据通信线连接光源，实时查看光源设备状态，其中包含使用时长、光源温度、光源功率等（响应文件中请提供说明书或技术白皮书或第三方检测报告等国家有关部门认可的佐证材料）；

3.5  图像处理器与光源连接后，具有智能调光功能，对光源实施联动控制机制，根据摄像头感光强度自动调节光源亮度，达到减少过曝点，抑制炫光，避免光纤出光过强导致的热损伤等问题；

3.6电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备；

3.7纤维导光束：直径≥4.5mm、长度≥300cm；

4.医用高清监视器

4.1 分辨率≥3840×2160，≥32英寸；

4.2 液晶显示屏/LED背光，亮度≥700cd/m2。

4.3 与摄像系统同一品牌；

5.腹腔镜

5.1直径≥10mm，工作长度＞320mm，可高温高压灭菌或低温等离子灭菌；

5.2  ≥30°（或0°）视向角，≥70°视野角；

5.3 与摄像系统同一品牌；

6.气腹机

6.1 直径压力设定范围：6～25mmHg；

6.2 大流量供气，流量 ≥ 30L/min；

6.3 具有压力过高感应及自动排气安全功能；

6.4 具备加温功能，减少内镜起雾现象；

6.5 液晶屏显示，设备运行状态一目了然；

6.6 支持自定义设定使用参数，可满足不同患者如成人、儿童及肥胖型的手术需求；

7.专用设备台车

7.1 可360度旋转，活动的万向支臂；

7.2 具有最大电流10A过载保护式电源插座；

7.3 上置抽拉式置物抽屉，便于取存；

7.4 载物托架可升降调节高度；

7.5 支持安装2台≥32寸显示屏；

7.6 采用磁性吸附方式闭合紧固后门；

7.7 标配含六孔电源插线板；

7.8 医用静音万向脚轮，至少其中两只带刹车功能，可在拥挤的空间移动和固定停留。
	1


	套



	
	
	二、双极等离子电切系统壹套
1.适用范围:可用于生理盐水环境下的等离子电切和电凝，并且采用的是低温切割、凝血技术，等离子切割温度40-70℃，热损伤小，创面不焦痂，不炭化，术后恢复快。
2.具有多路输出功能，可进行泌尿前列腺电切手术及妇科宫腔电切手术，也可在双极凝切模式下，匹配其他品牌双极凝切器械，进行腹腔镜手术。

3.用先进的超脉冲增压激发等离子模式，智能阻抗监测控制技术可随时掌控阻抗变化调整脉冲能量，电极激发迅速,可以快速清刀，避免组织粘刀。

4.具有开机自检功能，可以根据故障代码准确判断设备故障点；具有过载主动保护功能，当遇电流过载时，瞬间切断能量输出，并在屏幕上进行提示和发出声音警报；具有电极智能识别功能，可自动识别不同类型电极，匹配最佳输出功率。
5.主机显示屏：≥6寸全触摸彩色液晶屏，操作简便，可调节功率大小及声音大小，显示电极连接状态，具有工作计时功能，屏幕中显示设备的工作时长，便于医生精确知晓手术操作时间。
6. 电源：AC ≥220V  ≥50Hz。
7.工作频率：≥300KHZ。
8.输出功率：电切≤200W，电凝≤120W；额定负载：电切模式：300Ω±10Ω、电凝模式：100Ω±10Ω。

9.安全等级：CF型。
10.内窥镜自动保护功能，减少内窥镜烧灼损坏。

11.专用双极电极（一次性使用电切镜手术电极）：符合国家标准要求即医疗器械管理分类的医疗产品，与主机为同一厂家产品，多种规格可选；

12. 内窥镜：规格尺寸≤4×310mm、视向角≥12°，蓝宝石镜头，采用医用不锈钢材质；

13.操作器：被动式，符合新型人体工程学，可提高操控性，减少操作疲劳，采用医用不锈钢材质；
14.外鞘：≤24Fr、带棱角，带进出水开关，始终保持进出水垂直对流，采用医用不锈钢材质；
▲15.内鞘：≤22Fr、可360°旋转，配合外鞘使用后可持续进出水，采用医用不锈钢材质； 

16.闭孔器、冲洗接头、内鞘进出水接头：采用医用不锈钢材质； 

17.负压吸引收集装置（冲洗瓶）：霍夫曼式；

18.消毒盒：适合装配电切内窥镜及附件消毒用。

配置：

双极等离子电切系统1套 配置清单
序号

产品名称

规格

单位

数量

1、等离子主机（高频手术系统）
1.1

高频手术系统

/

台

1

1.2

脚踏开关

/

个

1

1.3

电源线

/

根

1

2、电极
2.1

一次性使用电切镜手术电极

细环

支

1

3、等离子电切镜（电切内窥镜及附件）
3.1

内窥镜

12°、4×310mm
支

1

3.2

操作器
被动式
个

1

3.3

外鞘

24Fr、带棱角、带进出水开关

支

1

3.4

内鞘

22Fr、可360°旋转

支

1

3.5

闭孔器

支

1

3.6

冲洗接头

个

1

3.7

内鞘进出水接头

个

1

4、配件：
4.1

负压吸引收集装置（冲洗瓶）

霍夫曼式

个

1

4.2
消毒盒
个
1

	
	

	
	
	三、内窥镜摄像系统壹套
1、电子内窥镜控制器（注：“▲”为重要参数。）

▲1.1控制器分辨率：不低于1920 x 1080。

1.2图像增强功能：BNB黏膜浅表血管图像增强功能。

1.3图像处理功能：BCR图像去红增强功能。

1.4内镜使用计时：电子镜使用计时功能，监视器屏显唯一序列号的电子内镜的累计使用时间，便于科室及时掌握镜子使用寿命，有助于优化器械管理效率。

1.5接电子软镜：八角框画面，自动识别各型电子内窥镜类别及序列号，自动累计工作时间。

1.6预设≥7种光学硬性/纤维软性内窥镜工作模式，选配全高清光学摄像头后，可提供适配不同规格内镜的画质及亮度模式，术者自行调节无级变焦镜头，即可获得最佳焦距、画面适中、图像高清的圆形框画面或全景框画面。

1.7白平衡：电子软镜模式为自动调节；光学镜或纤维软镜模式为手动调节。

1.8具备图像冻结和解除冻结功能，录像和拍照存储功能。

1.9标配≥64G高速U盘，也可换接SD卡或图像工作站。

1.10内置高亮度LED光源，自动调节亮度，手动调节（0-100区间）两种模式。

1.11输出模式：SDI x 2、DVI、HDMI三种全高清≥1080P模式。

1.12输入电压和频率：～≥220 V，≥50 Hz。

1.13输入功率：≥150 VA。

1.14聚焦型导光束：Φ 4 x 2500 mm。

2、高清监视器：≥24寸高清监视器，分辨率不低于1920（H）x 1200（V），信号输入：AV、VGA、DVI、SDI、S、RGB。
	
	

	
	
	四、硬性电子输尿管镜叁条
1、外径：7.5/9Fr

2、器械通道：φ1.6mm

3、工作长度：425mm

4、视向角：0°

5、视场角：75°

6、有效景深范围：2mm～50mm

7、照明镜体光效：0.2

8、亮度响应特性：适配监视器输出亮度电光转换函数采用y=(x/255)6.86

9、信噪比：23dB
	
	

	
	
	五、硬性电子输尿管镜壹条
1、外径：6/7.5Fr

2、器械通道：φ1.1mm

3、工作长度：425mm

4、视向角：0°

5、视场角：75°

6、有效景深范围：2mm～50mm

7、照明镜体光效：0.2

8、亮度响应特性：适配监视器输出亮度电光转换函数采用y=(x/255)6.86

9、信噪比：23dB
	
	

	
	
	六、硬性电子输尿管肾镜壹条
1、头端外径：≤F8.5

2、插入部最大外径：F12

3、器械通道：F6.

4、工作长度：331 mm

5、图像分辨率：400×400

6、视场角90︒；视向角0︒

7、观察景深：≥3～50 mm

8、照明方式：光纤照明

9、输出照度：≥5000LX

10、工作环境：环境温度：+10℃～+40℃； 相对湿度：RH30%～75%

11、金属光纤接头：适用于200 - 800 μm光纤，避免人为误动光纤烧蚀内窥镜。

12、皮肤组织钻孔器：1）单层钻孔鞘外接吸引装置后，具备吸引功能；2）单层钻孔鞘均可实现可控的持续/间断灌注与吸引，术中可高效吸出腔内灌注液及腔内游离组织碎块，有助于提高手术效率，降低手术风险；3）减少使用手术器械的几率，节省手术成本。
	
	

	
	
	七、超声刀主机壹台
提供超声能量供刀头进行软组织切割止血

工作频率为55.5±1.0kHz，追频算法保证工作过程中频率稳定输出

具备阻抗跟踪反馈系统，并可选择在屏幕上实时显示切割阻抗曲线图，能根据组织的实际情况相应的调整能量输出，大幅度减少刀头和垫片过度摩擦产生的多余热量，以及对垫片的磨损。

可自动识别使用的刀头种类

系统终身免费升级，并可以通过网络接口远程连接独家设计的售后服务管理系统

系统开机自动自检，自动识别并匹配刀头

配置脚踏接口，匹配脚踏开关，为手术提供多种辅助控制选择

显示屏≥7寸，控制面板与触摸屏一体化集成，开关机按键与屏幕实现全屏触摸，便于对设备进行清洁消毒。

根据钳口生物组织阻抗自适应调节超声能量输出，实现超声能量剂量进准投送到刀头，确保切割效率、凝血效率、切割质量、凝血质量、爆破压等手术评价性能的高质量和一致性

用智能芯片结合在线系统辨识技术，主机仅需要小于5S时间即可完成对超声手柄刀头进行重构建模且完成最优化匹配，极致提高刀头的切割效率和减少切割横向热损伤。

在微秒级时间上可同时获得高精度的阻抗、频率、电流、电压、功率等系统重要参数，主控系统在海量数据加持下可实现对组织封闭、分离、横断等工作阶段进行精准预测，切断预警算法则是在横断工作阶段结束进行提示

利用硬件平台微秒级响应优势，提取刀头阻抗和刀头压力以及单次激发时长和单次激发间隔等特征参数，通过决策树实现单刀切割时长<3.5S，横向热损伤<1mm，平局爆破压>500mmHg，大大提高手术效率

利用压电陶瓷的智能材料特性，在刀头和其他器械碰撞瞬间实现微秒级响应，减低刀头能量输出，规避率≥90%
	
	

	
	
	八、医用加压器壹台
电压：AC200V-240V，50/60Hz；

功率：≥80W；

压力调节：0-250mmHg，可预设工作压力，实际压力高于预设值，自动停转，低于预设值，自动启动；

流量调节：0-2200ml/min；

显 示 窗：具有预设压力和流量、实际压力和流量数码显示，全程实时监控工作压力和工作流量；

工作模式：恒流/脉冲；

报警方式：声光报警；

配件消毒：泵管及压力传感器均可浸泡、熏消、高温高压消毒灭菌；

使用范围：用于泌尿外科腔镜手术液体灌注，也可用于关节镜、腹腔镜、胆道镜、宫腔镜等手术的液体灌注。
	
	

	商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含与本院相关信息系统（Pacs、HIS、lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于五年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。 

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、按采购人要求提供相关培训服务。提供不少于2次现场集中培训，每次不少于4小时，培训人数≤10人，培训内容包括设备操作、日常保养、简易故障判断，并提供书面教材及操作视频。


