彩色多普勒超声诊断仪参考参数
一、设备名称：彩色多普勒超声诊断仪

二、数    量：一套

三、设备用途及主要要求：

     主要用于腹部、心脏、妇科及胎儿检查、血管、小器官、肌肉骨骼、神经、术中、弹性、造影及介入等方面的临床诊断和科研教学工作。具有最新平台，具备持续升级能力，满足临床开展新技术应用的需求；

四、主要技术规格及系统概述：

4.1主机系统性能概括

   4.1.1 ≥24英寸全高清视频显示器，高动态范围彩色双层液晶显示器，16:9 宽屏格式，1920 x 1080 像素高清分辨率，采用灵活可调节支撑臂。

  4.1.2 显示器具备集成传感器，具有亮度稳定、亮度跟踪和自动校准功能

  4.1.3 操作面板具备液晶触摸屏≥13英寸，1920 x 1080 像素分辨率，可倾斜的角度为30°-60°，可进行高度调整及旋转，高度可调范围 74 cm 到 97 cm，左右旋转角度≥90度。

  4.1.4探头接口选择≥4种，均为致密无针式探头接口、可全部激活相互通用，具有磁吸式连接技术。

  4.1.5 系统动态范围380dB。

  4.1.6 物理通道：384；数字处理通道：11,404,800。

  4.1.7 全新声学成像透净探头及单晶体探头技术。

  4.1.8全聚焦相干成像，整个图像区域无焦点，支持所有探头及应用条件。

  4.1.9智能图像零键优化技术，无需按键操作，多参数自动优化成像技术，可实时无间断优化二维、彩色多普勒及造影成像参数，维持图像均匀一致性。

  4.1.10清澈血流技术，自动消除因生理运动及手部运动造成的彩色伪像，提高彩色分辨率，增强血流边界显示，减少伪像。

  4.1.11数字化二维灰阶成像及M 型成像单元，包括灰阶M型和彩色M型，灰阶图≥9，伪彩图≥15。

  4.1.12具备全方位、多角度解剖M型技术，并同时具备B型全角度心功能测量功能。

  4.1.13自动频谱多普勒优化技术，冻结瞬间自动优化频谱为最佳图像，无需特别按键操作。

  4.1.14彩色多普勒成像技术：彩色血流图≥8个；彩色多普勒速度图≥10个，包括速度方差图；彩色多普勒能量图，用户可选择的能量图≥5个或/和自动选择（智能彩色动态变频技术）。

  4.1.15 具备高清放大功能，分辨率局部图像放大，并可增加感兴趣区细节显示及图像帧频，最高11.5 倍变焦，≥36 步。

4.1.16 高级空间复合成像技术，逐级可调，支持的复合因子≥80个，与彩色和其他高级成像模式兼容。

*4.1.17具备血管增强技术，通过数字化减影技术，有效减少大血管及微细血管结构的噪声，提供更为清晰的血管壁定义和组织边界检测。有效增强深部血管和小血管管壁、管腔、血管内膜等结构的显示能力，可用于周围血管、浅表组织及胎心检查等，并支持≥5级可调（附图证明）。

  4.1.18 主机具备耦合剂加热一体化装置

     1）360度环绕加热方式，加热更均匀。

     2）加热温度分级可控，更贴合人体体温，消除患者不适感舒缓紧张情绪。

  *4.1.19主屏幕和触摸屏同时显示图像，基于AI大数据深度场景化，自动呈现4种不同风格图像，在实时状态下快速切换，且预设联动，医生可自定义选择其中一个作为最优检查条件，减少操作（附图证明）。

 4.1.20探头内置多点触控传感器，双击探头前端任何部位，即可激活探头进入扫查，无需在触摸屏上切换，方便使用。

 4.1.21 智能动态变频技术，基于ROI的深度可以改变彩色的频率，无需手动调节，浅部频率较高，深度越深，频率越低。

 4.1.22 自动多普勒，测量Color 和 PW时，可自动追踪放置与角度调整，自动追踪血管，减少击键，减少了操作者的差异性。

 4.1.23 逐微血流成像技术，应用智能壁滤波器和自适应信号增强，成像深入组织的低流速的细小血管。

4.2先进成像技术

4.2.1超宽视野成像扫描技术

   1）扩展成像视野，长度可达 60 cm，支持360°自由旋转

  2）支持彩色超宽视野成像扫描技术，采集过程优化多普勒能量图

   3）实时扫查时支持反转、支持放大、缩放及平移功能

   4）具有速度指示器，测量功能，获取过程可暂停和退回

   5）支持所有线阵及凸阵探头

   6）结合先进的成像技术如复合成像技术、酷炫成像技术结合使用

 4.2.2超声声速自动校正技术

   1）针对肥胖及困难病人，取决于检查：最多4级

可用于乳腺，MSK，腹部困难成像检查

专门的预置条件

  4.2.3超声造影成像技术，采用相干脉冲成像造影技术，发射和接收过程中采用精确的相位和振幅调制控制，利用所获取的造影剂非线性基波及非线性谐波信息进行造影成像。

  1）具备低机械指数（Low MI）和中等机械指数（Mid MI）两种选择模式

  2）具备爆破后再灌注显像技术

  3）支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器

  4）具备造影双幅模式下映射功能，支持同步测量

  5）具备超微血管造影成像技术，采用独特算法，可显示细微血管网的造影剂灌注，高清晰显示造影剂微泡灌注和高分辨率显示微血管架构，具有运动抑制功能，可进行图像修正补偿，评估病灶内的血管分布。

  6）采用声诺维造影剂进行造影检查，造影剂有效显示时间≥8分钟

  *7）造影功能支持相控阵、凸阵、线阵、腔内探头

  8）双幅超声造影模式下支持双穿刺引导功能，且实时显示穿刺针进针路径，并同步显示穿

     刺针进入深度数值

  9）造影模式下，支持智能图像零键优化技术

  10）造影模式下2D和造影的图像增益参数可独立调节

4.2.4实时应变弹性成像技术

 1）能够以灰阶或彩阶图像方式显示感兴趣区组织的弹性硬度，无需人工加压

 2）提供实时动态弹性应变分析、动态弹性参数成像

 3）具备“映射”模式测量，并可进行直径比、面积比、应变、应变率比值等定量测量，对弹性质体的硬度性质全面定量

 4）具有质量因子，提高弹性成像的准确性。可自动判断组织的整体位移程度，与本底图像进行自动比较，得到高质量的弹性成像

4.2.5 点式剪切波成像技术

 1）定量组织弹性，可用文字标记测量点、结节或肝段

 2）可显示剪切波传播的速度图(m/s)和组织的弹性图(kPa)

 3）支持凸阵、线阵探头、腹部介入探头

4.2.6 二维剪切波弹性成像技术

 1）采用安全先进的多组梳状脉冲波激发，同时激发多组剪切波，通过对同一点多次测量，进

    行相关性矫正，确保测量准确性，提高定量重复性

 2）同时定性和定量软组织弹性值

 3）具有速度、位移、质量等多种显示模式

 4）支持腹部、高频探头，拓展临床应用

 5）测量取样框大小及位置可调，取样点数量无限制，可显示剪切波传播的速度图(m/s)和组

   织的弹性图(kPa)

 6）可显示四分位差数值，自动计算IQR/Median比值并显示在报告页

*4.2.7 自动点式剪切波

  1）一键同时获取单个感兴趣区域内的一系列多点剪切波弹性成像测量值

  2）具备肝包膜弹性刻度操作标记

  2）每个标签的测量值：≥15

  3）支持检查：腹部、全身

  4）支持探头≥2把

*4.2.8脂肪定量超声技术

 1）基于背向散射和衰减系数，进行二次拟合运算，以%为单位 

 2）显示测量选定感兴趣区域的组织，并计算超声衍生脂肪分数，以评估脂肪含量

 3）兼容探头：凸阵探头≥3支 

4.2.9 穿刺活检: 具备辅助穿刺引导的装置，可用于与之兼容的探头

4.2.10 心脏成像

   1）支持心脏造影成像

   2）支持DTI (多普勒组织成像) 

   3）支持高级心脏测量和报告

4.3测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

 4.3.1 一般测量：距离、面积、周长等

 4.3.2 妇科测量和计算

 4.3.3 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数等

 4.3.4 经颅多普勒：支持儿科和成人检查

 4.3.5 心脏功能及外周血管测量和计算，支持B型360°心功能测量，在二维模式下任意描记心功能测量。

 4.3.6 泌尿科测量和计算

 4.3.7 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算)，客户自定义

 4.3.8 自动血管内中膜测量，为临床医生提供自动的颈动脉内膜-中膜厚度测量，作为与患者沟通其心血管系统的相对状态的工具，快速自动化测量，简易操作

 4.3.9 小儿髋关节测量

   1）支持 alpha 角、alpha 角和 beta 角、股骨头覆盖面

   2）支持Graf图表

   3）支持超声报告选项

4.4图像存储、(电影)回放重现及病案管理单元

 4.4.1 超声图像存档与病案管理系统，可按不同条件检索病历资料，病历与对应的超声图像同时显现，

      并可翻阅所检索的病历

 4.4.2 主机硬盘容量≥1.5 TB SSD

 4.4.3 USB接口≥8个，其中触摸屏上至少两个，可用于图像传输

 4.4.4 图像储存格式支持DICOM或PC文件，无需特殊软件转换

 4.4.5 具备电影回放及剪辑功能，声学速率采集，允许采集的剪辑长度是1 - 300秒, 支持向前的图像数据采集剪辑和向后的图像数据采集剪辑，支持在剪辑中储存单个图像

 4.4.6 剪辑格式：JPEG 格式的有损压缩，未压缩的剪辑，AVI 和 JPEG，DICOM

4.5输入/输出信号

4.5.1 输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频、S—视频

4.5.2 输出：DP 高清输出

4.6连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0版接口部件

五、系统技术参数及要求：

5.2 探头规格

 5.2.1 频率：无针式宽频、多频可变频成像探头，最高频率≥21.1MHz，从1MHz 到21.1MHz

 5.2.2 探头类型：电子凸阵、高频线阵、相控阵心脏、超高频线阵、相控阵穿刺探头

 5.2.3 单晶体探头≥6种

 5.2.4 腹部凸阵探头有效最大探测深度≥55cm

 5.2.5 探头频率：

     单晶体腹部凸阵探头：1.0-5.5 MHz，支持造影技术、弹性及剪切波弹性、自动剪切波弹性技术

     高性能线阵造影探头：2.9-9.9 MHz，支持造影技术、弹性及剪切波弹性、自动剪切波弹性技术

     小器官超高频线阵探头：5.0-18.0MHz，支持造影技术、弹性及剪切波弹性、自动剪切波弹性技术

     高性能线阵超高频探头：6.0-21.0MHz，支持造影技术、弹性及剪切波弹性、自动剪切波弹性技术

     单晶体相控阵心脏探头：1.5-4.9 MHz，支持造影技术

     高性能微凸阵腔内探头：2.9-8.1 MHz，支持造影技术

5.3 二维灰阶显像主要参数

 5.3.1 智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹， A/D≥14bit 

 5.3.2 增益调节 (步进1分贝): -20 dB to 20 dB，深度增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节

 5.3.3 可视动态范围：10-80 dB，步进为1

 5.3.4 回放重现：灰阶图像回放≥8000帧，回放时间≥300秒，并能进行测量和计算

 5.3.5 多线信号并行处理

 5.3.6 线阵探头声束偏转

 5.3.7 2D/ 多普勒 刷新、更新、三同步功能

 5.3.8 2D模式和谐波图像

 5.3.9 多普勒灰阶和伪彩图： 灰阶图：≥ 9，伪彩图：≥ 15

 5.3.10 一键优化组织均衡技术

   1）通过改变深度增益补偿和总增益来优化感兴趣区域 (FOV) 图像亮度的均匀性

   2）支持2D模式和脉冲波多普勒

   3）一键优化组织均衡成像技术应用于2D、弹性、造影模式图像

5.3.11 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-25°～+25°

5.4 彩色多普勒

 5.4.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示和方差显示

 5.4.2 彩色增强功能：
彩色多普勒能量图（CDE）、组织多普勒（DTI）

 5.4.3 扫描速度：

      凸阵探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥10帧/秒

      成人相控阵探头，扫描角度85°，18cm深度时，帧速率≥10帧/秒

 5.4.4 具有双同步/三同步显示（B/D/CDV）

 5.4.5 彩色显示速度：最低平均血流速度≤5mm/s（非噪声信号）

 5.4.6 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

5.5 频谱多普勒

 5.5.1 显示模式：脉冲多普勒 PWD

                连续多普勒 CWD

                高脉冲重复频率 HPRF

 5.5.2 频谱多普勒：可选中心频率≥2个。

 5.5.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CDE、B/CDV/PW、B/CDE/PW、B/CDV/CW 。

 5.5.4 频谱多普勒取样容积：0.05 cm - 3.0 cm，多级可调。

 5.5.5 最大测量速度：

      PWD正或反向血流速度≥10 m/s。

      CWD血流速度≥19 m/s。

 5.5.6 最低测量速度≤1.0 mm/s（非噪音信号）。

 5.5.7 Doppler及M型电影回放：30 秒。

 5.5.8 Auto TEQ频谱多普勒零键优化，冻结瞬间自动优化频谱为最佳状态，无需特别按键操作。

 5.5.9 显示控制：反转显示、零位移、B-刷新、D-扩展、B/D扩展、局放及移位

5.6 超声功率输出调节

 5.6.1 B/M、PWD、Color Doppler

 5.6.2 输出功率选择分级可调
六、其他要求

6.1.超声工作站一套（主机+液晶显示器、打印机、高清采集卡、采集器4个、DICOM功能、信息网络端口费）。

6.2.超声电动检查床1张、超声椅2把、延长线多孔插座2个

6.3配备不间断电源UPS≥3000VA，续航时间≥30分钟

6.4另配台式电脑+液晶显示器各1套。

商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含与本院相关信息系统（HIS，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于五年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。 

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、按采购人要求提供相关培训服务。

