移动数字化X射线摄影系统参考参数

一、总体要求：


1.主要功能与用途：该设备主要用于床旁X线摄影，可进行全胸、全腹、四肢、脊柱等各部位数X线摄影，要求定位方便快速、灵活准确。

2.投标产品必须具备食品药品监督管理单位颁发的整机医疗设备注册证（CFDA），所配置的软件应为最新版本。

3.为保障设备稳定性、先进性，平板探测器、X射线高压发生器、图像处理软件、机架系统需要是DR主机原厂生产或同品牌部件。

二、该设备厂家设计使用不低于7年。
三、主要技术规格要求

1高压发生器

1.1高压产生方式：高频逆变式

1.2最大频率≥60kHz

1.3最大功率≥32kW

1.4最大电流≥400mA

1.5 最大毫安秒≥320mAs

1.6管电压可调范围不小于40～150KV


2X线球管

2.1阳极热容量≥300kHu

2.2最大管电压
≥150kV

2.3移动DR专用双焦点：小焦点≦0.6mm、大焦点≦1.3mm

3结构

3.1结构具备可隐藏式旋转支柱+伸缩臂结构

3.2机体移动方式：电动助力

3.3球管焦点距离地面最大高度
≥2000mm

3.4立柱升降范围
≥1320mm

3.5伸缩臂伸缩范围
≥550mm

4主机系统

4.1主机移动方式：电动移动

4.2驱动助力调整：根据环境在设备中进行助力方式调整

4.3最大移动速度≥5km/h

4.4整机驱动电池充满电可持续行驶
≥70公里

4.5具备碰撞感受器

4.6整机推行最大上坡角度 ≥ 10°

4.6设备整机通行最小宽度≤60cm

4.7设备整机通行最小高度≤130cm

4.9推行过程鸣笛提醒功能

5 X线探测器

5.1探测器类型非晶硅碘化铯探测器

5.2数量：2块
5.3其中一块为探测器尺寸17×17″；一块探测器尺寸17×17″或10×12 ″

5.4探测器厚度≤16mm

5.5像素大小≤125μm

5.6A/D转换≥16bit

5.7传输方式无线传输

5.8 电池数量≥2块

6数字图像处理系统

6.1显示屏尺寸≥19寸

6.2硬盘类型：SSD固态硬盘

6.3内存≥7G

6.4图像预览时间≤5S

6.5图像完全显示≤10S

7软件功能

7.1具备患者登记功能

7.2具备图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量

7.3持DICOM3.0，包括：DICOM Send，DICOM Print，DICOM Storage commitment，DICOM Query/Retrieve，DICOM Worklist/MPPS

7.4无线传输：支持通过院内无线传输图像.

8.原厂整机保修≥6年。
9.附属设备:

9.1铅屏风1 套。

9.2防护用品(≥0.5mmPb):铅衣4件(长袖)、铅围脖4 个、铅脖围裙4 条、铅帽4副、铅眼镜4付。
9.3 8M一体化双屏医用显示器4台。
9.4一体化阅片桌椅4套。
9.5工作站电脑（含电脑主机、显示器）6台。
9.6能满足机房面积为40㎡要求的除湿机1 台。

9.7设备免费连接医院PACS系统。

9.8完成放射诊疗设备场所及性能检测。   

商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含与本院相关信息系统（Pacs、HIS、lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于六年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，若停机超过48小时则提供临时替代方案。

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、提供不少于2次现场集中培训，每次不少于4小时，培训人数≤10人，培训内容包括设备操作、日常保养、简易故障判断，并提供书面教材及操作视频。

