腹腔镜系统参考参数

（一）图像处理器

1.采用数字化4K超高清摄像，实现可见光图像和近红外光图像；

2.输出分辨率为≥3840*2160或4096*2160；

3.图像处理器备有≥7寸触控屏，具有防误触功能；

4.可获取60Hz高清白光和荧光图像；

5.内窥镜荧光摄像主机可升级具备2种以上成像模式，ICG荧光模式及MB荧光或者同品牌导丝荧光等双染荧光，可实现输尿管荧光显影；

6.具有2种以上临床应用模式；

7.具有≥3种色调可选；

8.具备2种及以上荧光颜色；

10.主机面板具有≥3个快捷键，可实现白平衡、拍照/录像、应用切换等功能；

11.主机自带的菜单按键，对主机进行功能操作及参数设置，可操作的功能不少于20项,包括白平衡、拍照、录像、亮度调节、增强模式、科室参数、色调等；

12.具有4图多模荧光模式，其中主图的图像可通过按键任意选择切换。

13.可通过连接脚踏开关控制拍照、录像功能；

14.具备USB3.0接口，可进行实时拍照、录像，存储的分辨率为4K或1080P可选，录制的视频可达3840*2160，每秒50帧/60帧可选；

15.兼容光学摄像头类型3种以上，4K3D荧光摄像头、4K荧光摄像头（2D）、4K白光摄像头等；

16.输出端口：4×3G-SDI、HDMI、12G-SDI为4K视频输出，DVI为1080P视频输出；

17.4K图像增强算法：可根据手术需要选择细节增强、色彩增强、亮度（暗场）增强，可提高手术中组织和血管的辨识度；

18.具有光学3D4K荧光影像功能，满足手术对2D或者3D图像画面需求；

19.帧率60帧/秒或50帧/秒可选；

20.功能菜单支持多种语言，至少有简体中文，英语等。

21.电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。

（二）摄像头

1.可实现4K 3D摄像；

    2.具有可同时处理双路白光和双路荧光的芯片模组，芯片数量≥3个；

3. 图像分辨率≥3840*2160；

4.摄像头接口具有抗干扰；

5.摄像头快捷键≥3，可实现荧光模式切换、荧光亮度调节、白平衡、亮度调节、录像、拍照、电子放大功能、色调调节、一键切换2D/3D、增强模式切换等功能；

7. ICG荧光最低探测浓度≤100nmol/L；

8.可接3D光学腹腔镜与2D光学腹腔镜；

9.摄像头重量≤260g；

10.摄像头防水防尘等级IPX7，可低温等离子消毒；

11.可通过镜头上的调焦环进行调焦；

12.电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备；

（三）医用冷光源

1.冷光源主机的照明光源≥2种：白光照明、ICG荧光照明；

2.光源采用纯白光LED或更优材质，色温4200~6200K、显色指数≥85，LED寿命≥30000小时；

3.近红外激光光谱采用波段范围为806±10nm以内，可减少其他波段光干扰；

4.具有AI 智能调光功能，根据观察距离自动调整光强，避免潜在风险；

5.具有待机功能，以便手术过程中可短时关闭光源；

6.具有出光防护功能，未插入光纤时光源关闭，避免对人眼的意外损伤；

7.荧光照明采用近红外激光和白光同时输出，其中激光光源光谱波段为680±30nm;

8.自检功能：通过专用的数据通信线连接光源，实时查看光源设备状态，其中包含使用时长、光源温度、光源功率等；

9.具有温度监控功能，灯泡寿命警示功能；

10.符合激光安全3R标准，无激光危害；

11.电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备；

12.纤维导光束：直径≧4.5mm、长度≧300cm，可同时传输可见光及近红外光。

（四）腹腔内窥镜（1）
1.可传输白光和近红外光；

2.直径10mm，工作长度 ≥ 310mm，可高温高压灭菌或低温等离子灭菌；

3. 30°视向角；

4.连接3D摄像头时，镜体端可360°自由旋转；

（五）腹腔内窥镜（2）
1.双光路光学胸腹腔镜，可实现3D成像；

2.直径10mm±1mm，工作长度≥310mm；

3. ≥30°视向角，≥70°视野角；

4.可与摄像头拆分开，高温高压灭菌或低温等离子灭菌；

5.可传输白光和近红外光。

（六）医用监视器（1）

1.分辨率≥3840×2160；

2.尺寸规格≥32英寸；

3.支持3D图像显示；

4.3D显示时，支持双眼视差调节；

5.可通过前面板按钮直接切换3D/2D工作模式；

6.具有≥178°可视角度，满足手术室不同站位需求；

（七）医用监视器（2）

1.高清，分辨率≥3840×2160；尺寸规格≥32英寸；

    2.采用LED背光或更优，亮度≥700cd/m2；

（八）气腹机

1.高流量CO2气腹机，最大气流量≥40L/分；

2.压力设定范围为6-25mmHg；

3.最大输出压力≥25mmHg；

4.具备CO2气体加温功能，同时具有温度检测传感器；气体加热温度过高会报警提示并停止加热功能；

5.液晶屏显示，可显示预设与实时压力检测；

6.具有压力过高感应及自动排气安全功能；

（九）专用设备台车

1.活动式万向支臂，高度可调节，360度旋转，可支持安装≥2个屏幕显示器；    

3.抽拉式置物抽屉；

4.载物托架可升降调节高度；

5.医用静音万向脚轮，带刹车功能；

（十）操做器械
腹腔镜分离钳：不锈钢或更优材质，具有良好的耐腐蚀性和耐用性且耐高温高压消毒，直径5mm±1mm，长度330mm±30mm。
腹腔镜组织剪：不锈或更优钢材质，具有良好的耐腐蚀性和耐用性且耐高温高压消毒，直径5mm±1mm，长度330mm±30mm。
腹腔镜钩剪：不锈钢或更优材质，具有良好的耐腐蚀性和耐用性且耐高温高压消毒，直径5mm±1mm，长度330mm±30mm。
腹腔镜输尿管钳：不锈钢或更优材质，具有良好的耐腐蚀性和耐用性且耐高温高压消毒，直径5mm±1mm，长度330mm±30mm。
腹腔镜抓钳：不锈钢或更优材质，具有良好的耐腐蚀性和耐用性且耐高温高压消毒，直径5mm±1mm，长度420mm±40mm。
腹腔镜冲吸器：不锈钢或更优材质，具有良好的耐腐蚀性和耐用性且耐高温高压消毒，直径5mm±1mm，长度330mm±30mm。
腹腔镜气腹针：不锈钢或更优材质，具有良好的耐腐蚀性和耐用性且耐高温高压消毒，直径2.2mm±0.2mm，长度120mm±10mm。
腹腔镜持针器：不锈钢或更优材质，具有良好的耐腐蚀性和耐用性且耐高温高压消毒，直径5mm±1mm，长度330mm±30mm。
腹腔镜举宫器：不锈钢或更优材质，具有良好的耐腐蚀性和耐用性且耐高温高压消毒。
腹腔镜双极电凝钳：钳头的二片应相互吻合，不得有错口、偏摆现象，单极分离钳、单极抓钳钳齿应清晰完整，不得有缺齿、烂齿、毛齿等缺陷
  钳应有良好的夹持力：双极电凝钳应不小于5N，单极分离钳、单极抓钳应不小于15N
腹腔镜单级电凝钩：钳应开闭灵活，不得有卡滞现象，钳应有良好的弹性，夹持Ф2mm紫铜棒时，应不产生变形或断裂现象。
腹腔镜穿刺器：穿刺套管与穿刺锥之间的配合应良好，互动时不应有卡滞现象。穿刺套管与穿刺锥的最大配合间隙应不大于0.3mm，直径5mm，10mm，长度330mm
商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含与本院相关信息系统（HIS，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于五年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。 

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、需提供不少于8小时的系统化操作培训，可根据临床科室实际情况分次完成但总时长不得低于8小时，培训内容应包括设备及配套器械的基本原理、安装与拆卸流程、操作规范、日常维护保养、常见故障识别及应急处理等。
