# 腹腔镜系统参考参数

# 一、超高清荧光内窥镜导航系统 一套

（一）图像处理器

1电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备

2.采用数字化4K超高清摄像，实现可见光图像和近红外光图像；

3.输出分辨率为3840*2160或4096*2160可选；

4.图像处理器备有≥7寸触控屏，具有防误触功能；

5.可获取60Hz高清白光和荧光图像，

6.可升级可处理MB(美兰)荧光成像功能；

7.具有2种以上临床应用模式：可选择经典模式和专业自定义模式，专业自定义模式下荧光灵敏度可调节级数不少于30级；

8.具有≥3种色调可选，可选择不同的色调，其中包括自然色调、柔和色调、标准色调；

9.具备2种及以上荧光颜色：绿色、蓝色；

10.主机面板具有3个快捷键，可实现白平衡、拍照/录像、科室应用切换的功能；

▲11.与同品牌荧光影像工作系统联合使用，可实现半定量分析；

12.主机自带的菜单按键，对主机进行功能操作及参数设置，可操作的功能不少于20项,包括白平衡、拍照、录像、亮度调节、增强模式、科室参数、色调等；

13.具有4图多模荧光模式，其中主图的图像可通过按键任意选择切换。

14.可通过AUX接口连接脚踏开关控制拍照、录像功能；

15.具备USB3.0接口，可进行实时拍照、录像，存储的分辨率为4K或1080P可选，录制的视频可达3840*2160，每秒50帧/60帧可选；

16.兼容光学摄像头类型3种以上，4K3D荧光摄像头、4K荧光摄像头（2D）、4K白光摄像头等；

17.输出端口：4×3G-SDI、HDMI、12G-SDI为4K视频输出，DVI为1080P视频输出；

18.4K图像增强算法：可根据手术需要选择细节增强、色彩增强、亮度（暗场）增强，可提高手术中组织和血管的辨识度；

19.系统具备安全的网络运行环境，

20.支持与同品牌三维重建或者三维流域地形导航仪联合可实现三维可视化流域地形+荧光导航成像；

21.系统对接入的U盘具有用户访问安全保护，普通用户能实现存储拍摄图片和视频，管理员用户能实现存储拍摄图片和视频及操作软件升级维护；

22.支持升级为光学3D4K荧光影像功能，满足手术对2D或者3D图像画面需求；

23.帧率60帧/秒或50帧/秒可选，

24.功能菜单支持多种语言，有简体中文，繁体中文，英语等。

（二）4K3D荧光摄像头

1．全数字化超高清4K芯片，可实现4K 3D摄像；

▲2.具有可同时处理双路白光和双路荧光的芯片模组，芯片数量≥3个；

3. 图像分辨率≥3840*2160；

4. 荧光图像采用独立近红外CMOS芯片或更优处理；

5.一体化摄像头接口，

6.摄像头快捷键≥3，可实现荧光模式切换、荧光亮度调节、白平衡、亮度调节、录像、拍照、电子放大功能、色调调节、一键切换2D/3D、增强模式切换等功能；

7.ICG荧光最低探测浓度≤300nmol/L；

8.摄像头便于握持，重量≤240g；

9.摄像头防水防尘等级IPX7，可低温等离子消毒；

10.可通过镜头上的调焦环进行调焦；

11.电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备；

（三）4K内窥镜摄像头

1.全数字化超高清4K CMOS芯片或更优，CMOS芯片≥3个，分辨率3840*2160或1920*1080可选；图像比例16:9;

2.≥3个功能按键，可实现一键白平衡、白光亮度调节、录像、拍照、色调调节、图像增强模式、图像缩放等功能设置；

3.防护程度分类：IPX7;

4.支持低温等离子灭菌；

(四）医用冷光源1

1.冷光源主机的照明光源≥2种：白光照明、ICG荧光照明；

2.光源采用纯白光LED，连续发光，光谱连续度高，色温4200~6200K、显色指数≥85，LED寿命≥30000小时；

▲3.采用波段范围为806±10nm内近红外激光光谱，减少其他近红外光波干扰；

4.具有AI 智能调光功能，根据观察距离自动调整光强，避免潜在风险；

5.具有待机功能，以便手术过程中短时关闭光源；

6.具有出光防护功能，未插入光纤时光源关闭，；

7.自检功能：通过专用的数据通信线连接光源，实时查看光源设备状态，其中包含使用时长、光源温度、光源功率等；

8.具有温度监控功能，灯泡寿命警示功能；

9.符合激光安全3R标准，无激光开关或钥匙开关，无激光危害；

10.电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备；

11.纤维导光束：直径≧4.5mm、长度≧300cm，可同时传输可见光及近红外光。

（五）冷光源2

1. 白光照明采用纯白光LED，光谱色温4000~6500K、显色指数为90±5，LED寿命≥30000小时；

2.具有双重出光防护功能，未插入光纤时光源关闭；

3. 具有温度监控功能，灯泡寿命警示功能；

4. 自检功能：通过专用的数据通信线连接光源，实时查看光源设备状态，其中包含使用时长、光源温度、光源功率等；

5.图像处理器与光源连接后，具有智能调光功能，对光源实施联动控制机制，根据摄像头感光强度自动调节光源亮度，避免光纤出光过强导致的热损伤等问题；

6.电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备；

7.纤维导光束：直径≧4.5mm、长度≧300cm；

（六）3D腹腔内窥镜

1.双光路光学胸腹腔镜；

2.直径≥10mm，工作长度≥310mm；

3. 30°（或0°）视向角，≥70°视野角；

4.独立3D腹腔镜可与摄像头拆分，可高温高压灭菌或低温等离子灭菌；

5. 可传输白光和近红外光。

（七）胸腹腔内窥镜

1.与主机同一制造商品牌；

2.直径≥10mm，工作长度≥320mm；

3.胸腹腔镜可高温高压灭菌或低温等离子灭菌；

4.30°（或0°)视向角，≥75°视场角；

（八）腹腔内窥镜（小儿）

1.与主机同一制造商品牌；

2.直径≤5.6mm，工作长度≥300mm；

3.可高温高压灭菌或低温等离子灭菌；

4.30°（或0°)视向角，≥75°视场角；

（九）医用监视器1

1.分辨率≥3840×2160；

2.尺寸规格：≥27英寸；

3. 支持3D图像显示，输入格式左右格式、上下格式、逐行格式可选；

4. 3D显示时，支持双眼视差调节；

5. 可通过前面板按钮直接切换3D/2D工作模式；

6. 具有≥178°可视角度，满足手术室不同站位需求；

（十）医用监视器2

1.分辨率≥3840×2160，≥32英寸；

2.液晶显示屏/LED背光，亮度≥700cd/m2。

（十一）气腹机

1.高流量CO2气腹机，最大气流量≥40L/分；

2.压力设定范围为6-25mmHg；

3.最大输出压力≥25mmHg；

4.具备CO2气体加温功能，同时具有温度检测传感器；气体加热温度过高会报警提示并停止加热功能；

5.液晶屏显示，显示预设与实时压力检测；

6.具有压力过高感应及自动排气安全功能；

（十二）专用设备台车

1.主体材质采用碳钢、铝合金和工程塑料或更优材质结构组成；

2.活动式万向支臂，高度可调节，360度旋转，可安装≥2个显示器；

3.抽拉式置物抽屉；

4.载物托架可升降调节高度；

5.医用静音万向脚轮，其中两只带刹车功能

6.便捷式的后门紧固方式，采用磁性吸附方式闭合紧固后门；

# 二、高清电子胃肠镜系统 一套

（一）电子内窥镜图像处理器

▲1.≥10英寸可触摸液晶屏设计，可根据操作者的使用习惯调节前面板角度，达到便捷操作的目的，具有良好的系统可用性和使用性。

2.图像输出≥1920×1080 ，图像分辨率≥1920×1080；

3.白平衡：具有白平衡功能。

4.调光模式：具有自动和手动调光模式，≥100级可调。

5.测光模式：具有均值测光、峰值测光、自动测光三种测光方式可选；每种测光方式下±9级可调。

6.自动增益控制：具有自动增益控制功能。

7.血液强化：具有血液强化功能。

8.结构强化：具有结构强化模式，≥16档可调。

9.轮廓强调：具有轮廓强调模式，≥16档可调。

10.图像色彩调节：可分别调节红色、绿色、蓝色、色度，±15级可调。

11.数字放大：1.0倍，1.2倍，1.5倍，1.8倍，2.0倍，4.0倍，≥6档可调。

12.冻结、存图及回放：预冻结实时图像，冻结选图，显示冻结和实时图像，冻结存图或释放存图，并可将图像存储到内置硬盘和外接U盘中，可回放已存储图像。

13.预冻结功能：具有预冻结功能。

14.	特殊光染色：≥两种特殊光染色模式。特殊光模式，能观察表层血管或表面构造清晰可见的图像。

15.对比度调节：具有对比度调节功能，≥五档可调。

16.气泵压力/流量：40-90kPa，OFF/L/M/H，≥四档可调。

17.信号输出接口：SDI、HDMI、DVI、VIDEO、Y/C、分量(RGB、SYNC)视频接口，脚踏开关接口，USB 接口，网络接口(LAN口)。

18.信号输入接口：具有Y/C、VIDEO、SDI信号输入接口。

20.存储患者数量：≥100000个。

21.闪光功能：具有闪光功能。

22.脚踏开关：支持脚踏开关，脚踏开关有自定义功能。

23.USB：具有USB存储功能，支持图片、视频U盘存储。

24.USB接口：≥3个。

25.输出总光通量：≥500 lm。

26.设备使用期限：≥10年。

27.LED灯泡寿命：≥30000h。

28.分辨率：支持输出≥1920×1080分辨率图像。

29.DICOM：支持DICOM3.0标准协议。

30.照明模式：≥3种照明模式。

▲31. 可兼容同品牌已上市电子胃镜、电子肠镜、电子十二指肠镜等。

32.具备频闪功能，可兼容硬镜。

33.降噪：具有降噪功能。

34.暗区增强：具有暗区增强功能。

35.秒表计时功能：支持开启、关闭、标记和清除计时。

36.按钮自定义功能：具有内窥镜功能按钮自定义功能。

（二）高清电子上消化道内窥镜

1.头端部外径≤9.2mm，主软管外径≤9.2mm。

2.视场角≥145°

3.景深：2-100mm

4．弯曲角度：≥上210°，下≥90°，左右≥100°

5.钳道孔径≥2.8mm

6.工作长度：≥1050mm

（三）下消化道电子内窥镜

1.视场角：≥170°。

2.头端部外径：≤12.2mm，主软管外径：≤12.2mm。

3.带副送水功能。

4.景深：≥2-100 mm。

5.弯曲角度上下各≥180°左右各≥160°。

6.钳道孔径：≥3.8mm。

▲7.镜体操作部具有≥5个定义功能远程控制按钮（除外水气按钮和吸引按钮）。

▲8.具有软硬可调、惯性导能、顺势扭向功能。

（四）电子十二指肠镜

1.视场角度≥120°，视向角度105°±10°（后斜视）

2.景深:4-60mm

3.先端部外径≤13.5mm

4.插入部外径≤11.2mm

5.弯曲角度：上≥120°下≥90°左≥90°右≥110°

6.钳道内径≥4.2mm

7.工作长度：≥1250mm

(五）27英寸专业彩色液晶监视器

1.支持PIP模式：具有画中画/双屏模式/关等调节

（六）医用台车：1台

（七）图文打印工作站：1套

# 三、胰胆成像系统 一套

（一）成像控制器

1.主机光源一体化设计，电子数字成像处理系统；

★2.可适配11Fr、9Fr十种规格一次性胰胆成像导管；

★3.具备图像显示放大/缩小功能，调节档位数≥3种档；

4.具备图像冻结/解除冻结模式；

★5.具备图像显示边框调节模式，可调节≥6种模式；

6.具备白平衡调节功能，图像显示偏色时能够一键校准；

7．具备图像自动曝光和自动增益、自动饱和度、锐度调节、3D 降噪、色彩还原、边缘增强、对比度调节等图像调节功能；

9.LED光源与专机使用耗材一体化设计，光源具备独立开关；

★10.可调节光亮强度，调节档位数≥5档；

11.视频输出格式≥2，具备常规DVI和CVBS多种视频输出格式，同时支持视频输出格式扩展功能；

12.主机重量≤6KG

13.胰胆成像系统提供一键图像摄录和存储功能；

14.支持主机软件外接升级，并向前向后兼容配套成像导管。

★15.适应范围：产品专为胰胆系统、阑尾腔的内镜手术过程的诊疗应用提供显像，并为其他附件提供器械通道；

（二）一次性使用成像导管

1.导管可固定在十二指肠镜/肠镜上实现单人操作，具有独立可快速拆卸悬挂组件；

2.对进液的防护程度：前端摄像头IPX4，其他IPX0；

3.外径9Fr(可通过内镜钳道直径：≤3.2mm),工作通道直径≥1.0mm；外径11Fr（可通过内镜钳道直径:≤4.2mm),工作通道直径≥1.8mm；

4.具备一体式吸引控制阀；

5.导管前端可调节方向4向，手柄旋钮2个；旋钮带阻尼锁定功能，锁定后非锁死，仍可以继续调节角度；

6.导管工作长度2200mm、800mm、650mm、600mm、400mm；

7.可实现注水和负压吸引同时进行；

8.视野角度≥110°；

9.视向角：0°(直视)；

10. 具备独立注水通道；

11.非镜头端前置LED光源，采用玻璃光纤照明，无长时间使用镜头过热导致灼伤组织风险。

12.具备胆胰和阑尾腔手术适应症（提供注册证证明）

（三）医用显示器

1. 全高清医用显示器，分辨率≥：1920*1080；

2．显示器尺寸≥15.6英寸；

3. 显示器最大亮度≥1000cd/m²；

4．显示器对比度≧1000：1；

5. 显示器响应时间≦5ms ；

9．具显示器备支持亮度、对比度、背光、色温、伽玛等色彩调节；

10．显示器视频输入信号：HDMI、DP、VGA接口；

11.主机质保5年；

# 四、超声软组织手术设备 一套

（一）主机性能

1.主机功能	提供超声能量供刀头进行软组织切割止血

2.工作频率	工作频率为55.5±1.0kHz，追频算法保证工作过程中频率稳定输出

3.组织感应	具备阻抗跟踪反馈系统，并可选择在屏幕上实时显示切割阻抗曲线图，能根据组织的实际情况相应的调整能量输出，大幅度减少刀头和垫片过度摩擦产生的多余热量，以及对垫片的磨损。

4.刀头识别	可自动识别使用的刀头种类

5.维护保养	系统终身免费升级，并可以通过网络接口远程连接独家设计的售后服务管理系统

6.自检功能	系统开机自动自检，自动识别并匹配刀头

7.辅助控制	配置脚踏接口，匹配脚踏开关，为手术提供多种辅助控制选择

8.显示屏幕	显示屏≥7寸，控制面板与触摸屏一体化集成，开关机按键与屏幕实现全屏触摸，便于对设备进行清洁消毒。

9.组织自适应	根据钳口生物组织阻抗自适应调节超声能量输出，实现超声能量剂量进准投送到刀头，确保切割效率、凝血效率、切割质量、凝血质量、爆破压等手术评价性能的高质量和一致性。

10.MP软件匹配	用智能芯片结合在线系统辨识技术，主机小于5S时间即可完成对超声手柄刀头进行重构建模且完成最优化匹配，极致提高刀头的切割效率和减少切割横向热损伤。

11.切断预警	在微秒级时间上可同时获得高精度的阻抗、频率、电流、电压、功率等系统重要参数，主控系统在海量数据加持下可实现对组织封闭、分离、横断等工作阶段进行精准预测，切断预警算法则是在横断工作阶段结束进行提示

12.低温快速切割	利用硬件平台微秒级响应优势，提取刀头阻抗和刀头压力以及单次激发时长和单次激发间隔等特征参数，通过决策树实现单刀切割时长< 3.5S，横向热损伤<1mm，平局爆破压>500mmHg，大大提高手术效率

13.金属碰撞保护	在刀头和其他器械碰撞瞬间实现微秒级响应，减低刀头能量输出，规避率高达90%，大大减低超声刀损坏率，为超声刀头安全工作提供保护

（二）刀头性能

1.闭合血管	智能闭合5mm以下血管，爆破压最大值达1300mmHG

2.刀头种类	可适配包括有9cm、17cm的剪式刀头和14cm、23cm、36cm、45cm长度的枪式刀头可供选择，刀头款式多样≥24种，扳机结构分为封闭式环形和开放式半环形。

3.换能器种类	可适配不同种类的刀头以用于不同的手术

4.切凝同步	刀头能同时进行切割及止血，震动幅度40~80μm保证最佳的止血效果

5.刀头设计	刀杆头部弧形设计并设有多面刀头，包含锐面，钝面，平面等

6.刀头旋转	刀头杆身可360°旋转，满足腔镜手术的需要

7.手柄自检	手柄内含有智能芯片，可以与主机智能识别并快速匹配，自检时间小于3s

8.刀头涂层	采用专利工艺技术在刀杆头部涂布抗黏连材料，有效减少抗黏连材料在工作过程中的脱落，持续发挥抗黏连效果

9.烟雾控制	独特刀杆及垫片设计，有效控制切割过程中的烟雾颗粒大小及扩散方向，减小烟雾对手术的影响

10.刀头热处理	刀头热处理后，各项性能指标更稳定，提升了刀头的使用寿命，同时也提升了刀头的凝血能力和切割效率。

# 五、腹腔镜手术器械 一批

| 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 穿刺器 | 十字密封穿刺针，直径10±1毫米，工作长度110±5毫米，整体为不锈钢材料或更优材质，可高温高压消毒。 | 2 | 套 |
| 穿刺器 | 十字密封穿刺针，直径12.5±1毫米，工作长度95±5毫米，整体为不锈钢材料或更优材质，可高温高压消毒。 | 2 | 套 |
| 穿刺器 | 磁片密封穿刺针，直径5±0.5毫米，工作长度110±5毫米，整体为不锈钢材料或更优材质，可高温高压消毒。 | 4 | 套 |
| 穿刺器 | 翻盖密封带保护穿刺针，直径5±0.5毫米，工作长度110±5毫米，整体为不锈钢材料或更优材质，可高温高压消毒。 | 2 | 套 |
| 穿刺器 | 翻盖密封带保护穿刺针，直径10±1毫米，工作长度110±5毫米，整体为不锈钢材料或更优材质，可高温高压消毒。 | 2 | 套 |
| 转换器（套管式、长） | 套管式，长度150±5毫米，整体为不锈钢材料或更优材质，可高温高压消毒。 | 2 | 个 |
| 转换器（套管式、短） | 套管式，长度22±2毫米，整体为不锈钢材料或更优材质，可高温高压消毒。 | 2 | 个 |
| 气腹针 | 直径2.2±0.5毫米，工作长度150±10毫米，整体为不锈钢材料或更优材质，可高温高压消毒。 | 4 | 支 |
| 气腹针 | 直径1.8±0.2毫米，工作长度70±3毫米，整体为不锈钢材料或更优材质，可高温高压消毒。 | 2 | 支 |
| 松夹钳 | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 1 | 把 |
| 松夹钳 | 直径10±1毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 1 | 把 |
| 抓钳 | 直径10±1毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 1 | 把 |
| 哈巴狗钳头 | 钳头长35±3mm，弯头带齿，整体为不锈钢材料或更优材质，可高温高压消毒。 | 2 | 个 |
| 哈巴狗钳头 | 钳头长45±3mm，弯头带齿，整体为不锈钢材料或更优材质，可高温高压消毒。 | 2 | 个 |
| 哈巴狗钳头 | 钳头长65±3mm，弯头带齿，整体为不锈钢材料或更优材质，可高温高压消毒。 | 2 | 个 |
| 哈巴狗钳头 | 钳头长45±3mm，直头带齿，整体为不锈钢材料或更优材质，可高温高压消毒。 | 2 | 个 |
| 持针器 | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，整体为不锈钢材料或更优材质，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| 持针器 | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，整体为不锈钢材料或更优材质，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| 持针器 | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，整体为不锈钢材料或更优材质，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| 腹壁缝合器 | 直径1.5±0.1毫米，工作长度100±5毫米，整体为不锈钢材料或更优材质，可高温高压消毒。 | 2 | 支 |
| 腹壁缝合钳 | 直径2.5±0.2毫米，整体为不锈钢材料或更优材质，可高温高压消毒。 | 1 | 把 |
| 荷包钳 | 剪式，小头，整体为不锈钢材料或更优材质，可高温高压消毒。 | 1 | 把 |
| 荷包钳 | 剪式，11齿，整体为不锈钢材料或更优材质，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| 肝脏拉钩 | 可弯，直径10±0.1毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 1 | 把 |
| 肝脏拉钩（手推式） | 手推式，直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 1 | 把 |
| 金手指抓钳（正钩、快速） | 正钩、快速，直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 1 | 把 |
| 弹簧抓钳 | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，整体由不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| 弹簧抓钳 | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，整体由不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| 吸引器 | 推杆式，可拆换，直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，整体为不锈钢材料或更优材质，可高温高压消毒。 | 1 | 把 |
| 吸引器 | 推杆式，可拆换，直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，整体为不锈钢材料或更优材质，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| 吸引器 | 按压式，可拆换，直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，整体为不锈钢材料或更优材质，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| 吸引器 | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 1 | 把 |
| 单极分离钳（弯分离钳） | 直径5±0.5毫米，工作长度420±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 1 | 把 |
| 单极抓钳（无创抓钳） | 直径5±0.5毫米，工作长度420±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 1 | 把 |
| 单极抓钳（无创抓钳） | 直径5±0.5毫米，工作长度420±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 1 | 把 |
| 单极抓钳（阑尾抓钳） | 直径5±0.5毫米，工作长度420±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| 单极分离钳（直角分离钳） | 直径5±0.5毫米，工作长度420±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 1 | 把 |
| 单极抓钳（肠抓钳） | 直径5±0.5毫米，工作长度420±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 1 | 把 |
| 单极抓钳（胃抓钳） | 直径5±0.5毫米，工作长度420±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 1 | 把 |
| 取物钳 | 直径5±0.5毫米，直开口，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 1 | 把 |
| 取物钳 | 直径5±0.5毫米，横开口，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 1 | 把 |
| 双极电凝钳 | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| 双极电凝钳 | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| 双极电凝钳 | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 3 | 把 |
| 双极高频电缆线 | 直径4±0.5毫米，长度3000±50毫米，配套双极电凝钳连接高频发生器使用，可高温高压消毒。 | 5 | 条 |
| 双极香蕉插头 | 直径4±0.5毫米，长度3000±50毫米，配套双极电凝钳连接高频发生器使用，可高温高压消毒。 | 3 | 条 |
| 单极电凝钩 | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 2 | 支 |
| 单极电凝钩 | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 2 | 支 |
| 单极电凝钩 | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 2 | 支 |
| 单极电凝钩 | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 2 | 支 |
| 单极高频电缆线 | 直径6±0.5毫米，长度3000±50毫米，配套单极电凝钳连接高频发生器使用，可高温高压消毒。 | 2 | 条 |
| 单极高频电缆线 | 直径8±0.5毫米，长度3000±50毫米，配套单极电凝钳连接高频发生器使用，可高温高压消毒。 | 2 | 条 |
| 单极香蕉插头 | 直径4±0.5毫米，长度3000±50毫米，配套单极电凝钳连接高频发生器使用，可高温高压消毒。 | 2 | 条 |
| 单极剪刀（弯剪刀） | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料制成，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| 单极剪刀（弯剪刀） | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 3 | 把 |
| 单极剪刀（弯剪刀） | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| 单极剪刀（弯剪刀） | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| 单极分离钳（弯分离钳） | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 4 | 把 |
| 单极分离钳（弯分离钳） | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 6 | 把 |
| 单极分离钳（弯分离钳） | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 6 | 把 |
| 单极分离钳（直角分离钳） | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| 单极分离钳（弯分离钳） | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| 单极分离钳（直角分离钳） | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| 单极分离钳（弯分离钳） | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| 单极分离钳（直角分离钳） | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| 单极抓钳（无损抓钳） | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| 单极抓钳（无创抓钳） | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| 单极抓钳（无创抓钳） | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| 单极抓钳（重型抓钳） | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| 单极抓钳（肠抓钳） | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| 单极抓钳（系膜抓钳） | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 1 | 把 |
| 单极抓钳（系膜抓钳） | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 1 | 把 |
| 单极抓钳（系膜抓钳） | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| 单极抓钳（胃抓钳） | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| 单极抓钳（胃抓钳） | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 4 | 把 |
| 单极抓钳（胃抓钳） | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| 单极分离钳（滑槽分离钳） | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 3 | 把 |
| 单极分离钳（滑槽分离钳） | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 3 | 把 |
| 取物钳 | 直径10±1毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| 单极分离钳（直角分离钳） | 直径10±1毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 1 | 把 |
| 单极分离钳（直角分离钳） | 直径10±1毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| 单极分离钳（直角分离钳） | 直径10±1毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 1 | 把 |
| 单极抓钳（肠抓钳） | 直径10±1毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| 甲状腺拉钩 | 直径1.8±0.2毫米，工作长度150±3毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| 甲状腺拉钩 | 直径1.8±0.2毫米，工作长度150±3毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| 甲状腺拉钩 | 直径1.8±0.2毫米，工作长度150±3毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| 甲状腺拉钩 | 直径1.8±0.2毫米，工作长度150±3毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| 医用剥离器 | 直径10±1毫米，工作长度330±10毫米，由不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 3 | 把 |
| 双极电凝钳（精细） | 直径5±0.5毫米，工作长度420±30毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| 单极分离钳（弯分离钳） | 直径5±0.5毫米，工作长度420±30毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| 单极抓钳（胃抓钳） | 直径5±0.5毫米，工作长度420±30毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 1 | 把 |
| 单极分离钳（弯分离钳） | 直径5±0.5毫米，工作长度420±30毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 1 | 把 |
| 单极抓钳（无损抓钳） | 直径5±0.5毫米，工作长度420±30毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 1 | 把 |
| 穿刺器 | 十字密封穿刺针，直径3±0.3毫米，工作长度95±10毫米，整体为不锈钢材料或更优材质，可高温高压消毒。 | 2 | 套 |
| 吸引器 | 直径3±0.3毫米，工作长度330±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 1 | 支 |
| O型持针器 | 直径3±0.3毫米，工作长度300±10毫米，由不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 1 | 把 |
| 单极电凝钩 | 直径3±0.3毫米，工作长度300±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 1 | 支 |
| 单极剪刀（弯剪刀） | 直径3±0.3毫米，工作长度300±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 1 | 把 |
| 单极分离钳（弯分离钱） | 直径3±0.3毫米，工作长度300±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| 单极抓钳（鸭嘴抓钳） | 直径3±0.3毫米，工作长度300±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 1 | 把 |
| 单极抓钳（无创抓钳） | 直径3±0.3毫米，工作长度300±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 1 | 把 |
| 单极剪刀（弯剪刀） | 直径3±0.3毫米，工作长度300±10毫米，由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 2 | 把 |
| De Bakey分离止血钳 | 直径5±0.5毫米，弧弯高20/40，总长340±10mm，细杆、带锁扣，由不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 1 | 把 |
| 甲状腺手术器械包（隐疤痕无充气） | 由八个配套器械组成，整体不锈钢材料制成，可高温高压消毒。 | 1 | 套 |
| 单极电凝棒 | 直径5±0.5毫米，工作长度330±10毫米，枪形手柄，带吸引功能。由绝缘层和不锈钢材料或更优材质制成，可高温高压消毒。 | 3 | 把 |

配置清单

一、超高清荧光内窥镜导航系统 一套

1.图像处理器	2套

2.三维内窥镜荧光摄像头	1个

3.内窥镜摄像头	1个

4.医用冷光源1	1个

5.医用冷光源2	1个

6.导光束	8条

7.3D医用监视器	1个

8.2D医用监视器	1个

9.三维胸腹腔内窥镜	2条

10.胸腹腔内窥镜	2条

11.腹腔内窥镜（小儿）	2条

12.气腹机	2台

13.医用台车	2个

二、高清电子胃肠镜系统 一套

1.高清图像处理装置	1套

2.电子上消化道内窥镜	1条

3.电子下消化道内窥镜	1根

4.24寸医用监视器	1台

5.台车	1台

6.图文打印工作站	1套

7.电子十二指肠镜	1条

三、胰胆成像系统 一套

1.成像控制器	1台

2.医用显示器	1台

四、超声软组织手术设备 一套

1.主机	1台

2.手柄	1个

五、腹腔镜手术器械 一批

商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含免费与本院相关信息系统（PACS、HIS、LIS等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于五年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、需提供不少于8小时的系统化操作培训，可根据临床科室实际情况分次完成但总时长不得低于8小时，培训内容应包括设备及配套器械的基本原理、安装与拆卸流程、操作规范、日常维护保养、常见故障识别及应急处理等。