数字化X射线摄影系统参考参数

参数1，数量：3台

一、总体要求：

- 1.主要功能与用途：通过X射线系统和数字平板探测器成像捕获系统，能方便地对全身包括胸部、四肢、头颅和腹部等部位进行立位、卧位病人的检查，完成高分辨的数字化成像和自动影像处理。

- 2.投标产品必须具备食品药品监督管理单位颁发的整机医疗设备注册证（NMPA），产品所配置的软件应为最新版本。

- ▲3. 为保障设备稳定性、先进性，X射线高压发生器、X射线球管、升降平床、机架系统需要是设备原厂生产或同品牌部件，（需要提供原厂检测报告佐证）。

- 二、该设备厂家设计使用不低于10年。

- 三、主要技术规格要求

- 1 数字化平板探测器

- 1.1 数量≥2 套，其中无线平板探测器1套，固定平板探测器1套；

- 1.2 材质:非晶硅，表面涂层碘化铯；

- 1.3 结构：整板；

- 1.4 平板探测器尺寸（两套）：≥17×17″；

- 1.5 平板探测器有效像素（两套）≥1100万

- 1.6平板探测器采集矩阵（两套）≥3320×3320；

- ▲1.7像素尺寸≤125μm；

- 1.8采集像素 A/D 转换位数≥16bit；

- 1.9 空间分辨率≥3.9lp/mm；

- 2 X 射线高压发生器

- 2.1 高频发生器频率≥50KHz

- ▲2.2 最大输出功率≥80KW；

- 2.3 高压可调范围：40～150KV；

- 2.4 最大电流输出量≥1000mA；

- 2.5 最大电流时间积≥800mAs；

- 2.6 最短曝光时间≤1ms；

- 2.7解剖程序摄影≥800种；

- 3 X 射线球管和悬吊装置

- ▲3.1 热容量≥400KHU

- 3.2X射线管阳极最大散热速率：≥2200HU/s

- 3.3X射线管组件最大热容量：≥1600kHU

- 3.4 管球焦点 双焦点：小焦点≤0.6mm；大焦点≤1.2mm

- 3.5 阳极旋转速度≥9700 转/分；

- 3.6 球管焦点功率：小焦点≥35kW，大焦点≥92kW；

- 3.7 悬吊式球管架，具备；

- 3.8 球管沿垂直轴旋转≥±180°、球管沿水平轴旋转≥±120°；

- 3.9  球管架移动范围：可前、后、左、右、上、下移动；

- 3.10具有自动跟踪功能，球管可以自动跟踪胸片架高度（包括倾斜位）球管可以自动跟踪平床升降。

- 3.11 球管液晶屏显示：SID、球管角度、kVp，mAs数值

- 3.12 悬吊装置电缆类型：轨道式电缆布局。

- 3.13具备球管后方三个按键（允许绕垂直轴旋转的按钮和在三个方向上进行移动的按钮，以及一个限束器照明按钮）

- 4 束光器：具有；

- 4.1 束光器类型：自动电动束光器；

- 4.2 照射野选择方式：根据预设部位自动选择照射野。

- 5 胸片架：立式；

- 5.1 滤线栅类型 可移除式固定滤线栅，栅密度≥52 线对/cm，SID≥180cm；

- 5.2 滤线栅装置倾角：-20°到+90°；

- 5.3具有4视野电离室

- 6 摄影平床：具有床面材质碳纤维板；

- ▲6.1 摄影平床类型：四向浮动式电动升降平床，电磁锁定；

- 6.2 纵轴方向可锁定，具备与球管自动对中功能；

- 6.3 承重≥290Kg；

- 6.4升降范围：最低≤535mm，最高≥850mm

- 6.5固定滤线器 栅密度≥52 线对/cm，SID≥180cm。

- 6.6具备1视野电离室

▲6.7解锁开关及升降开关为脚踢式，相关开关与床侧面齐平

- 7 具有自动定位系统

- 7.1拥有90个自动定位信息

- 7.2拥有自动定位遥控器，一键遥控，即松即停

- 7.3通过使用遥控器球管可以自动移动和旋转到预设的位置和角度

- 8具有自动跟踪系统

- 9 具有自动拼接功能

- 9.1 具备原厂全自动长骨拼接功能；

- ▲9.1.1 可以进行立位拼接，长度≥1600mm；可以进行卧位拼接，长度≥800mm

- 9.2 具有自动拼接模式；

- 9.3 具有拼接架及扶手；

- 10 具有图像处理功能；

- 11 主机控制台

- 11.1 控制台功能：可控制 X 线发生器、病人资料处理、图像显示及图像传输等，配备最新版本的专业 DR 处理软件；

- 11.2 主控计算机：采用专业工作站；

- 11.3 CPU：四核高速处理器；

- 11.4 内存容量≥8G；

- 11.5 硬盘容量≥1T；

- 11.6 显示器≥19″；

- 11.7 具有标准 DICOM3.0 输入输出接口，DICOM 打印、存储、一体化光盘刻录、传输和获取功能。

- 12整机原厂全保≥6年。

- 13具有以下AI软件之一（骨龄评估AI 软件、非门控钙化积分AI软件、全脊柱AI软件、放射图像质控软件，并保障上述软件正常运行。）

- 14、辅助设备

- 14.1、防护用品(≥0.5mmPb):铅衣4件(长袖)、铅围脖4 个、铅脖围裙4 条、铅帽4副、铅眼镜4个；个人剂量报警仪2 个。

- 14.2自动防护跟踪帘1 套

- 14.2.1防护帘铅当量≥0.5mmPb

- 14.2.2具备智能跟踪防护

- 14.2.3具有医患双向语音沟通系统，方便实时对话沟通

- 14.2.4具备智能控制平台

- 14.3  8M医用显示器：2 台。

- 14.3.1尺寸≥27英寸

- 14.3.2分辨率≥3840×2160

- 14.3.3亮度≥800cd/m2

- 14.4 一体化阅片桌椅2套。

- 14.4.1桌子尺寸：≥1.5×0.75m

- 14.4.2带有电动升降功能，高度调节范围：650mm-1280mm

- 14.4.3全向支臂，支臂可实现自由定位

- 14.4.4座椅要求：采用人体工学座椅

14.5.工作站电脑（含电脑主机、显示器）4台。

14.5.1 CPU≥6 核、内存≥ 16GB

14.5.2硬盘容量≥ 1T、显示器≥24 英寸

14.5.3独立显卡 ≥ 2GB 显存，支持多屏显示

- 14.6 能满足机房面积为40 ㎡消毒要求的空气消毒器1 台。

- 14.7 能满足机房面积为40㎡要求的除湿机1 台。

- 14.8紫外线消毒灯1套

- 14.9胶片打印机1台（根据医院需求确定品牌、型号）

14.10设备接入医院Pacs系统（蓝网科技LN--PACS P7.0），保障图像传输。

- 14.11完成放射诊疗设备场所及性能检测。

- 14.12 完成悬吊吊轨轨道安装。

- 14.13完成辐射安全许可证办理所需的监测报告等材料。

- 14.14完成原有设备的拆机或移机及安装。

数字化X射线摄影系统参考参数

参数2，数量：1台

一、总体要求：

- 1.主要功能与用途：通过X射线系统和数字平板探测器成像捕获系统，能方便地对全身包括胸部、四肢、头颅和腹部等部位进行立位、卧位病人的检查，完成高分辨的数字化成像和自动影像处理。

- 2.投标产品必须具备食品药品监督管理单位颁发的整机医疗设备注册证（NMPA），产品所配置的软件应为最新版本。

- 二、该设备厂家设计使用不低于10年。

- 三、主要技术规格要求

- 1	X射线高频高压发生器

- ▲1.1输出电功率：≥80kW

- 1.2摄影最大管电压：≥150kV

- 1.3摄影最大管电流：≥1000mA

- ▲1.4脉冲透视最大管电流：≥60mA

- 1.5最大逆变频率：≥600kHz

- 2	X线球管

- 2.1管球焦点（双焦点）：小焦点≤0.6mm；大焦点≤1.2mm

- 2.2焦点最大功率：≥96kw

- ▲2.3阳极最大热容量：≥400kHU

- 2.4阳极旋转最高转速：≥10000rpm

- 3	球管悬吊支架

- 3.1球管绕水平轴旋转范围：≥±120°

- 3.2球管绕垂直轴旋转范围：≥0-320°或±160°

- 3.3球管升降移动范围：≥1500mm

- 3.4球管沿天轨横向运动范围:≥3000mm

- 3.5球管沿天轨纵向运动范围:≥2000mm

- 3.6具有一键摆位功能

- 3.7探测器与球管可以实现双向自动跟踪

- 3.8探测器与球管可以实现打角度自动跟踪

- 3.9具有机架内置语音对讲系统

- 4无线动态平板探测器

- ▲4.1像素尺寸：≤139µm

- 4.2空间分辨率：≥3.7lp/mm

- 4.3成像区域：≥43×43cm²

- 4.4摄影采集矩阵：≥3072×3072

- 4.5透视最大矩阵：≥3072×3072

- 4.6连续点片最大矩阵：≥1500×1500

- ▲4.7最大帧率：≥30f/s

- 5无线静态平板探测器

- 5.1像素尺寸：≤100µm

- 5.2空间分辨率：≥5.0lp/mm

- 5.3成像区域：≥43×43cm²

- 5.4摄影采集矩阵：≥4302×4302

- 6全幅数字平板探测器

- 6.1	像素尺寸：≤139µm

- 6.2	空间分辨率：≥3.7lp/mm

- 6.3	成像区域：≥430mm×1200mm

- 6.4	摄影采集矩阵：≥3072×8704

- 6.5≥一块，接收器类型：非晶硅整板非拼接

- 7 胸片架

- 7.1胸片架数量：2套

- 7.2第一套胸片架

- 7.3为保证胸片架稳定性，要求胸片盒与立柱连接支点位于胸片盒后方，非侧方的设计

- 7.4片盒升降距离：≥900mm

- 7.5片盒中心最低距离地面：≤750mm

- 7.6第二套胸片架

- 7.7为保证胸片架稳定性，要求胸片盒与立柱连接支点位于胸片盒后方，非侧方的设计

- 7.8具备片盒水平翻转电动控制功能

- 7.9片盒升降距离：≥1400mm

- 7.10片盒中心最低距离地面：≤340mm

- 7.11片盒水平可翻转角度范围：≥（-20 °~90°)

- 8	电动升降摄影床

- 8.1床面横向运动范围:≥1000mm

- 8.2床面纵向运动范围:≥270mm

- 8.3床面升降运动距离：≥400mm

- 8.4床面板最低高度≤500mm

- 8.5升降式浮动患者台最大承重：≥280kg

- 8.6具备探测器左右运动手电一体功能

- 8.7具备床下障碍物智能防护功能

- 9	系统操作台

- 9.1主机工作站操作台内存：≥8G

- 9.2主机工作站操作台硬盘：≥1TB

- 9.3采集工作站显示器尺寸：≥24英寸

- 9.4具备患者信息管理、图像信息管理、剂量报告管理、诊断报告管理、胶片打印管理、统计信息管理、图像数字化存储功能、曝光参数、辐射剂量记录和显示功能、支持图像 DICOM 传输

- 9.5支持远程升级、远程故障诊断和故障处理、远程桌面协助，支持远程培训

- 9.6产品能实时观测记录产品的详细使用状态，产品具有自动反馈故障代码或错误代码的功能

- 9.7具备常规摄影、透视、连续点片功能

- 9.8透视过程中图像局部放大显示功能

- 9.9限束器自动缩窗或开窗

- 9.10具备图像校正的功能、应有图像旋转及翻转、负相、还原、调窗及自动调窗、移动、缩放、放大镜、图像裁剪、长骨拼接、图像重建功能、视频回放、视频局部放大、视频抽帧、视频截取功能

- 9.11应有测量（包括直线、曲线、角度、矩形、椭圆、多边形、高度差） 、标注、左标记、右标记功能

- 9.12具备鹰眼视控功能

- 9.13支持立位一次摄影全幅成像

- 9.14支持卧位全自动长骨拼接功能

- 9.15具备二维cobb角自动测量功能

- 10	拼接站台

- 10.1站台宽度：≥800mm

- 10.2站台高度：≥2000mm

- 10.3最大承重：≥200kg

- 11整机原厂全保≥6年。

- 12具有以下AI软件之一（骨龄评估AI 软件、非门控钙化积分AI软件、全脊柱AI软件、放射图像质控软件，并保障上述软件正常运行。）

- 13、辅助设备

- 13.1、防护用品(≥0.5mmPb):铅衣4件(长袖)、铅围脖4 个、铅脖围裙4 条、铅帽4副、铅眼镜4个；个人剂量报警仪2 个。

- 13.2自动防护跟踪帘1 套

- 13.2.1防护帘铅当量≥0.5mmPb

- 13.2.2具备智能跟踪防护

- 13.2.3具有医患双向语音沟通系统，方便实时对话沟通

- 13.2.4具备智能控制平台

- 13.3  8M医用显示器：2 台。

- 13.3.1尺寸≥27英寸

- 13.3.2分辨率≥3840×2160

- 13.3.3亮度≥800cd/m2

- 13.4 一体化阅片桌椅2套。

- 13.4.1桌子尺寸：≥1.5×0.75m

- 13.4.2带有电动升降功能，高度调节范围：650mm-1280mm

- 13.4.3全向支臂，支臂可实现自由定位

- 13.4.4座椅要求：采用人体工学座椅

- 13.5.工作站电脑（含电脑主机、显示器）4台。

- 13.5.1 CPU≥6 核、内存≥ 16GB

- 13.5.2硬盘容量≥ 1T、显示器≥24 英寸

- 13.5.3独立显卡 ≥ 2GB 显存，支持多屏显示

- 13.6 能满足机房面积为40 ㎡消毒要求的空气消毒器1 台。

- 13.7 能满足机房面积为40㎡要求的除湿机1 台。

- 13.8紫外线消毒灯1套

- 13.9设备接入医院Pacs系统（蓝网科技LN--PACS P7.0），保障图像传输。

- 13.10完成放射诊疗设备场所及性能检测。

- 13.11 完成悬吊吊轨轨道安装。

- 13.12完成辐射安全许可证办理所需的监测报告等材料。

- 13.13完成原有设备的拆机或移机及安装。

商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含免费与本院相关信息系统（PACS、HIS、LIS等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于六年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、需提供不少于8小时的系统化操作培训，可根据临床科室实际情况分次完成但总时长不得低于8小时，培训内容应包括设备及配套器械的基本原理、安装与拆卸流程、操作规范、日常维护保养、常见故障识别及应急处理等。