参考参数

| 名称 | 采购需求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 电脑中频治疗仪 | 1、显示方式：数码触摸显示。 ▲2、输出通道：≥8通道 3、中频频率为1kHz～10kHz，单一频率允差±10%。 4、低频调制频率为0～150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz取大值。 5、中频载波波形：双向方波，脉宽50us～500us，允差±10%。 6、调制波形≥7种。 7、调制方式≥6种。 8、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。 9、具备干扰电性能： 工作频率：4kHz，允差±10%。 调制频率：0.125Hz，允差±10%。 差频频率范围：0～112Hz，允差±10%或±1Hz取较大值。 调幅度：0%、100%，允差±5%。 差频变化周期：5.5s、32s，允差±10%。动态节律参数8S，允差±10%。 ▲10、处方数量：≥60种。 11、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流≤100mA。输出强度分0～99级可调。 12、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应≤10%。 13、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。加热功能可单独开启及关闭。 14、具有离子导入功能。 15、该产品具有过载保护。 ▲16、产品说明书中明确设备可用于对肩周炎、肱骨外上髁炎、颈椎病、腰椎肩盘突出症、退行性骨性关节病、风湿性关节炎、类风湿关节炎、捩伤、挫伤、肌纤维织炎、肌肉劳损、狭窄性腱鞘炎、坐骨神经痛、周围神经伤病、关节挛缩具有消炎和镇痛作用；对肌炎、骨折延迟愈合具有改善局部血液循环和促进炎症消散的作用；对废用性肌萎缩、神经或肌肉伤病后肌肉功能障碍具有兴奋神经肌肉的作用。 | 2 |
| 痉挛肌低频治疗仪 | 1、台式机设计或更优； 2、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现； 3、≥8路电极输出； 4、失载显示功能：输出回路不是正常的通路时，失载指示灯闪烁，提示输出回路故障； 5、误调指示功能：当调节不当，使得脉冲周期(T)小于或等于延时时间(T1）时,治疗仪上有误调指示； 6、输出波形：A、B两组无极性双向不对称脉冲； 7、输出脉冲周期T：1s～2s可调，允差±15%； 8、输出脉冲宽度TA、TB：0.1ms～0.5ms可调，允差±30%； 9、B组输出脉冲比A组输出脉冲延时出现，延时时间T1：0.1s～1.5s可调，允差±15%； 10、输出强度：A、B两组输出脉冲电流峰值Ip从0～99mA可调，最大输出值允差±15%； 11、定时时间：5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差±5%； ▲12、内置10种治疗处方,可满足不同使用人群、不同治疗部位对参数的不同要求，并且处方可自定义； ▲13、具有同步或异步输出可选，有效减缓对电疗的耐受； - 连续工作时间：治疗仪连续工作时间≥4h； - ▲15、产品说明书中明确设备可用于治疗刺激痉挛肌和对抗肌，使二者收缩、治疗痉挛性瘫痪和开展电刺激、电体操。 | 1 |
| 上下肢主被动运动康复机 | - 1.结构及组成：由下肢训练器、脚踏板、下肢引导器（含小腿支架）、上肢训练器、把手、护手托板、操作显示面板组成； - 2.一台设备可提供上肢与下肢的运动康复训练； - 3.阻力设定范围≥0-20Nm,档间距1Nm,允许误差±1Nm； - ▲4.上、下肢被动训练转数≥0-60rpm, 步距1rpm,允许误差±10%； - 5.被动训练上肢电机动力最大输出≥9.2Nm，允许误差±20%； - 6.被动训练下肢电机动力最大输出≥16Nm，允许误差±20%； - 7.定时设置范围≥0-120min,步进可调，步距1min，允许误差±10%； - 8.痉挛等级：高、中、低三档； - 9.电机等级：高、中、低三档； - 10.康复机上肢训练盘旋转面垂直调整角度0-90°； - 11.上肢训练臂可进行水平方向0-180°旋转； - ▲12.上肢训练方式：上肢训练臂可进行垂直方向0-90度旋转，具有上肢垂直圆周运动与水平圆周运动变换功能； - 13.患者管理系统：具有训练方案、病例档案存储查询管理功能；可利用智能卡或U盘进行训练方案、病例档案管理，联机打印训练结果； - 14.具有对称性训练功能； - 15.具有训练时间、训练速度、训练阻力及训练模式的设定功能； - 16.具有语音提示功能，实时播报患者当前运动状态； - 17.具有智能探测痉挛、缓解痉挛的功能，痉挛探测可进行关闭或开启设置； - 18.训练期间显示：运动时间、运动阻力、运动速度、对称性、主被动及痉挛显示； - 19.训练结束后显示运动里程、运动时间、能量消耗、训练的主动被动速度、痉挛次数、肌肉张力、对称性； - 20.安全防护：异常声音控制、急停按钮、过速保护； - 21.主、被动训练模式可自由转换或可手动选择； - 22.训练方向：正转与反转，通过方向键可改变转动方向或可定时改变方向； - ▲23.训练模式：被动模式、助力模式、主被动模式、主动模式、抗痉挛模式、对称性模式、自动模式； - 24.上肢训练把手：上肢直手柄、上肢拐臂手柄、上肢托架，一键式更换； - 25.护腿板高度可调节，适用于不同身高患者使用； 26.适用于对患者上肢和下肢进行被动型和主动性训练； | 2 |
| 多功能神经康复诊疗系统 | 1、嵌入式计算机系统、医用隔离电源（4000V隔离安全标准） 2、嵌入式彩色液晶显示器 3、内置扬声器 ▲4、EMG放大器灵敏度：2～1000μV 5、刺激波形：方波 6、输出电流：0mA～50mA可调，恒流且安全锁定； 7、刺激频率：1Hz～250Hz 8、脉冲宽度：50～600μs 9、最大刺激持续时间≥：60S 10、便携式设计或更优 11、多媒体语音系统 12、支持人工外触发功能 13、具有自动检测、自动报警功能 ▲14、六种治疗模式，包括： （1）PBF1、PBF2模式（小肌群，大肌群） （2）NBF模式（多媒体生物反馈） （3）TENS1模式（感觉型障碍及神经促通治疗） （4）TENS2模式 （5）ESFN（小脑顶核仿生电刺激，又称脑循环治疗） 15、可通过NBF模式分析表面肌电峰值、平均值及面积 16、训练中采用柱状图指引，以0-200分级表达 17、治疗过程包括休息、用力、刺激、维持（功能位）四种状态构成的“闭环”显示及治疗过程的时间进度条，使整个治疗过程更加目标化 18、支持处方预置及后台设置系统，可避免仪器使用中的误操作 ▲19、产品说明书中明确设备可用于脑卒中肢体功能恢复，颅脑外伤，脊髓损伤、外周神经损伤引起的运动功能障碍以及神经肌肉的功能性疼痛的辅助治疗。 | 1 |
| 训练用阶梯 | - 尺寸（长宽高）≤345×140×134～160cm。 - 相邻台阶距离≥10cm，12cm，20cm。 - 扶手杠调节范围≥0～34cm。 - 扶手杠侧向额定载荷≥70kg，阶梯额定载荷≥135kg。 | 1 |
| 训练用哑铃 | 1、参考规格：84*50*86cm，±5% 2、参考质量：37kg，±5% 3、结构型式：哑铃、哑铃架 4、材质：静电喷塑架、钢或更优 5、哑铃规格：质量，5LB，4个；4LB，4个；3LB，4个；2LB，4个；1LB，2个 | 1 |
| 训练用沙袋 | 1、规格：66*36*73cm，±5% 2、沙袋重量及个数： 1kg2个、1.5kg2个、2kg2个、2.5kg2个、3kg2个， | 1 |
| 液压踏步器 | 1、结构型式：电子表、扶手、油缸、脚踏板、机架 2、材质：主架钢表面喷塑，海绵扶手套或更优 3、规格：80*75*110cm，±5% 4、扶手杆宽：63cm，±5% 5、扶手杆高：100cm，±5% 6、额定负载：135kg，±5% 7、油缸阻力≥12档可调 8、线速度位：≥5cm/s 9、力值调节范围：200～1500N | 1 |
| 可调式OT桌 | 1、结构型式：脚横杆、脚间挺杆、不锈钢内心或更优 2、升降支架、传动机构、桌面及框架、手柄 3、材质：静电喷塑架、密度板或更优 4、桌面升架范围：62～87cm 5、手柄转动力距：50N，±5% 6、桌面额定载荷：50kg，±5% 7、桌面参考尺寸：120*70cm，±5% 8、参考规格：120*70*62～87cm，±5% | 1 |
| 呼吸康复训练器 | ▲1、产品注册功能包含：具有肺活量参数的检测，呼吸肌力检测，吸入给药评估，吸气肌训练及排痰（震动呼气正压）功能。 2、呼吸肌力测定：最大吸气压MIP、最大呼气压MEP。 3、吸气肌训练：支持自动/手动/自定义模式，训练指标范围4cmH2O-200cmH2O，训练自动模式≥五档可调，具备关联呼吸肌力测定检查单。 4、肺容量训练（IS）：支持 IS 流速型、流量型范围：300ml/s~1200ml/s。 5、肺容量训练（IS）：支持IS 容量型肺容量训练，容积型范围：300ml~4500ml 6、吸入给药评估：阻抗等级≥六档阻抗选择； 7、吸入给药评估，吸气峰流量范围：（10～120）L/min；准确性：±10%或±10L/min（取其大者），重复性：±5%或±5L/min（取其大者）。 8、吸入给药评估：吸气容积范围：（0～8）L；准确性：±5%或±0.050L（取其大者），重复性：±3%或±0.050L（取其大者）。 9、吸入给药评估参数显示：有效吸气容积、有效吸气容积%、吸气时间、有效吸气时间、有效吸气时间%、平均有效吸气流量、吸气后屏气时间、Tmin、Tmean、Tpif等参数； - ▲10、吸入给药训练：具备≥15种常用吸入药物选择。 - 11、吸入给药训练训练阻抗等级≥6级，训练次数5-50次。 12、OPEP（震动呼气正压）：阻力负荷20cmH2O-100cmH2O，振动频率10-30Hz，阻力等级≥5级。 ▲13、PEP（呼气正压）：阻力负荷20cmH2O-100cmH2O，阻力等级≥5级。 - 14、肺功能检查：FVC、FEV1、FVC/FEV1、PEF等指标。 - 15、仪器质控，可进行3L容量定标校准。 - 16、具备动画激励式可量化指导训练。 17、数据同步：支持通过WIFI或局域网同步数据到云端； 18、智能移动数据终端，打印方式≥2种打印连接方式。 ▲19、仪器使用寿命≥8年、具备二类医疗器械注册证。 20、安全性要求：获得国家信息安全等级保护三级认证。 | 2 |

商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含免费与本院相关信息系统（PACS、HIS、LIS等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于两年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、需提供不少于8小时的系统化操作培训，可根据临床科室实际情况分次完成但总时长不得低于8小时，培训内容应包括设备及配套器械的基本原理、安装与拆卸流程、操作规范、日常维护保养、常见故障识别及应急处理等。