腹腔镜系统参考参数
一、摄像系统主机 

1.摄像系统：摄像系统主机与光源采用分体式设计或更优，能够处理4K信号、3D信号、荧光信号，支持连接2D摄像头实现2D图像，支持连接3D荧光电子镜实现3D模式下荧光显影图像；

2.摄像主机输出视频分辨率：输出超高清视频信号，分辨率包括但不限于4096x2160、3840×2160；输出高清视频信号，分辨率≥1920×1080；

3.摄像主机图像色域范围：BT.709和BT.2020可选，输出色彩深度≥12 bit；

4.主机触摸屏设计，触摸屏尺寸≥8英寸，支持在触摸屏上进行功能和参数的设置；

5.主机具备多种光源联动功能：光源未打开、调光线缆未正确连接，或导光束未插入时，监视器画面上有图文提示。可随镜头距离组织的远近变化调节光源输出。

6.具有高亮控制、高动态范围（HDR）显示、图像降噪、轮廓增强、对比度增强等多种功能；

7.具有≥5种色调风格，具有防红失真功能；

8.支持≥4倍电子放大，系统最大放大倍数≥9.2倍；

9.支持≥2倍光学放大，可一键切换画面大小，实现无损自适应画幅调节；

10.支持主机内部储存，内置存储空间≥2TB，两个存储设备连接时，支持自动接力刻录；

11.支持录制分辨率包括4096x2160、3840×2160和1920×1080，支持H.264和H.265录像编码格式；

12.支持进行录像分辨率、帧率设置，录像画质支持≥3种设置，帧率支持≥4种设置；支持同屏录制≥2种动态图像；

13.具有≥4种手术模式，包括但不限于“腹腔镜模式”、“宫腔镜模式”、“膀胱镜模式”、“纤维镜模式”，支持一键切换；

14.具备电子除烟功能，去摩尔纹功能；

15.荧光信噪比≥55dB；

16.具有≥6种图像模式：白光、绿色荧光、彩色荧光、黑白荧光、四分屏、画中画多种显示模式，支持快速切换；

17.支持进行2D/3D图像一键切换和自动切换功能；

18.连接3D电子镜时支持进行水平校正，3D和2D模式下旋转镜身均支持在-30°-+30°范围内保持视野自动回正（水平校正）功能；

19.支持3D视差调节，调节范围-100~+100；

20.防电击类型：I类设备，电击防护程度：防除颤CF型应用部分；

21.视频信号输出接口不少于HDMI*1，12G-SDI*1，4x3G-SDI，DP*1，DVI*1，并支持各信号输出接口自定义3D/2D显示模式；

22.视频信号输入接口不少于HDMI*1，3G-SDI*1，DVI*1；摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接；

二、4K荧光摄像头

1.焦距范围14-32mm，支持一键快捷光学变焦；

2.具有自动对焦功能，可通过摄像头的快捷键实现一键对焦；

3.具有≥4个自定义按键，可进行白平衡、录像、切换成像模式、多源显示模式、画面亮度调节、荧光强度调节等≥6种功能自定义设置；

4.摄像头防护等级：≥IPX7；

5.支持戊二醛消毒和低温等离子灭菌； 

6.摄像头防电击程度分类防CF级别I类；

7.摄像头重量≤230g.

三、医用内窥镜冷光源

1.设备支持同时输出近红外激光和白光，且激光为3R级医用激光光源；

2.设备采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥8英寸，可在触摸屏上进行LED光源的常用参数调整；

3.支持自动调光、手动调光；

4.有双重出光防护功能，未插入光纤时光源不出光，并有文字提示；

5.光源的输出总光通量应≥1000lm；

6.LED灯泡工作寿命≥35000小时；

7.色温在3000~7000K，显色指数≥90.

8.设备运行最大噪声应≤55dB；

9.可进行≥20级亮度调节，满足不同临床手术的亮度要求；

10.设备具有自检功能：实时查看光源设备状态，其中包含使用时长、光源温度、光源功率等。具有光源寿命提示功能；

11.防电击类型：I类设备，电击防护程度：防除颤CF型应用部分。
四、4K3D荧光胸腹腔镜

1.4K 3D 荧光三合一电子胸腹腔内窥镜，并采用与导光束分离式设计或更优设计；

2.视野方向≥30°，视场角≥80°；

3.外径≥10mm，工作长度≥320mm；

4.镜身重量≤400g，降低长时间持镜的疲劳感；

5.具有≥2个自定义按键，可进行白平衡、录像、图像调节等参数设置；

6.镜头免调焦设计，全部景深范围内均清晰呈现；

7.支持镜身姿态感知，可360°旋转，支持自动水平校正；

8.支持戊二醛消毒和低温等离子灭菌； 

9.电子镜≥6mm基线距设计，具有更大视差，带来更好的3D纵深感及立体感；

10.防电击类型：I类设备，电击防护程度：防除颤CF型应用部分；

五、4K3D医用监视器

1.显示区域对角线长度≥32英寸，支持4K3D图像、视频显示，分辨率≥3840 x 2160；

2.3D输入格式支持左右、上下和行交织；

3.4K信号输入接口至少包括1路DP，1路HDMI和1路12G-SDI；

4.全高清信号输入接口至少包括1路DVI-D和1路3G-SDI；

5.具备3G-SDI、12G-SDI、HDMI信号输出接口各1个；

6.具备单画面、画中画、画外画显示模式；

7.典型亮度≥850 cd/㎡；

8.对比度≥1000:1；

9.水平、垂直方向可视角度≥178°

六、专用台车

1.与摄像主机系统为同一生产厂家，带气弹簧显示器支臂，支臂可360°旋转；

2.显示器高度可调；

3.自带隔离电源模块；

4.多层设计，且层高可调，可满足不同腔镜主机摆放需求。
七、气腹机

1.最大气腹压力≥30mmHg，压力控制范围1-30mmHg，调节精度≥1mmHg； 

2.流量设定范围：0.1~50L/min，调节精度≥ 0.1L/min，连续可调；

3.具有气体加热功能，气体加热：37℃土4℃ ；

4.气腹管温度>41℃时，支持显示屏与声音提示，并停止加热； 

5.具有控制排烟功能，在负压吸力为0.04-0.06MPa的情况下，最大排烟流量≥10 L/min； 

6.自动计算进气总量并数字显示； 

7.具有过压提示声光报警功能，当实际压力超过预设压力≥5mmHg时自启动； 

8.支持过压释放功能，过压持续≥2s，自动启用本功能确保手术安全； 

9.气体过滤器对气体中0.5um及以上微粒的平均滤除率不小于99.9%，保证气腹机使用的CO2气体纯净；  

10.与摄像主机系统为同一生产厂家；

八、近红外胸腹腔内窥镜

1.视向角：0°或30°，两种型号可选；

2.可传输白光和近红外光；

3.视场角：≥78°；

4.直径：10mm，工作长度≥300mm，防护等级;IPX7；

5.设计光学工作距d0处时，中心角分辨力：≥9C/(°)；

6.腹腔镜景深：3~200mm；

7.灭菌方式支持：高温高压灭菌及低温等离子体灭菌≥500次；

8.与主机为同一生产厂家；

九、多模态手术互联平台

1.可具备院内外在线交流互动和在线教学功能，实现手术线上直播交流与教学活动。

2.实现超高清4K的动态影像、静态画面的刻录，录制分辨率≥3840*2160，并支持3D/2D信号同步显示

3.一体式主机，前面板配备至少1 个 USB 5Gbps Type-A 接口及至少1 个 USB 10Gbps Type-C 接口；支持至少 1 路万兆光口和 2 路 2.5G 网口，同时配备 至少1 路 Wifi 模块。

4.转播分辨率最高能够支持4K，支持≥2 路 4K、60Hz 信号输入 ，且带有环回输出功能；支持≥4 路4K、60Hz 接口输出。

5.可支持至少4路画面的接入管理，能够支持独立显示或者多画面融合显示，包括画中画、画旁画、三画面融合、四画面融合等多种画面形式。

6.具备创建专属直播间功能，可自定义配置直播画面布局，对设备信号、图片、文字、LOGO 等素材灵活设计。可同时显示多位互动嘉宾头像，发言者智能实现头像自动放大显示。
十一、配置清单：

1.4K三维荧光内窥镜摄像系统主机 1台；

2.4K荧光摄像头 1个；

3.医用内窥镜冷光源1台；

4.4K3D荧光胸腹腔镜 1根

5.4K3D医用监视器1台；

6.专用台车1台；

7.气腹机 1台；

8.近红外胸腹腔内窥镜 2根；

9.多模态手术互联平台 1套；

商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含免费与本院相关信息系统（PACS、HIS、LIS等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于五年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。 

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、需提供不少于8小时的系统化操作培训，可根据临床科室实际情况分次完成但总时长不得低于8小时，培训内容应包括设备及配套器械的基本原理、安装与拆卸流程、操作规范、日常维护保养、常见故障识别及应急处理等。

