乳导管内窥镜系统参考参数
1.设备类型及其用途：用于乳导管内疾病的诊断和治疗。

2.认证要求：该设备通过中国国家药品监督管理局NMPA认证，且管理类别属于第二类。

3.医用内窥镜摄像系统

3.1高清摄像系统有效像素：≥3800×2000Pixel

3.2信噪比：≥49dB 

3.3图像输出水平分辨率≥1900线

3.4具备去摩尔纹功能，应用模式数量≥2种（提供相关证明）

3.5具备增益调节、亮度调节、伽马设置、冻结功能等。

3.6主机具备数据输出接口≥3种（必须包含：3G-SDI、DVI、HDMI格式）

3.7具备电子放大功能，放大倍数≥4倍

3.8触摸显示屏尺寸≥7英寸，具备全触摸操作功能
3.9使用年限≥10年

4.医用内窥镜冷光源

4.1工作光源采用LED光源模块技术或更优技术（非应急光源或备用光源）

4.2色温≥4000K-7000K

4.3LED冷光源显色指数≥90

4.4LED光源模块寿命：≥50000小时

4.5显示功能：显示屏显示光源亮度设置数值。

4.6使用年限≥10年
5.报告工作站

5.1服务器配置：硬盘：≥500G，内存：≥4G

5.2用户访问控制：用户通过账户密码访问系统。

5.3可自定义设置图像接收区域，并可设置圆形、矩形接收区域

5.4可对接收的图像进行如下设置：放大、缩小、实际大小、铺满、水平镜像、垂直镜像、全屏、冻结等。

5.5可接收超过200 万幅高清静态图片或连续录像200 小时以上

5.6具备登录界面、病历管理界面、用户管理界面、图像接收界面、报告预览及编辑界面、词库管理界面、系统设置界面、退出系统界面等

5.7具有专家诊断词库和病历模，可对病历模板、词库类别和术语进行新增、修改、删除、导入、导出等操作

5.8内窥镜图文工作站软件具有医疗器械产品注册证（非软件著作权），和医用内窥镜摄像系统为同一厂家生产
6.纤维乳管内窥镜

6.1无需转接头直接链接内窥镜摄像系统

6.2纤维乳管内窥镜像素≥8000

6.3分体式结构设计，由手柄、镜体、镜鞘组成，手柄为金属材料，可重复消毒使用。

6.4最小镜鞘（进入导管部分）外径：≤0.75mm

6.5镜体外径：≥0.52mm
6.5乳管内窥镜与内窥镜摄像系统为同一生产厂家

6.6使用年限：≥4年（提供相关证明）

7.配置：医用内窥镜摄像系统1台、医用内窥镜冷光源1台、内窥镜图文工作站软件1个、乳管内窥镜:4条、高清显示器1台、台车1台、配套产品（彩色打印机，工作站主机，工作站显示器，鼠标键盘，脚踏等）

商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含免费与本院相关信息系统（PACS、HIS、LIS等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于五年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。 

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、需提供不少于8小时的系统化操作培训，可根据临床科室实际情况分次完成但总时长不得低于8小时，培训内容应包括设备及配套器械的基本原理、安装与拆卸流程、操作规范、日常维护保养、常见故障识别及应急处理等。

