乳腺前哨淋巴结荧光探测仪参考参数

整体要求：能够探查830-1000nm波段的近红外信号，同时与荧光造影剂吲哚菁绿（ICG）配合使用，可实时观察淋巴系统造影和血管系统造影。能适用于在手术中提供实时近红外荧光影像导航。

1.视频信号：视频图像≥1080p，每秒帧率≥25帧，无闪烁及干扰。
2.主机镜头：红外高透镜头，最大程度捕捉红外荧光信号。

3.★具备乳腺旁腺自体荧光成像功能，无需借助任何药物/造影剂即可实现术中实时探查乳腺旁腺。

4.★荧光灵敏度Pmol(皮摩尔)级。

5.★光源激光分类为3R。

6.提供开发者升级模式。

7.软件提供多模块模式。

8.软件模块数量≥ 3个，包括但不仅限于：病人档案模块、实时模块、分析模块。

9.病人档案模块：支持病人的信息存储，自动建立病人专属的文件夹，同时支持病人资料的检索和预览。

10.实时模块：提供实时图像的浏览，支持图像的截图及录像。

11.软件参数调节：支持软件参数预设模式，同时支持高级调节模式。

12.回放模式：用于术后的定量数据分析，分析形式≥ 4种，包括但不仅限于：伪彩模式、动态点位选取、百分比转化、梯度线模式。

13.动态点位模式：支持任意选取图像上点位，可选取数量≥ 9个。

14.支持回放模式下，任意分析形式的后处理视频或者图片导出。

15.★支持将任意视频转化为伪彩视频存储在本地硬盘，并可将伪彩视频导出。

商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含免费与本院相关信息系统（PACS、HIS、LIS等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于五年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。 

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、需提供不少于8小时的系统化操作培训，可根据临床科室实际情况分次完成但总时长不得低于8小时，培训内容应包括设备及配套器械的基本原理、安装与拆卸流程、操作规范、日常维护保养、常见故障识别及应急处理等。

