呼吸机参考参数

一、整机要求

- 1.适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持，支持升级新生儿功能,中文界面，可适用于成人、小儿机械通气。

- 2.整机为气动电控设计（空、氧双气源），支持中央供气和空气压缩机双方式驱动工作。

二、系统功能要求

- 1.显示屏≥18英寸电容触摸屏，便于操作和屏幕清洁。

- 2.具备动态肺视图，能实时图形化显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数变化，动态肺视图包含肺损伤、肺塌陷对应参数柱状图风险提示。

- 3.实时气源压力电子显示。

- 4.具备一体化模块插件箱，便于呼吸机功能升级和扩展。

- 5.内置后备可充电电池，单电池≥150 分钟，可选双电池≥300 分钟。

- 6.顺磁式氧传感器，监测吸入氧浓度，永久性使用，非耗材。

- 7.吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）。

- 8.湿化器既支持非加热管路又支持加热管路。

- 9.湿化器支持有创，无创和高流量3种通气模式。

三、呼吸模式及功能

- 1.具备模式：V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式。

- 2.具备高级模式：PRVC、PRVC-SIMV、DuoLevel、APRV、VS。

- 3.具备自适应分钟通气，≥3个调节表盘直观进行通气提示。

- 4.具备心肺复苏通气模式，并具有电子吸气阻力阀开关（e-ITD），在心肺复苏的呼气阶段排出患者肺内气体，阻止气流进入病人肺部，来增加胸腔负压。

- 5.具有无创通气模式和氧疗模式，最大氧疗流速≥80L/min。

- 6.容量模式流速波形可调方波、50%和100%递减波。

- 7.具有呼吸同步技术，自动调节吸气、呼吸触发灵敏度和压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。

- 8.具有自动插管阻力补偿功能、静态P-V环图和肺复张工具。

- 9.具有脱机辅助工具，一键启动SBT（自主呼吸试验）。

- 10.无创通气功能，带泄露补偿，并可叠加在呼吸机配置的所有模式上。

四、辅助决策功能

★1.具备双通道辅助压监测，辅助压置管工具，食道压滤波技术和食道压基线校准功能。

- 2.具有自动插管阻力补偿功能、静态P-V环图和肺复张工具，具有脱机辅助工具，一键启动SBT。

★3.具有自主呼吸努力Pmus或神经调节NaVA功能（肺活量VC），具有内源性PEEP实时监测。

- 4.实时提供胸壁顺应性Ccw和肺顺应性Clung监测参数。

- 5.实时提供吸气末跨肺压、呼气末跨肺压、跨肺驱动压、吸气末食道压、呼气末食道压压、食道压摆动值、食道压压力时间乘积、食道压分钟压力时间乘积。

- 6.可以实现EIT导向的PEEP自动滴定。

- 7.具有智能同步技术，可以将吸气、呼气触发灵敏度自动调节至最佳值，提高人机同步。

- 8.具备智能脱机评估功能，无需人工干预。

- ★10.可监测口腔闭合压（P0.1)，无需阻断通气。

五、设置参数

- 1.最大设置值≥2000mL，最小设置值≤20mL。

- 2.呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%

六、监测参数

- 1.气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压、驱动压等参数监测。

- 2.分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比等参数监测。

- 3.潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量。

- 4.呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。

- 5.具有牵张指数和肺过度膨胀系数监测，辅助临床判断与决策。

- 6.配备主流CO2模块监测，可监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，支持监测容积-二氧化碳图。

- 7.配备SpO2模块监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波。

七、报警参数

- 1.气道压力，分钟通气量，潮气量：过高/过低报警

- 2.窒息报警

八、配置清单（8台）：

主机  8台

三芯电源线 根

锂电池24块（分批供货，具体以采购人通知为准）

高效过滤器24块

主流呼末模块8块

血氧模块8块

台车 8辆

使用说明书 8份

商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含免费与本院相关信息系统（PACS、HIS、LIS等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于五年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、需提供不少于8小时的系统化操作培训，可根据临床科室实际情况分次完成但总时长不得低于8小时，培训内容应包括设备及配套器械的基本原理、安装与拆卸流程、操作规范、日常维护保养、常见故障识别及应急处理等。

付款方式

（1）预付款：签订本合同且中标人开具正规合法发票，采购人在收到正规合法发票后10个工作日内，向中标人支付合同总金额的30%作为预付款。

（2）验收款：设备验收合格后，中标人开具合同最终总金额的正规合法发票后22个工作日内，采购人向中标人指定账户支付70%合同总金额（付至合同总金额的100%）。

（3）项目使用财政资金支付时，以财政实际拨付该项目资金时间为付款时间，中标人确认同意采购人不承担财政拨付延迟的相关责任。

（4）上述每笔款项支付前，中标人须按采购人财务支付规定提前向采购人开具正规合法发票。

（6）本合同执行中相关的一切税费均由中标人负担。

（7）资金支付方式：银行转账。