口腔科设备一批参考参数

	序号
	货物名称
	配置需求
	数量
	单位

	1
	根管预备机
	1.电源输入：100V-240V  50Hz/60Hz  0.2A（±5%）。
2.转速范围：200-650rpm。
3.扭矩范围：0.4 N·cm-5.0 N·cm。
4.马达手柄应内置可充电锂电池，电池容量：≥2000mAh。
5.采用高效无刷电机。
6.弯手机应可360°旋转且可进行≥130℃高温高压灭菌。
7.应采用实时反馈技术，对电机输出扭矩实时动态控制。
8.需具备根管长度测量功能，可实现根管预备与根管长度测量协同使用。
9.具备≥5种运动模式，且包含正转模式、反转模式、往复模式、自适应模式、过台阶模式（T-mode）。
10.马达手柄应采用无线设计，放置在主机上即可充电。
11.过台阶模式、往复模式角度20°-400°可调。
12.往复转动角度应可调，调节单位:10°，正转角度和反转角度可以10°为步进可调，调节单位:10°。
13.根尖动作≥3种模式，包含自动停止、自动反转、关闭等模式。
14.马达手柄≥3种模式，包含自动启动、自动停止、自动减速等模式。
	2
	台

	2
	超声洁牙机
	1.电源输入：
a）带变压器：～220V 50Hz
b）无变压器：～24V 50Hz
2.输入功率：38VA
3.输出的尖端主振动偏移：1μm～100μm
4.输出的尖端振动频率：28kHz±3kHz
5.输出的半偏移力：0.1N～2N
6.尖端输出功率：3W～20W
7.进水压力： 0.01MPa～0.5MPa
8.主机重量：≤0.2kg
9.主机保险：T1.6AL 250V
10.电源适配器重量：≤1kg
11.运行模式：连续运行
12.使用年限：≥10年
13.手柄能耐134℃高温和0.22MPa高压消毒。
14.手柄带LED灯，方面临床照明。
三、配置清单：
01. 主机   1台
02.接插式手柄 2个
03.手臂尾线    1个
04.G4工作尖   1个
05.限力扳手  1个
06.根管扳手  1个
07.通水管   1根
08.功率电位器、挡位开关和排线  1个
09.功率电位器旋钮   1个
10.功率调节刻度盘  1个
11.内置机操作说明标贴 1个
12.手柄水管卡圈  1个
13.泡沫双面胶  1个
14.尼龙扎带 3个
15.使用说明书  1份
16.合格证  1份
17.装箱单1份
18.电源变压器（选购件）1个
19.O形圈配件包 （包含手柄防水O型圈）1个
	9
	台

	3
	高频电灼仪
	一、适用范围
适用于浅表部位的手术中，对相应组织进行凝固、使组织变性和/或坏死。
二、产品组成
由主机、电源线、脚踏开关、手柄支架、手柄附件组成。。
三、技术参数
工作频率：1.2MHz±10%;
调制频率：0.1KHz±10%;
900Ω负载下最大输出功率：40W±10%;
最大输出电压：<550V;
峰值系数：1.7±10%;
设备配有视觉输出指示装置，在输出设备被激励时应向操作者提供一可见视觉信号；
设备配有听觉输出指示装置，输出的提示声可以通过开关手动打开或关闭；
待机噪声：设备在待机状态下的噪声不大于60dB(A);
脚踏开关：符合YY1057-2016《医用脚踏开关通用技术条件》的要求；
电源适应性：电源电压在额定值±10%波动时，电灼仪输出功率变化应不大于额 定电压下输出功率的±15%;
输入电源电压：220VAC 50Hz/60Hz;
输入功率：≤170VA;
特征阻抗范围：100Ω-2000Ω;
工作模式：间歇加载连续运行，持续时间：10s 开/30s 关；
防电击类型分类：Ⅱ类；
防电击程度分类：BF型应用部分；

配置清单：
主机1 台
可插拔手柄1支
有线脚踏开关1个
手柄连线1根
接地可拔出电源线1根
9个单极型手术电极
不锈钢消毒盒1个
负极板1个
手柄支架1个
手柄支架垫2个
合格证1份
保修卡1份
说明书1份
	1
	台

	4
	牙科种植机
	一 、 主要参数：
1、电源电压：AC220V 50Hz/60Hz 150VA                   
2、保险丝：2×T1.6AL 250V
3、马达空载转速：300~40,000 r /min                           
4、弯手机齿轮速比(标配):20:1
5、扭矩范围：5-80 N·cm                                                
6、蠕动泵流量：0~135mL/min
7、主机重量：≤3.5 kg                                                              
8、马达重量：≤140g
9、使用期限：≥10年
二、 功能简介：
1、≥7英寸彩色可视化种植图案界面，触摸操作可设定和保存参数。
2、适配多种转速比的机头： 1:1、1:2、1:2.7、1:3、1:4.2、1:5、16:1、20:1、27:1。 

3、采用微型马达，5.5N·cm的电机扭矩保证终端输出≥80N·cm。
4、弯手机跳动幅度小于0.02mm, 使用平稳。
5、水量控制、程序切换、正反转切换、转速控制均可通过多功能脚踏完成。
★6、有简易模式(5个程序)和标准模式(8个程序)两种选择。
7、植入扭矩实时显示，且记录显示植入峰值扭矩。
★8、每次开机自动进行扭力校准，无需额外操作，确保每次种植手术设备精准性
9、具备故障自诊，自动保护功能，电机，脚踏连接异常将会立即显示报警
三 、 主要配置：
★1、≥7英寸彩色大屏主机1台                      
2、瑞士带光电机 1 个
3、德国轴承带光弯手机1把                    
4、多功能脚踏1个
5、一次性口腔输水管4包
	1
	台

	5
	超声骨刀机
	一、主要技术参数
1.电源电压：100V-240V~ 50Hz/60Hz
2.最大输入功率：170VA
3.工作尖尖端主振幅：20~200μm 
4.工作尖尖端横向振幅：＜5μm
5.工作尖振动频率：24.0 kHz ~36.0 kHz 
6.保险丝：2×T1.6AL 250V
7.蠕动泵流量：30~110mL/min 
8.★导出的输出声功率：200~490mW
9.主声输出面积：<10 mm2 
10.次级横振声输出面积：<20 mm2
11.主机重量：≤2.6 kg 
12.多功能脚踏，可灵活控制模式、功率和水量 
13.★脚踏防水等级：IPX8 
14.可反复高温高压灭菌的供水泵管；
15.使用期限：≥10年

二、功能描述：
1.≥7英寸彩色触控屏，中文显示。
2.选择性切割识别。
3.快速频率跟踪。
4.微动力系统。
5.故障报警。
6.手柄能耐≥130℃高温和≥0.22MPa高压消毒。
7.静音泵供水系统。
8.10档功率控制，每档功率对应骨密度。
9.10档水量控制，直接显示输出流量速度数值。
10.一键增强。
11.双模式输出选择，自由调整切割效果。
12.具备专门冲水模式。
13.一键控制手柄灯光开关。
14.具备硬件搜频技术，零延时震动输出，即时响应操作。
15.手柄水路管道分离设计，可使用一次性输水管道。
三、主要配置：
1.电源线  1根
2.挂钩 1个
3.脚踏开关 1个
4.手柄 1个
5.工作尖支架 1个
6.硅胶手柄支架 2个
7.消毒盒  1个
8.限力扳手  1个
9.工作尖 7枚
	1
	台

	6
	超声根管治疗仪
	1.电源输入：AC220V-240V  50Hz（±5％）    输入功率：15VA～50VA。
2.输出的尖端主振动偏移（最大值）：90um，偏差+50%。
3.输出的尖端振动频率：28kHz±3kHz。
4.尖端输出功率：3W～20W。
5.主机重量：≥1.7kg。
6.应具备双水路设计，自动供水模式下需可使用双氧水、次氯酸钠、洗必泰等专用药液。
7.应采用全自动频率跟踪系统，实时反馈工作尖负载。
8.应采用微电脑全自动控制。
9.应具备根据工况实时调整输出功率功能。
10.手柄能耐≥130℃高温和≥0.22MPa高压消毒。
具备清洁模式。
	1
	台

	7
	根管长度测量仪
	电池容量≥2000mAh；
2.电源适配器：100V-240V~50Hz/60Hz  0.4A-0.2A；
3.功耗：≤0.5W；
4.应具备≥3.8英寸LCD屏；
5.工作针在接近根尖孔时应具有报警声提示；
6.应配有彩色液晶屏，多种颜色清晰指示工作锉针在根管中的轨迹；
7.应采用DSP数字信号处理测量技术，自动校准保证测量的准确度；
8.锉夹、唇挂钩、测量仪探针、牙髓活力探针应可耐高温高压消毒，避免交叉感染；
9.设备应采用磁吸式设计，屏幕可360°旋转调整视角；
10.应具备根尖止点报警功能；
11.应具备辅助判断的恒流型牙髓电活力测试功能。
	1
	台

	8
	根管长度测量仪
	1.可充电电池容量：≥850mAh
2.电源适配器输入:100-240VAC   50/60Hz    0.4A Max
3.功耗:<0.5W
4.应具备≥4.5英寸LCD屏
5.根管锉接近根尖时应具有蜂鸣声提示。
6.应具有彩色液晶屏，多种颜色清晰指示锉针在根管中的轨迹；
7.应采用多频独立网络测量技术，具备自动校准功能；
8.锉夹、唇挂钩和探针应可耐高温高压消毒，避免交叉感染；
9.设备应可折叠；
10.应具备设定根尖止点功能，可根据专业化需求设定，及时提醒测量距离；
11.应具备测试器。
	1
	台

	9
	超声喷砂牙周治疗仪
	一、主要技术参数:
1.主机网电源输入：220V～ 50Hz 3A
2.无线脚踏电源适配器（选配）：
输入：100-240V～ 50/60Hz  0.2A 
输出：5V-1A
3.可充电锂电池：3.6V/750mAh
4.输出的尖端主振动偏移（最大值）：90μm，偏差：±50%
5.输出的尖端振动频率：30±5kHz
6.输出的半偏移力（最大值）：10N 偏差：±50%
7.尖端输出功率：3W～20W
8.主机保险：T3.15AH 250V
9.进水压力：1bar～5bar (0.1MPa～0.5MPa)
10.进气压力：5.5bar～7.5bar（0.55MPa～0.75MPa)
11.主机重量：2.8kg
12.主机尺寸：长×宽×高350mm×265mm×120mm±10%

二、功能:
主机部分：
1.集龈上、龈下喷砂洁治，舒适洁牙，牙周治疗，根管治疗功能于一体。
2.主机配套超声和喷砂手柄支架，手柄支架带霍尔感应功能，根据所选用工作手柄自动切换工作模式，手柄放回支架时自动停止工作。
3.前面板≥5.5寸触控液晶屏，可进行功率、水量、温度调节。
△4.双水路切换，可实现水瓶供水，也可使用外接水路供水。
△5.水瓶供水模式下蓝色提示灯亮起，观察供水方式。
6.水瓶供水模式下，隔膜泵运行，供水稳定；可以使用双氧水、次氯酸钠、洗必泰等专用药液，提高临床治疗效果。
△7.全透明漏斗形粉罐，粉罐可360°旋转，能够实时观察砂粉流动情况。
8.单功能有线脚踏和多功能无线脚踏双脚踏配置。
9.蓝牙5.0无线多功能脚踏，标准模式、无水模式、清洗模式、增强模式四种脚踏功能模式。
☆10.水路、气路接口均带过滤器，过滤水中杂质和气路中的水分。
☆11.配有≥1400mL大容量水瓶，满足长时间洁治需求。
12.工作过程采用微电脑全自动控制。
13.内置变压器，内部水电分离。
14.对进液的防护程度：主机普通器材(IPX0)，脚踏开关为防滴水器材(IPX1)。
15.配备专用推车。
16.产品使用期限：≥10年。

超声部分
1.工作尖椭圆形振动轨迹，治疗、抛光一起完成。
☆2.超声功率、水量均为0-12档调节，水流量0-75mL/min，满足各种洁牙需求。
3.超声手柄尾线接口带有防滑纹。
4.采用钛合金工作尖，不伤牙骨质、牙釉质。
5.超声手柄可自由拔插，能在≥134℃高温和≥0.22MPa高压环境中进行灭菌处理。
6.有清洁模式，可自动排水冲洗30秒。
喷砂部分
☆1.300W功率的水路加热功能，有不加热、加热至25℃、30℃、35℃、40℃五种选择，按需控制洁治水温，提高洁治舒适度。
☆2.喷砂功率、水量均为0-12档调节，出砂量0.4-4g/min（14μm赤藓糖醇喷砂粉）、0.4-7g/min（65μm碳酸氢钠砂粉），水流量0-75mL/min，清洁效率高。
☆3.龈上、龈下独立喷砂粉罐，清晰显示砂粉刻度。龈上粉罐装砂量8-75g(65μm碳酸氢钠)，龈下粉罐装砂量3-15g(14μm赤藓糖醇)
☆4.喷砂手柄尾线可拆卸。
△5.喷砂手柄采用三段式设计。
△6.喷砂手柄尾线接口带有防滑纹。
△7.龈下喷嘴四孔设计，三孔出砂一孔出水，可实现360°旋转。
8.喷砂手柄可自由拔插，能在≥134℃高温和≥0.22MPa高压环境中进行灭菌处理。
9.有清洁模式，可自动排气20秒；无操作情况下5分钟后自动排气。

三、主要配置:
1.主机1台
2.电源线1个
3.多功能无线脚踏开关1个
圆形脚踏开关1个
4.超声手柄1个
5.工作尖1枚
6.限力扳手2个
7.喷砂手柄2个
8.粉罐2个
9.水瓶（600mL）1个
水瓶（1400mL）1个
10.牙周消毒盒2个
11.喷砂消毒盒1个
12.编织管1根
13.通针2根
14.过滤器2个
15.密封圈一包
16.根管扳手2个
17.LED灯2个
18.三通(8-8-6)1个
19.母接头1个
20.公接头1个
21.φ6 PU管1根
22.PU管(φ3.5×φ1.7mm)20根
23.喷嘴1盒（10个）
24.喷嘴扳手1个
25.无线脚踏充电器1个
26.快速接头1个
	1
	台

	10
	专业口腔摄影机
	1.电池容量≥2000mAh；

2.电源适配器：100V-240V~50Hz/60Hz  0.4A-0.2A；

3.功耗：≤0.5W；

4.具备≥3.8英寸LCD屏；

5.工作针在接近根尖孔时应具有报警声提示；

6.配有彩色液晶屏，多种颜色清晰指示工作锉针在根管中的轨迹；

7.采用DSP数字信号处理测量或更优技术，自动校准保证测量的准确度；

8.锉夹、唇挂钩、测量仪探针、牙髓活力探针应可耐高温高压消毒，避免交叉感染；

9.设备应采用磁吸式设计，屏幕可360°旋转调整视角；

10.具备根尖止点报警功能；

11.具备辅助判断的恒流型牙髓电活力测试功能。
	1
	台

	11
	仰角手机
	1、一体成型机头；
2、机头采用防尘结构，减少灰尘进入轴承；
3、单点出水不雾化；
4、机芯按压轴跳动控制在 ≤0.02mm， 圆度控制在 0.001mm 以内，按压次数 300000 ±10%；
5、机芯采用轴承；
6、LED 光源，寿命可达 10000 小时以上；
7、额定气压：0.25-0.27MPa、空载转速≥300000rpm、气冷却>1.5L/min；
8、额定水压：0.15-0.20MPa、水冷却 50mL/min；
9、额定转矩：>0.5N.cm.
10、车针规格：杆符合 ISO 1797-1 Type3，直径 1.59-1.6mm. 长度≤25mm.
	6
	把

	12
	高速气涡轮手机
	1、一体成型机头；
2、机头采用防尘结构，减少灰尘进入轴承；
3、三点喷水；
4、按压轴跳动控制在≤0.02mm， 圆度控制在 0.001mm以内，按压次数 30000 次±10%；
5、机芯采用轴承；
6、额定气压：0.25-0.27MPa、空载转速≥300000rpm、气冷却>1.5L/min；
7、额定水压：0.15-0.20MPa、水冷却 50mL/min；
8、额定转矩：>0.5N.cm. 
9、车针规格：杆符合 ISO 1797-1 Type3，直径 1.59-1.6mm.；
	6
	把


商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含免费与本院相关信息系统（PACS、HIS、LIS等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于两年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。 

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、需提供不少于4小时的系统化操作培训，可根据临床科室实际情况分次完成但总时长不得低于4小时，培训内容应包括设备及配套器械的基本原理、安装与拆卸流程、操作规范、日常维护保养、常见故障识别及应急处理等。

付款方式

签订合同开具正规合法发票且设备验收合格后 22 个工作日内支付合同金额的95%，剩余的5%合同金额待履行完合同约定的权利义务事项后【成交供应商承诺保质期（免费保修、维护、升级期）满】且不存在争议的,成交供应商凭合同和《验收单》向采购人申请办理支付手续，22 个工作日内支付，不计息。

