## Sheet1
序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 控制单价 | 报价
1 | 诊室液晶一体机 | 1．▲安卓操作系统，版本号不低于Android 7.1；CPU不低于4核，CPU主频不低于1.8GHz；运行内存不低于2G；机身存储不低于16G；（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 2．▲尺寸不低于23.8英寸IPS显示屏，分辨率不低于1920*1080，显示视角：不低于89/89/89/89deg；玻璃面板为3mm钢化玻璃材质，硬度不低于6H；（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 3．双声道扬声器，功率不低于2W，采用下出音的出音方式； 4．扩展支持WiFi与蓝牙；以太网：支持10/100/1000Mbps自适应； 5．▲机身表面采用金属阳极氧化工艺，防尘防爆；支持医院级清洁，并通过酒精浓度不低于98%、负重不低于500g、喷涂/丝印区不低于100次循环的耐酒精擦拭测试（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明）； 6．▲具备指示灯，颜色不低于7色；接口：USB2.0、卫生间分机接口、门灯接口等；（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 7．支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式； 8．支持壁挂安装，并配备防盗锁孔。软件功能1．定时开关机：支持搭配管理系统，实现自动开关机功能；2．远程控制：支持远程升级、音量控制、亮度控制等功能；3．语音解码：获取服务器发送的加密语音信息，自动解码转码后通过内置喇叭播放；4．安全授权：软件安全防盗机制，有效防止未入网设备对信息的截获风险；5．医生信息展示：可展示医生照片、姓名、职称、科室、简介等信息；6．队列信息展示：可展示该医生队列中正在就诊以及等候就诊的患者信息，包括患者姓名、患者序号等；7．患者标识展示：针对不同患者类型：预约、VIP、转诊、过号、军人、长者等，可展示不同的患者标识，例如：(预)A01、(V)B02；8．患者隐私保护：支持自由设定患者姓名的隐私保护模式，姓名的首位或中间位用“*”显示； 9．语音呼叫：支持依据管理平台设定的语速语调、声音类型、播报内容格式、播报方式、播报次数等规则，实时播报被呼叫的患者信息及候诊患者信息； 10．呼叫弹窗控制：支持依据管理平台设定的呼叫模式实现仅叫就诊患者、叫一等一、叫一等二的弹窗样式； 11．信息发布：可同时展示视频、文字、图片等多种素材格式，支持定时播放定时回收； 12．定时宣教：支持紧急插播、滚动字幕、视频轮播功能，支持定时播放定时回收； 13．模式切换：支持排队叫号和信息发布功能的灵活切换，也可实现分屏组合展示； 14．红外遥控：支持用户使用配套红外遥控器进行一键关屏、音量调整、终端设置等操作功能； 15．上电自启：设备支持上电自动进入工作状态，即插即用； 16．门灯提示：医生呼叫时，导光板七色灯闪烁提示患者就诊； 17．▲提供所投型号CCC认证、节能认证等证书复印件； 18、★要求能无缝对接医院现有排队叫号系统，相关费用由中标供应商自行承担。 | 12 | 台 | 3580
2 | 电源适配器 | 1.直流电压:24V2.额定电流:1.67A3.输入电流范围:0~1.67A4.额定功率(最大)40W5.纹波与噪声:150mVp-p6.电压精度:±2.5%7.线性调整率:±1.0%8.负载调整率:±2.5%9.电压范围:90~264VAC 127~370VDC10.频率范围:47-63HZ11.工作温度:-30~+70℃℃12.工作湿度:20~90%RH，无冷凝 | 12 | 个 | 100
3 | 施工费 | 现场布线、辅材、墙体的开槽、设备的安装调试等 | 1 | 项 | 3000
合计