移动式C形臂X射线机参考参数

- 移动式C形臂X射线机

- ★资质与整机要求

- 投标产品具备国家第三类医疗器械注册证，注册证载明设备包含术中三维容积重建（CBCT）功能；

1. 主要技术参数与性能要求：

- 1.1设备用途：可满足骨科、脊柱、创伤、关节、颌面等多学科成人及儿童临床手术使用，支持三维扫描术中植入物位置与术中影像引导手术开展。

- 1.2机架结构：分体机或一体式设计

- 1.3球馆置入类型：轨道内嵌式，为防止摆位过程中球管底部触碰到手术床，球管和高压发生器整体结构处于C形臂机架轨道内，球管底部无外凸部分。

- 2.1	高压发生器

- 2.1.1	高压发生器：高频高压发生器

- ★2.1.2	最大输出功率：≥5kW

- ★2.1.3	发生器频率：≥60kHz高频

- 2.1.4	透视最大KV值：≥120kV

- 2.1.5	透视最小KV值：≤40kV

- 2.1.6	脉冲透视最大mA值：≥25mA

- ★2.1.7	脉冲透视：具备自动变频控制技术

- 2.1.8	透视最小mA值：≤0.5mA

- 2.1.9	摄片最大mA值：≥70mA

- 2.1.10	摄片最大kV值：≥120kV

- 2.1.11	数字化摄片功能：具备

- ★2.2	球管

- ★2.2.1	透视焦点：双焦点，小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.2mm

- ★2.2.2	管套热容量：≥700kHu

- 2.3	数字化影像系统

- ★2.3.1	探测器类型：非晶硅

- ★2.3.2	探测器散烁体类型：碘化铯

- ★2.3.3	动态平板探测器：动态平板探测器

- ★2.3.4	成像范围：≥11英寸×11英寸（28cm×28cm）

- ★2.3.5	动态范围：≥16位

- 2.3.6	采集矩阵：≥1952×1952

- 2.3.7	像素尺寸：≤160μm

- 2.3.8	DQE：≥72%

- 2.3.9	空间分辨率：≥3.0LP/mm

- 2.3.10工作站监视器尺寸：≥27英寸

- 2.3.11机身显示器:≥10英寸

- ★2.3.12标配DICOM3.0接口：具备

- 2.3.13标配机架显示器：≥27英寸

- 2.4	C形臂机架

- ★2.4.1	SID：≥1000mm ，电动或手动

- ★2.4.2	开口：≥780mm

- ★2.4.3	垂直升降：电动≥400mm

- ★2.4.4	C臂旋转角度：电动≥±180°

- ★2.4.5	三维图像采集角度：电动≥190°

- 2.4.6	C形臂的弧深度：≥650mm

- ★2.4.7	三维图像采集速度：≤60s

- 2.4.8	三维图像采集张数：≥200幅

- 2.4.9	激光定位功能：至少双向

- 2.4.10预设摆位功能：具备

- 2.4.11主机操作界面尺寸：≥11英⼨

- 3.其他：

- ★3.1三维图像层厚：最小≤1mm，≥3种层厚选项可调

- 3.2三维容积像素≥256×256×256

- 3.3显示模式（MIP/VRT）：具备

- ★3.4DICOM断层输出：具备

- 3.5三维采集模式为等中心扫描：具备

- 3.6三维成像区域：≥15cm×15cm×15cm

- 4.设备配置清单：

- 4.1C形臂及可移动机架                            1套

- 4.2X射线源组件                                  1套

- 4.3平板探测器                                   1套

- 4.4图像处理工作站                               1台

- 4.5工作站显示器                                 1台

- 4.6机身显示器                                   1台

- 4.7触摸控制屏                                   1个

- 4.8密纹滤线栅                                   1套

- 4.9手持机械运动控制器                           1个

- 4.10可透视手术操作台                           2个

- 4.11骨科下肢手术牵引装置                        1套

- 4.12骨科手术床（手术床满足三维扫描，手术床板距地最低高度≤530mm，配备一键复位功能                   1张

二.骨科手术床：

- 1.1、适用范围

- 适用于骨科，可配合 C 型臂、G 型臂、X 光机、三维导航系统开展各类骨科手术。

- 1.2、驱动方式与运动功能

- ★1.2.1驱动形式：电动液压驱动

- 1.2.2基础动作：台面升降、前后倾、左右倾、纵向平移；背板电动上折、下折、电动左右倾斜

- ★1.2.3体位功能：支持一键折刀体位，快速变换手术体位，提升手术流转效率

- ★1.2.4运行特性：动作匀速、运行平稳；液压系统整机噪音≤59dB

- 1.3床板结构与射线透过性能

- ★1.3.1模块化床体构成：1200mm 大背板（延长板）、座板、腿板组合

- ★1.3.2背板材质：圆弧形全碳纤维无金属结构；床板底部一体成型 T 型加强结构，一体浇筑成型，不采用二次粘接工艺

- ★1.3.3射线通透性：台面板具备优异 X 光透射性能，支持 3D 成像、骨科导航系统360° 全方位 X 光透视拍摄

- ★1.3.4背板拆装结构：座板与背板采用浪型快速钩锁结构，徒手快速拆装背板，可快速更换专用背板；摒弃传统销轴、螺栓锁紧方式

- 1.3.5拓展配置：预留脊柱手术系统标准接口，实现一床三用，背板、脊柱支架系统与手术床主体可联动控制

- 1.4床垫配置

- 1.4.1规格：模块化可拆卸记忆海绵床垫，厚度≥70mm，X 光可透

- 1.4.2内芯：多层复合特种发泡海绵，可随患者体型、体温自适应塑形

- 1.4.3外皮工艺：接缝高频热合密封；面料抗菌、低致敏、支持中性消毒剂擦拭清洁消毒

- 1.5底座结构、通行适配与感控设计

- 1.5.1底座造型：平整内缩式 T 型底座，周边无突出构件；底盘最低高度≤100mm，适配G臂机、C臂机进出

- 1.5.2人机设计：底座内凹空间可供术者足部伸入，便于术者直立操作

- 1.5.3移动脚轮：隐藏式万向脚轮；配备电动脚轮锁止系统 —— 手术固定状态下脚轮离地，床体刚性落地支撑

- ★1.5.4布线与开关布局（安全硬性要求）

- 电源开关、电源线接口设置于底座头端，适配麻醉区域布局，规避术中误撞；不允许布置在底座侧面

- 手控器接口安装于升降柱位置，禁止布置在底座，防止踩踏、器械剐蹭引发意外故障

- 1.6腿板系统

- 腿板支撑采用气动弹簧机构；操控把手为L型隐藏式，不易误碰；腿板外展采用齿牙咬合自动分离结构，旋转顺滑无抖动。

- 1.7主体材质

- 床体主体材质不低于304 不锈钢。

- 2.技术参数

- 2.1床面长度≥2400mm

- 2.2床面宽度≥520mm

- 2.3手术台最低高度≤680mm，最高高度≥980mm

- 2.4前/后倾斜≥30°

- 2.5左/右倾斜≥20°

- 2.6背板上/下调节≥75°/40°

- 2.7脚板上/下调节≥45°/90°

- 2.8脚板水平方向≥90°

- 2.9床面纵向平移≥300mm

- 3.配置：

- 主机 1台

- 腿板 1套

- 全碳大背板  1件

- 床垫 1套

- 控制器 1只

- 腰架 2件

- 肩架 2件

- 臂板 2 件

- 腿架  2件

- 麻醉屏架  1件

- 锁 5件

- 活动边轨2件

- 支撑杆 1件

商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含免费与本院相关信息系统（PACS、HIS、LIS等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于五年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、需提供不少于8小时的系统化操作培训，可根据临床科室实际情况分次完成但总时长不得低于8小时，培训内容应包括设备及配套器械的基本原理、安装与拆卸流程、操作规范、日常维护保养、常见故障识别及应急处理等。